## PL typ II
Pečovatelské lůžko typ II
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
| Požadavky zadavatele | Specifikace předmětu plnění dodavatele:
typ
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha
2. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje
3. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm
4. | Zádový díl: elektricky polohovatelný,
minimální úhel nastavení 60°
5. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný,
minimální úhel nastavení 30°
6. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný,
minimální úhel nastavení 15°
7. | Pánevní díl: nepolohovatelný
8. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm
9. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm
10. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje
min. o 15 cm
11. | Díly roštu volně vyjímatelné bez použití nástroje
12. | Napájení 230 V, 50 Hz
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
13. | Dolní úvrať el. nastav., max. 25 cm
14. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm
Postranice
15. | Typ: v polovině dělené bez prostředních sloupku
16. | Možnost spuštění: spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění
17. | Výškové pozice (min. 3)
18. | Velikost postranic při spouštění dělených postranic nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka
19. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm)
Čela lůžka
20. | Vlastnosti: pevná s možností umístění madla na čelech
21. | Dekor přírodní světlé dřevo
22. | Panely z melaminu
Podvozek
23. | Počet pojezdových koleček: 4
24. | Průměr koleček min. 75 mm
25. | Zámek koleček: centrální zámek
26. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic
Hrazda
27. | Povrch: lakovaný
28. | Nosnost min. 75 kg
29. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem
Ovladač lůžka
30. | Ochrana: opatřený ochranou proti nechtěnému polohování
31. | Zámek: opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí
32. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy
33. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně
Další parametry
34. | Pracovní zátěž: nosnost min. 200 kg
35. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu
36. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku)
37. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody
38. | Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů
39. | Záruční doba 36 měsíců

## Noční stolek k lůžku
Noční stolek k lůžku, oboustranný s jídelní deskou
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
Stolek
1. | Výška x šířka x hloubka stolku s jídelní deskou 90 x 50 x 48 /+ - 2 cm | …
2. | Rozměr jídelní desky 60 x 34 cm (+ - 2cm) | …
3. | Výškově nastavitelná jídelní deska
4. | Výška jídelní desky 74 x 110 cm | …
5. | Nosnost ve středu jídelní desky min. 9 Kg | …
6. | dekor -buk | …
7. | kolečka 4 ks, průměr 7 cm (+ - 1cm) (2 kolečka bržděná | …
8. | horní zásuvka uzamykatelná | …
9. | Nika ano | …
10. | Velká spodní skříňka s držákem lahví uzamykatelná | …
11. | Kovové části lakované v RAL 9006
12. | Záruční doba 24 měsíců