Příloha č. 3

Technická specifikace předmětu zakázky

k veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dvoukomorová myčka flexibilních endoskopů“

zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

- Zadavatel

Název:			           Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo:			           Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Zastoupený: 		           Ing. Antonín Tesařík, ředitel

IČO:                                              00226637

DIČ:			           není plátce DPH

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované parametry.

Účastníkem nabídnuté řešení

Účastník uvede nabízené řešení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

2 ks Dvoukomorová myčka flexibilních endoskopů

| Zadavatelem požadované min. parametry: |  | Účastníkem nabídnuté řešení (účastník uvede ANO/NE): |
| --- | --- | --- |
| Je plně automatický a dezinfekční automat |  |  |
| Umožňuje mytí a dezinfekci 2 flexibilních endoskopů |  |  |
| Umožňuje nezávisle na sobě probíhající dezinfekční cykly ve 2 asynchronních komorách |  |  |
| Samostatné, nezávislé mycí komory – každá komora má vlastní řídící jednotku |  |  |
| Délka kompletního cyklu (mytí dezinfekce) kyselinou peroctovou maximálně do 30 minut |  |  |
| Zadavatelem požadované min. parametry: |  | Účastníkem nabídnuté řešení (účastník uvede ANO/NE): |
| Délka kompletního cyklu (mytí dezinfekce) glutaraldehydem maximálně do 50 minut |  |  |
| Systém kontroly průtoku tlaku v kanálech |  |  |
| Samodezinfekční program |  |  |
| Přední plnění |  |  |
| Průhledná, dvířka pro vizuální kontrolu |  |  |
| Alarmy | připojení konektorů |  |
|  | Stavu chemikálií |  |
|  | Účinnost |  |
| Automatický dávkovač chemikálií |  |  |
| Sušení vnějšího povrchu endoskopů |  |  |
| Zařízení má uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach sterilní vodou |  |  |
| Sušení vnitřních kanálů endoskopu sterilním vzduchem |  |  |
| Vzduchový kompresor na profouknutí ventilů |  |  |
| Provádí dezinfekci endoskopů s chemickými látkami na bázi kyseliny peroctové a glutaraldehydů |  |  |
| Nastavení volně programovatelných programů mytí |  |  |
| Je vybaven jednotkou pro zajištění dekontaminace vstupní vody |  |  |
| Má integrovaný HEPA filtr minimálně třídy H14 pro čištění vzduchu pro sušení bronchoskopu |  |  |
| Každá komora má koš pro umístění endoskopu |  |  |
| Je kompatibilní minimálně s endoskopy výrobců Olympus, Pentax, Fuji |  |  |
| Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu |  |  |
| Má společný vnitřní prostor pro uložení chemikálií, a to minimálně pro 2 ks kanystru po 5l s funkcí sledování hladiny chemikálie v kanystrech |  |  |
| Automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu |  |  |
| Čtečka čárových kódů |  |  |
| Má hardwarové i softwarové vybavení sloužící pro identifikaci bronchoskopů, dokumentaci mycích a dezinfekčních procesů a uživatelů |  |  |
| Je napájen z běžné zásuvky 230V/50Hz |  |  |
| Je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli (dle zkušeností zadavatele jde z dlouhodobého hlediska o chemicky stabilnější materiál) |  |  |
| Splňuje normy ČSN EN ISO 15883-1 a ČSN EN ISO 15883-4 ed. 3. |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce Dvoukomorové myčky flexibilních endoskopů |  |
| --- | --- |
| Typové označení Dvoukomorové myčky flexibilních endoskopů |  |

Zadavatel požaduje, aby společně se zařízením byly součástí dodávky i následující komponenty a služby:

Příslušenství

Zadavatel požaduje dodat Příslušenství ke každému kusu Dvoukomorové myčky flexibilních endoskopů

| Kompletní sada spojek na endoskopy Olympus* (které zadavatel používá) | Účastníkem nabídnuté řešení (účastník uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| 5l detergentu |  |
| 5l dezinfekce |  |
| Filtrační jednotku s parametry filtrů o hrubosti max 10/1/0,2 mikronů |  |

* Zadavatel v současné době (době realizace veřejné zakázky) má ve vlastnictví a používá následující zařízení:

- Videoduodenoskop	TJF 145

- Videoduodenoskop s kompletní věží	TJF 145

- 3 ks Videogastroskop 	GIF H185

- Videogastroskop dětský (tenký)	GIF XP180N

- 3 ks Videokolonoskop	CF H185L

- Videokolonoskop CF Q165 L

Související služby

| Zadavatelem požadované služby: | Účastníkem nabídnuté řešení (účastník uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| Odvoz a likvidace obalového materiálu |  |
| Zaškolení 4 zaměstnanců zadavatele v rozsahu 2 hodin |  |
| Předání návodů k obsluze v českém jazyce |  |
| Doprava |  |

Cenová kalkulace

| Předmět | ks | cena bez DPH za 1 ks | cena s DPH za 1 ks | ks | cena celkem bez DPH | cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dvoukomorová myčka flexibilních endoskopů | 1 | ………………. | ………………. | 2 | ………………. | ………………. |
| Příslušenství | 1 | ………………. | ………………. | 2 | ………………. | ………………. |
| Související služby |  |  |  |  | ………………. | ………………. |
| Cena celkem |  |  |  |  | ………………. | ………………. |

Poskytování pozáručního servisu

| Zadavatelem požadované služby: | Účastníkem nabídnuté řešení (účastník uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| Bezpečnostně technická kontrola |  |
| Preventivní údržba dle pokynů výrobce |  |
| Pozáruční odstraňování vad |  |

Ceny pozáručního servisu

1 servisní úkon BTK

v ………………,- Kč bez DPH

1 servisní úkon preventivní údržby zboží dle pokynů výrobce

v ………………,- Kč bez DPH

1 hodinu technika při odstraňování vady

v ………………,- Kč bez DPH.

Uvedené ceny v sobě zahrnují náklady na dopravu technika Prodávajícího do sídla Kupujícího a další náklady s tím související.