- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- „DNS 12 – Resuscitační lůžka s laterárním náklonem“

- Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Resuscitační lůžko s laterárním náklonem

Základní parametry

Nosnost min. 250 kg

Počet dílů: 4 dílná ložná plocha, zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů

Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm

Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm, pomocí elektromotoru neodnímatelné

Automatický vážící systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase

Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30°

Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru

Ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka

Možnost snímání C ramenem

Mechanické spouštění zádového dílu (CPR)

Postranice

Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici

Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou

Podvozek

Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, páté kolečko motorizované pro lepší manipulaci s lůžkem (dvě rychlosti vpřed, jedna vzad) s dojezdem min. 3 km

Funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabržděného lůžka, nejlépe automatická brzda

Funkce elektrický pohon lůžka umožňující transport (dvě rychlosti vpřed a jedna vzad) - pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabržděného lůžka, nejlépe automatická brzda

Ovladač lůžka

Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…)

Multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně integrovaný na vnější straně postranice se zobrazením vážícího systému, nastavením

V postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování

Nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování

Aktivní antidekubitní matrace s kompresorem

Základní parametry

Nosnost min. 250 kg

Rozměry matrace dle velikosti dodávaného lůžka

Automatické přepnutí z max. módu max. po 30 min.

Systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů

Automatický vážící systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase

Kompresor plně integrován do lůžka, nepřesahuje půdorys lůžka a neomezuje vnitřní prostor pacienta

Mód konstantně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód, transportní mód

Paropropustný potah, pružný ve všech směrech, zip min. na 3 stranách matrace

Ověřování nabízených parametrů vzorku plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z řízení k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 13 výzvy k podání nabídek.