## List1
„Nemocnice Znojmo - obnova a modernizace přístrojového vybavení skiagrafického pracoviště - Skiagrafický RTG přístroj stacionární“
Příloha č. 7 ZD „Dodávka digitálního stacionárního skiagrafického přístroje“
Jednoznačné typové označení nabízeného stacionárního skiagrafického přístroje
Základní požadavky na zařízení: - Digitální skiagrafický stacionární přístroj určený pro základní skiagrafická vyšetření skeletu, skiagrafická vyšetření plic a srdce, nativní snímky břicha, snímky páteře, urologická vyšetření a jiná skiagrafická vyšetření v rozsahu od hlavy po dolní končetiny, tak jak to vyžadují současné radiologické standardy. - Přístroj musí být umístěn v místnosti po stávajícím rtg přístroji (v půdorysu místnost č. RTG 1) - jiné prostory nejsou na oddělení radiologickém a zobrazovacích metod k dispozici.
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Minimální požadavek | ANO/NE | Závažnost/váha HK
Stropní teleskopický závěs rentgenky
1 | rozsah pohybu v podélném směru | ≥ 340 cm |  | mandatorní požadavek
2 | rozsah pohybu v příčném směru | ≥ 300 cm |  | mandatorní požadavek
3 | výškové nastavení rentgenky s nejnižší možnou vzdáleností centrálního svazku od podlahy | ≤ 30 cm |  | mandatorní požadavek
Automatizace pohybů
4 | automatický svislý pohyb rentgenky pro zachování SID při změně výšky stolu | ANO |  | mandatorní požadavek
5 | automatický svislý pohyb rentgenky pro centraci při změně výšky vertigrafu | ANO |  | mandatorní požadavek
6 | automatický podélný pohyb detektoru ve stole pro centraci při podélném polohování rentgenky | ANO |  | mandatorní požadavek
7 | automatické výškové nastavení vertigrafu dle zvoleného anatomického programu | ANO |  | mandatorní požadavek
8 | automatický synchronizovaný kyvný pohyb rentgenky a detektoru ve stole pro snímkování dlouhých kostí a páteře v leže | ANO |  | mandatorní požadavek
9 | automatický synchronizovaný kyvný pohyb rentgenky a detektoru ve vertigrafu pro snímkování dlouhých kostí a páteře ve stoje | ANO |  | mandatorní požadavek
Generátor
10 | výkon generátoru | ≥ 80 kW |  | mandatorní požadavek
11 | dosažitelné napětí | ≥ 150 kV |  | mandatorní požadavek
12 | dosažitelný proud (při 80 kV) | ≥ 1000 mA |  | mandatorní požadavek
13 | dosažitelný dávkový produkt | ≥ 800 mAs |  | mandatorní požadavek
14 | nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů | ANO |  | mandatorní požadavek
15 | počet ionizačních komůrek současně využitelných pro expoziční automatiku | ≥ 3 |  | mandatorní požadavek
Rentgenka a kolimátor
16 | rozměr malého ohniska | ≤ 0,6 mm |  | mandatorní požadavek
17 | rozměr velkého ohniska | ≥ 1,0 mm |  | mandatorní požadavek
18 | funkce současného použití obou ohnisek při akvizici, v době akvizice jsou aktivní obě ohniska a současně emitují záření pro vznik snímku | Hodnotící kritérium |  | 5%
19 | rychloobrátková anoda (cca 9000 ot/min) | ANO |  | mandatorní požadavek
20 | tepelná kapacita anody | ≥ 300 kHU |  | mandatorní požadavek
21 | tepelná kapacita pláště | ≥ 1 MHU |  | mandatorní požadavek
22 | obdélníková clona s automatickou i manuální kolimací | ANO |  | mandatorní požadavek
23 | přídavná filtrace s volitelným nastavením filtrů | ANO |  | mandatorní požadavek
24 | primární liniový laser pro automatické měření a zobrazení SID nebo obdobné řešení bez nutnosti manuálního měření SID metrem | ANO |  | mandatorní požadavek
25 | druhý paprsek paralelního laseru s primárním liniovým laserem, pro snadné a optimální nastavení zvolené vzdálenosti při snímkování pacienta na transportním zařízení (vozík,lůžko) na volný detektor. Není potřeba vzdálenost měřit, správné nastavené navolené vzdálenosti SID se dosáhne sjednocením obou projekcí liniových laserových paprků na snímkovaném objektu. | Hodnotící kritérium |  | 10%
26 | Integrovaná kamera pro virtuální kolimaci a kontrolu pozice pacienta bezprostředně před akvizicí | ANO |  | mandatorní požadavek
27 | LCD displej ≥ 10" pro zobrazení náhledu snímku, pacientských dat a údajů o vyšetření | ANO |  | mandatorní požadavek
28 | DAP metr nebo systém pro kalkulaci dávky | ANO |  | mandatorní požadavek
Pacientský stůl
29 | výškové nastavení plovoucí desky stolu | ≥ 30 cm |  | mandatorní požadavek
30 | nosnost stolu | ≥ 250 kg |  | mandatorní požadavek
31 | délka desky stolu | ≥ 240 cm |  | mandatorní požadavek
32 | šířka desky stolu | ≥ 80 cm |  | mandatorní požadavek
33 | pohyb desky v podélném směru | ≥ 95 cm |  | mandatorní požadavek
34 | pohyb desky v příčném směru | ≥ 25 cm |  | mandatorní požadavek
35 | vyměnitelná mřížka s fokusací 110 cm | ANO |  | mandatorní požadavek
Vertigraf
36 | ovládání vertigrafu na obou stranách, ( pravé i levé ) | ANO |  | mandatorní požadavek
37 | motorizované i manuální výškové nastavení jednotky detektoru | ANO |  | mandatorní požadavek
38 | jednotka detektoru motoricky sklopná do polohy pod úhlem v rozsahu | min. + 90°/ -20° |  | mandatorní požadavek
39 | dolní mez výškového nastavení vertigrafu (vzdálenost středu vertigrafu od podlahy) | ≤ 30 cm |  | mandatorní požadavek
40 | vyměnitelná mřížka s fokusací 180 cm | ANO |  | mandatorní požadavek
41 | držák pro 2 mřížky | ANO |  | mandatorní požadavek
42 | bezdrátový ovladač | ANO |  | mandatorní požadavek
43 | držáky pro úchop pacienta | ANO |  | mandatorní požadavek
Detektor ve stole
44 | rozměry aktivní plochy detektoru | ≥ 42 x 42 cm |  | mandatorní požadavek
45 | rozlišení detektoru (velikost pixelu) | ≤ 150 μm |  | mandatorní požadavek
46 | matrice detektoru | ≥ 8 Mpix |  | mandatorní požadavek
47 | hloubkové rozlišení při A/D konverzi | ≥ 16 bitů |  | mandatorní požadavek
48 | provedení detektoru | integrovaný, nevyjímatelný |  | mandatorní požadavek
49 | typ scintilátoru | CsI |  | mandatorní požadavek
Detektor ve vertigrafu
50 | rozměry aktivní plochy detektoru | ≥ 42 x 42 cm |  | mandatorní požadavek
51 | rozlišení detektoru (velikost pixelu) | ≤ 150 μm |  | mandatorní požadavek
52 | matrice detektoru | ≥ 8 Mpix |  | mandatorní požadavek
53 | hloubkové rozlišení při A/D konverzi | ≥ 16 bitů |  | mandatorní požadavek
54 | provedení detektoru | integrovaný, nevyjímatelný |  | mandatorní požadavek
55 | typ scintilátoru | CsI |  | mandatorní požadavek
Obrazová akvizice a zpracování
56 | doba potřebná k náhledu snímku | ≤ 5 s |  | mandatorní požadavek
57 | krátkodobá záznamová kapacita | ≥ 3000 snímků |  | mandatorní požadavek
58 | aktualizovaný operační systém s plnou podporou (v případě Microsoft přípustná pouze platforma Microsoft Windows 10 a novější) | ANO |  | mandatorní požadavek
59 | základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu, elektronická kolimace, měření délek a úhlů) | ANO |  | mandatorní požadavek
60 | akviziční prostředky pro snímkování dlouhých kostí a páteře, pro stůl i vertigraf, včetně softwarových nástrojů pro automatické spojení snímků dlouhých struktur, možnost spojení alespoň 3 snímků s možností manuální korekce | ANO |  | mandatorní požadavek
61 | dotykový LCD displej akviziční stanice | ANO |  | mandatorní požadavek
62 | úhlopříčka LCD displeje (platí pro požadovaný parametr č. 58) | ≥ 20" |  | mandatorní požadavek
63 | rozlišení LCD displeje (platí pro požadovaný parametr č. 58) | ≥ 1600 x 1200 pix.
64 | zachování kompatibility s wifi detektorem kterým je vybavena skiagrafická vyšetřovna č.2, pro možnost provádění volných snímků na transportních prostředcích, jako jsou například transportní lůžko, transportní křeslo apod. | Hodnotící kritérium |  | 15%
Propojení se systémy PACS/NIS
65 | DICOM Export/Storage | ANO |  | mandatorní požadavek
66 | DICOM Query/Retrieve | ANO |  | mandatorní požadavek
67 | DICOM Print | ANO |  | mandatorní požadavek
68 | DICOM Media (záznam snímků na CD/DVD) | ANO |  | mandatorní požadavek
69 | DICOM Modality Worklist | ANO |  | mandatorní požadavek
70 | DICOM MPPS | ANO |  | mandatorní požadavek
71 | DICOM RDSR | ANO |  | mandatorní požadavek
72 | zajištění zobrazení všech potřebných údajů o dávce v rámci stávajícího systému PACS (Agfa Impax) | ANO |  | mandatorní požadavek
Příslušenství
73 | interkom | ANO |  | mandatorní požadavek
Předinstalační příprava
74 | provedení všech stavebních úprav, které jsou potřebné k dosažení správné instalace, umístění, funkčností přístroje a funkčnosti snímkovacího pracoviště (změna dispozice, bourací práce, oprava stěn, statické zajištění podlah, atd.) Musí rovněž zahrnovat podle potřeby dodání včetně instalace, kabelových kanálů a kotvících komponentů které jsou potřebné pro správnou instalaci všech prvků nového přístroje | ANO |  | mandatorní požadavek
75 | dodání a instalace nové antistatické podlahy do vyšetřovny | ANO |  | mandatorní požadavek
76 | dodání a instalace klimatizační jednotky do vyšetřovny | ANO |  | mandatorní požadavek
77 | demontáž stávajících vhozů, jejich zazdění (vč. barytové omítky a finální povrchové úpravy) | ANO |  | mandatorní požadavek
78 | dodání a instalace pozorovacího okna se sklem náležitého ekvivalentu Pb, o rozměrech (výměna stávajícího okna a rozměr je uveden včetně rámu) | 90 x 110cm |  | mandatorní požadavek
79 | dodání a instalace umyvadla a dřezu zabudovaného ve skříňce včetně zavěsných skříněk | ANO |  | mandatorní požadavek
80 | dodání a instalace, případné přezbrojení elektrického rozvaděče pro připojení přístroje | ANO |  | mandatorní požadavek
81 | v případě potřeby dodání a instalace nového přívodního kabelu z rozvodny k rozvaděči přístroje včetně jeho odjištění | ANO |  | mandatorní požadavek
82 | technologický projekt | ANO |  | mandatorní požadavek
Prohlašuji, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a údajům, které jsou uvedeny v produktových datech výrobce k nabízenému typu stacionárního skiagrafického přístroje.
V: ........................................................... dne: .....................................
Oprávněná osoba za uchazeče: …....................................................
Podpis oprávněné osoby za uchazeče:…..........................................
doplní uchazeč
doplní uchazeč
doplní uchazeč