- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 13 – Pečovatelská lůžka, matrace a stolky“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pečovatelské lůžko typ I

Základní parametry

Ložná plocha min 200 x 86 cm +/- 2cm

Počet dílů: 4dílná ložná

Nosnost minimálně 180 kg

Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými z důvod bez nástroje

Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 73° a minimální délka zádového dílu 70 cm

Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30°

Možnost náklonu do Antitrendelemburgovy polohy min. 16° pomocí elektromotoru

Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15°

Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm

Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm

Průběžné postranice

Napájení 230 V, 50 Hz

Elektricky nastavitelná výška ložné plochy - Dolní úvrať el. nastav., max. 39,5 cm

Elektricky nastavitelná výška ložné plochy - Horní úvrať el. nastav., min. 78,5 cm

Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm)

Podvozek

Mobilní lůžko - 4 ks koleček, průměr koleček minimálně 100 mm.

Zámek koleček: centrální zámek s odbržděním v libovolné poloze

Ovladač lůžka

Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkcí se světelnou indikací

Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně

Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy

Matrace typ II

Základní parametry

Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů

Nosnost min. 200 kg

Jádro

Složeno ze 2 typů kvalitních pěn

polyuretanová nebo studená pěna o hustotě min. 38 kg/m³ a polyuretanová nebo paměťová pěna o hustotě min. 50 kg/m³

Antidekubitní průřezy po celé délce vrchní strany matrace nebo varianta matrace profilovaná do 7 anatomických zón

Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu)

Potah

Voděodolný proti vnějším tekutinám

Možnost praní – pratelný

Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra

Snímatelnost - snadno snímatelný

Pružný ve všech směrech

Zip min. na 3 stranách matrace

Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra

Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky

Rozměr

Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek.

Výška matrace min. 14 cm

Stolek

Základní parametry

Výška x šířka stolku s jídelní deskou min. 84 cm (max + 6cm) x 50 cm (max+2cm) 48 cm (max+2cm)

Rozměr jídelní desky 56 cm (max. + 4cm) x 34 cm (max +2cm)

dekor - buk

Nostnost ve středu jídelní desky nim.9 kg

kolečka 4 ks, průměr 7 cm (+ - 1cm) (2 kolečka bržděná

horní zásuvka bez zámku nebo varianta horní zásuvka uzamykatelná

Nika ano

Velká spodní skříňka s držákem lahví nebo varianta s volným prostorem na láhev, uzamykatelná

Ověřování nabízených parametrů vzorku plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 13 výzvy k podání nabídek.