## TS
Magnetická rezonance - specifikace minimálních požadavků
| Technické parametry |  | Účastník | vyplní účastník
|  |  | Výrobce MR přístroje | vyplní účastník
Magnetická rezonance (1 ks)
Magnetická rezonance pro potřeby radiodiagnostického oddělení
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka účastníka | [8 empty] | Nabízená cena v Kč bez DPH absolutní požadavek (účastník je povinen u všech položek uvést nabídkovou cenu)
č.p. | MR přístroj: | Typové, obchodní a výkonostní označení | absolutní | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
1 | MR přístroj umožňující vyšetření v následujících oblastech | Muskuloskeletální ( velké klouby ) , hrudní, břišní, pánevní, prsní, neurologické, cévní, včetně perfuzních a difuzních vyšetření | absolutní | vyplní účastník
| podpora paralelních vyšetřovacích technik | ano | absolutní | vyplní účastník
| SW pro vyšetření ve všech výše uvedených oblastech | ano | absolutní | vyplní účastník
| celotělový MR skener | s otvorem pro tělo pacienta minimálně 70 cm a skenovacím rozsahem minimálně 180 cm pro všeobecné použití v klinické praxi | absolutní | vyplní účastník
| bezodparový systém | s indukcí 1,5T s aktivním stíněním a systémem potlačení vlivu okolí | absolutní | vyplní účastník
| velikost zobrazovacího pole ( FOV ) | minimálně 50cm x 50 cm x 45 cm | absolutní | vyplní účastník
| velikost gradientu | minimálně 33 mT/m | absolutní | vyplní účastník
| velikost „Slew rate“ | minimálně 120 mT/m/ms ve všech směrech | absolutní | vyplní účastník
| s možností jeho upgradu na vyšší gradienty min. na 44mT/m | (pouze upgrade bez nutnosti výměny celého přístroje). Doložit možnost upgradu nabízeného přístroje. ANO/NE Popište způsob provedení upgrade. | hodnocený, typ C | vyplní účastník
| gradientní „duty cycle“ 100% | možnost použít požadovaný slew rate a velikost gradientu současně, bez časového omezení a ve všech osách | absolutní | vyplní účastník
| součin maximální současně dosažitelné amplitudy a slew rate gradientního systému (gradient performance) pro každou osu | minimálně 3960 | absolutní | vyplní účastník
| maximální PEP výkon RF vysílače | minimálně 15 kW PEP | absolutní | vyplní účastník
| počet plně nezávislých akvizičních (přijímacích) kanálů RF systému | s minimálně 32 nezávislými akvizičními (přijímacími) kanály RF systému (požadavkem se nemyslí počet cívkových elementů, které je možno připojit konektory), uveďte počet | hodnocený, typ B | vyplní účastník
| efektivní hodnota nehomogenity statického pole Vrms v prázdném magnetu | maximálně 1,0 ppm v 400 mm DSV | absolutní | vyplní účastník
| technologie pro snížení hluku během vyšetření beze změny doby akvizice | Mechanická konstrukce s vakuovou mezikomorou pro oddělení gradientních cívek, k dosažení snížení gradientního hluku u všech vyšetřovacích postupů. (Není tím myšleno: sekvence pro snížení gradientního hluku, ani izolace prvků gantry akustickou izolační vatou, případně jiným materiálem, popiště technologii | hodnocený, typ C | vyplní účastník
| technologie náběru dat pro potlačení pohybových artefaktů | ano | absolutní | vyplní účastník
| pasivní shimming – garantovaná homogenita magnetického pole ve sferickém objemu min. 40cm max. 1,0 ppm | ano | absolutní | vyplní účastník
| Aktivní shimming technologie pro otimalizaci homogenního pole pacienta nebo sekvencí FatSat, PASTA, EPI | ano | absolutní | vyplní účastník
| hradlování od EKG, dechu a pulzu | ano | absolutní | vyplní účastník
| použití umělé intelligence (DLR) se současným využitím techniky s náhodným podvzorkováním k-prostoru (Compressed Sensing, Compressed SPEEDER, Compressed SENSE, HyperSense) pro rekonstrukci obrazu s kratší dobou skenování a nižším šumem v oblasti mozku | ano | hodnocený, typ C | vyplní účastník
| použití umělé intelligence (DLR) se současným využitím techniky s náhodným podvzorkováním k-prostoru (Compressed Sensing, Compressed SPEEDER, Compressed SENSE, HyperSense) pro rekonstrukci obrazu s kratší dobou skenování a nižším šumem v oblasti břicha a male pánve | ano | hodnocený, typ C | vyplní účastník
| použití umělé intelligence (DLR) se současným využitím techniky s náhodným podvzorkováním k-prostoru (Compressed Sensing, Compressed SPEEDER, Compressed SENSE, HyperSense) pro rekonstrukci obrazu s kratší dobou skenování a nižším šumem v oblasti velkých a malých kloubů | ano | hodnocený, typ C | vyplní účastník
| chlazení prostoru pacienta v gantry , LED osvětlení tohoto prostoru a možnost slovní komunikace s pacientem během vyšetření, včetně automatického povelování | ano | absolutní | vyplní účastník
| celotělové použití pacientského stolu, skenovací rozsah nejméně 180cm | s nosností minimálně 250 kg | absolutní | vyplní účastník
Cívky:
dedikované multikanálové cívky
| páteřní cívka | integrovatelná do stolu pacienta (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
| senzor pro synchronizaci vyšetření s dechem | ano | absolutní | vyplní účastník
| hlavokrční cívka | dedikovaná cívka pro vyšetření hlavy (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
| možnost naklápění hlavokrční cívky pro lepší komfort vyšetření kyfotických pacientů | ano, minimálně s 16 nezávislými elementy | hodnocený, typ C | vyplní účastník
| kolenní cívka | dedikovaná (pevná), (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
| provedení kolenní cívky přijímací a vysílací | konstrukce vysílací/přijímací - Tx/Rx (min. 16 elementů Tx/Rx) (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | hodnocený, typ C | vyplní účastník
| tělová cívka | min. 12 kanálů k pokrytí rozsahu min 100 cm, případně možno dodat více cívek, aby bylo dosaženo tohoto pokrytí, pro vyšetření břišních orgánů a malé pánve (nebude akceptováno řešení pouze pomocí cívek integrovaných ve stole). (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
| periferní končetinové resp. cívky pro pokrytí dolních končetin | může být použita tělová cívka. Celkově musí být dosaženo celotělové pokrytí (spolu s hlavovou cívkou) min. 160 cm bez repozice cívek či pacienta. Pro celotělové AG vyšetření nebo pro celotělové DWI vyšetření. (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
| ramenní cívka | dedikovaná pro vyšetření ramene (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
| zápěstní cívka | dedikovaná pro vyšetření zápěstí (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
| hlezenní cívka | dedikovaná (skořepinová) pro vyšetření kotníku a chodidla (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
| vícekanálová flexibilní cívka | Malá, rovněž pro vyšetření ramen, loktů, zápěstí a kotníku, minimálně s 16 nezávislými elementy (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | hodnocený, typ B | vyplní účastník
| vícekanálová flexibilní cívka | Velká, rovněž pro vyšetření ramen, loktů, zápěstí a kotníku, minimálně 16 nezávislými elementy (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | hodnocený, typ B | vyplní účastník
| polohovací pomůcky pro vyšetření velkých kloubů prostřednictvím Malé a Velké flexibilní cívky | ano | absolutní | vyplní účastník
| cívky musí být využitelné pro paralelní akvizici a kromě dedikovaných kloubních cívek vzájemně kombinovatelé | ano | absolutní | vyplní účastník
2 | Techniky a SW pro vyšetření:
| vyšetřovací techniky pro standardní vyšetření všech anatomických oblastí | ano | absolutní | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| Synchronizace vyšetření s EKG, dechem a pulzem | ano | absolutní | vyplní účastník
| technika potlačení susceptibilních artefaktů od metalických implantátů | 2D i 3D | absolutní | vyplní účastník
| technika pro bezkontrastní perfuzní vyšetření mozku | ano | absolutní | vyplní účastník
| relaxometrická vyšetření s online výpočtem T1, T2 ,T2*, R2m a R2* map pro použití v oblasti kloubní chrupavky i jiných oblastech těla | ano | absolutní | vyplní účastník
| sekvence pro SWI zobrazování s vysokým rozlišením, kombinující magnitudová a fázová data. | ano | absolutní | vyplní účastník
Požadované příslušenství určené pro pracoviště MR:
3 | MR kompatibilní pacientské křeslo pro převoz pacienta ke stolu MR přístroje | ano | absolutní | vyplní účastník
4 | MR kompatibilní pacientské lůžko pro převoz pacienta ke stolu MR přístroje | ano | absolutní | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
5 | MR kompatibilní anesteziologický přístroj | ventilační režimy IMV, SIMV, PCV ( s možnost Vtg), Man. Spont.; možnost ventilace dětí a dospělých; kompatibilita s MR do 3 T, do 400 Gauss; systém optických (viditelnost v úhlu 360°) a akustických alarmů; kompaktní autoklávovatelnávyhřívaná pacientská část; model s třemi plyny (O2, N2O, vzduch) s hypoxickou ochranou, možnost připojení k centrálnímu zdroji plynů; liště pro připojení dvou odpařovačů; odpařovač pro Sevoran; možnost low a minimal flow; monitorace ventilačních parametrů; externí průtokoměr kyslíku; odsávačka. 12 “ barevný TFT dotykový displey; automatická kalibrace při systémovém testu včetně testu těsnosti; monitorace tlaku (Peak, Mean, PEEP), Vt, minutový objem, dechové frekvence, flow, agens, EtCO2, N2O, O2, dynamické a statické compliance, resistence (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
6 | MR kompatibilní monitorovací systém | snímané parametry: EKG, SpO2, NIBP, respirace, 1 x IBP, ETCO2, N2O, O2, analýza anesteziolog. plynů; kompatibilita s MR do 3 T, do 5 000 Gauss; vzdálený display s bezdrátovou komunikací; sada příslušenství pro bezdrátové snímání EKG, SpO2, respirace; sada pro měření NIBP; vyměnitelné AKU, síťové zdroje, nabíječka AKU pro bezdrátové moduly; set pro snímání ETCO2 a anesteziolog. plynů; možnost monitorace pacientů všech kategorií (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
7 | MR kompatibilní injektor kontrastní látky - dvoupístový | ano (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
8 | Akviziční konzole: |  |  |  | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
hardware:
| HW potřebný pro zpracování dat | ano | absolutní | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| barevný monitor | podporující prezentaci ve více oknech | absolutní | vyplní účastník
| mechanika pro archivaci | CD/DVD | absolutní | vyplní účastník
| UPS s kapacitou zaručující při výpadku el. proudu pracovní dobu min. 15 min. | ano | absolutní | vyplní účastník
software:
| pro přípravu a řízení akvizice s následným zpracováním dat a prohlížením obrazové dokumentace umožňující práci s více pacienty najednou | ano | absolutní | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| pro tvorbu rekonstrukcí MPR a MIP | ano | absolutní | vyplní účastník
| pro časování dávkování kontrastní látky a pro sledování průtoku této kontrastní látky, rekonstrukce v reálném čase | ano | hodnocený, typ C | vyplní účastník
| pro zobrazení obrazů v pohybu | ano | absolutní | vyplní účastník
| DICOM služba pro import dat pacientů z NIS ( DICOM Modality Worklist ) | ano | absolutní | vyplní účastník
| služby DICOM Storage, Print a Query/Retrive | ano | absolutní | vyplní účastník
9 | Vyhodnocovací systém (tvoří portálový systém a diagnostické pracovní stanice):
| Portálový systém |  |  |  | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| Multimodalitní nezávislý serverový portál s důrazem na MR a CT aplikace • pro minimálně 3 současně pracující uživatele, z 10-ti připojitelných klientů • musí umožnit rychlé a bezpečné připojení na server z pracoviště mimo nemocnici nebo např. z domova lékaře, při zachování plnohodnotné práce se všemi požadovanými aplikacemi bez omezení HW řešení musí odpovídat požadované funkcionalitě, především na rychlost zpracování dat při práci na větším množství klientských stanic najednou, plná DICOM 3 konektivita (Store, Query/Retrieve, Print) | ano | absolutní | vyplní účastník
| Konfigurace pro server: 1x monitor vysokokontrastní diagnostický určený pro primární diagnostiku 6MP LED-certifikovaný pro diagnostiku jako ZP Aktivní uhlopříčka min. 30'', rozlišení 3 280 x 2 048 pixelů pro 6MP, nebo duální zobrazení 1640 x 2048 pixelů pro 2 x 3 MP, svítivost kalibrovaná min. 500 cd/m, DICOM zobrazení. Případně 2 x samostatné monitory úhlopříčky min. 21", s rozlišením min. 3MP LED vč. dedikované grafické karty (Diagnostický monitor musí být v souladu se Zákonem o zdravotnických prostředcích, směrnice Rady 93/42/ES a splňovat specifikaci pro Zdravotnický prostředek třídy nejméně IIa.) - Operační paměť, minimálně 96GB - Kapacita HDD, minimálně 4TB vyhrazené pro obrazová data množství současně zpracovaných obrazů minimálně 40 000 Servis/výměna HW komponent - Next Business Day po dobu 5 let pro bezpečnost dat požadujeme konfiguraci úložné kapacity serveru např. (RAID1, RAID 5, RAID 10) LAN rozhraní serveru min. 2x 1Gbit -UPS s kapacitou zaručující při výpadku el. proudu pracovní dobu min. 15 min. | ano | absolutní | vyplní účastník
| Obecné SW vyhodnocovací funkce a 3D nástroje (pro minimálně 3 současně pracující) Zrcadlové převrácení, inverze, nastavování hodnot parametrů, posun zobrazovaného výřezu, zvětšení, vkládání, pixelová lupa, ROI/VOI Větší počet rozvržení pro 2D, 3D a 4D | ano | absolutní | vyplní účastník
| Kompletní základní SW postprocessing (pro minimálně 3 současně pracující) -2D, 3D, MPR, MPR curved, MPR thick, interaktivní změna vrstvy, MIP, minIP, VRT měření HU, měření anatomických vzdáleností a úhlů, atd (min. 3 současně pracující) Multi modalitní prohlížeč - musí umět kromě prohlížení snímků CT a MR prohlížet data z dalších modalit (UZ,CR, DR, AG,…..) od předních výrobců diagnostických přístrojů | ano | absolutní | vyplní účastník
| Pokročilé 3D zobrazení pomocí VRT (pro min. 3 současně pracující) | Volume rendering techniky | hodnocený, typ C | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| SW pro MR v rozsahu nástrojů pro základní hodnocení oblastí muskuloskeletální, abdominální, vaskulární (pro min. 3 současně pracující) MR stitching SW pro vyhodnocení a zpracování difuzních měření (DWI) SW pro automatizované skládání a fúzování snímků z dvou či více poloh stolu např. při celotělovém scanování | ano | absolutní | vyplní účastník
10 | Diagnostické pracovní stanice v konfiguraci: |  |  |  | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| 3 x diagnostické pracovní stanice v konfiguraci: 2 x diagnostický LED-certifikovaný barevný monitor pro primární diagnostiku jako ZP v rozlišení min. 3MP, s aktivní uhlopříčkou min. 21", svítivost kalibrovaná min. 500 cd/m, DICOM zobrazení ZP –vyhovující Národním radiologickým standardům – VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE“, bod 4.2.4.2 - věstník MZ 02/2016 i Národním radiologickým standardům – SKIAGRAFIE – věstník MZ 10/2016 („Diagnostický monitor musí být v souladu se Zákonem o zdravotnických prostředcích, směrnice Rady 93/42/ES a splňovat specifikaci pro Zdravotnický prostředek třídy nejméně IIa.“) PC pracovní stanice pro hodnocení vyšetření, HW renomovaného světového výrobce v konfiguraci: minimálně 8-jádrový CPU Intel Core i7 nebo odpovídající ekvivalent, 16GB RAM, SSD disk M.2 rozhraní 256 GB (systém), SSD 1TB (data), 1x Gbit LAN, DVDRW, operační systém Win10Pro CZ , jeden standardní (nediagnostický) LCD monitor Full HD min. 24“ , IPS, 16:9, s nastavitelnou výškou, typ připojení DisplayPort klávesnice a ergonomická myš; UPS s kapacitou zaručující při výpadku el. proudu pracovní dobu minimálně 15 minut | ano (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
| 3 x diagnostické pracovní stanice v konfiguraci: 1 x diagnostický LED-certifikovaný barevný monitor pro primární diagnostiku jako ZP v rozlišení min. 6MP s aktivní uhlopříčkou 30'', svítivost kalibrovaná min. 500 cd/m, DICOM zobrazení ZP –vyhovující Národním radiologickým standardům – VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE“, bod 4.2.4.2 - věstník MZ 02/2016 i Národním radiologickým standardům – SKIAGRAFIE – věstník MZ 10/2016 („Diagnostický monitor musí být v souladu se Zákonem o zdravotnických prostředcích, směrnice Rady 93/42/ES a splňovat specifikaci pro Zdravotnický prostředek třídy nejméně IIa.“) PC pracovní stanice pro hodnocení vyšetření, HW renomovaného světového výrobce v konfiguraci: minimálně 8-jádrový CPU Intel Core i7 nebo odpovídající ekvivalent, 16GB RAM, SSD disk M.2 rozhraní 256 GB (systém), SSD 1TB (data), 1x Gbit LAN, DVDRW, operační systém Win10Pro CZ , jeden standardní (nediagnostický) LCD monitor Full HD min. 24“ , IPS, 16:9, s nastavitelnou výškou, typ připojení DisplayPort klávesnice a ergonomická myš; UPS s kapacitou zaručující při výpadku el. proudu pracovní dobu minimálně 15 minut | ano (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
V rámci dodávky dále požadujeme:
11 | kompletní RF kabina | včetně opatření na omezení hluku, obklad stěn pro snadnou údržbu, PVC podlahová krytina ve vyšetřovně a ovladovně, podhled s osvětlením LED, včetně průhledového okna, vstupních dveří a průchodových filtrů | absolutní | vyplní účastník
| Technologický rozvaděč pro napájení technologie | ano | absolutní | vyplní účastník
| profesionální ruční detektor kovů | ano (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
| komunikační systém ovladovna - vyšetřovna | součástí musí být automatické povelování pacienta, obousměrně dorozumívací akustické zařízení mezi MR vyšetřovnou a ovladovnou | absolutní | vyplní účastník
| chlazení technologie dimenzované na maximální výkon | s nouzovým provozem na vodu z vodovodního řadu - chlazení technologie MR systému včetně chlazení technické místnosti (dochlazování helia včetně všech agregátů, chlazení vyzářeného tepla MR elektronikou a technologiemi v MR technické místnosti) (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
| Odtah He z pracoviště pro případ nouzového odstavení MR | ano | absolutní | vyplní účastník
| kamerový systém pro sledování pacienta během vyšetření | ano | absolutní | vyplní účastník
| 5 ks PC sestav vč. monitoru pro administrativní činnost | ano, HW renomovaného světového výrobce v konfiguraci: minimálně 8-jádrový CPU Intel Core i7 nebo odpovídající ekvivalent, 16GB RAM, SSD 1TB (syst), SSD 1TB (data), 1x Gbit LAN, DVDRW, operační systém Win10Pro CZ , jeden standardní (nediagnostický) LCD monitor (Full HD min. 24“ , IPS, 16:9, s nastavitelnou výškou, typ připojení DisplayPort), klávesnice a ergonomická myš. (uvedťe typový a obchodní název a název výrobce) | absolutní | vyplní účastník
| Fixační klíny - 2 sety | ano | absolutní | vyplní účastník
12 | Následný pozáruční servis na 72 měsíců. V rámci záručního i pozáručního servisu bude při uvolnění nové verze softwaru proveden automatický upgrade či update softwaru. | ano | absolutní | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| Celková Nabídková cena v Kč bez DPH (tato cena musí souhlasit s Celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou účastníkem ve Formuláři nabídky Svazek č.2 ZD) | [11 empty] | 0
V ……………….……….…… dne ……….….…………….
…………………………………………………………………………………..
Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení

## Hodnocení
VYMEZENÍ KRITÉRIA „TECHNICKÉ PARAMETRY“
V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry“ bude hodnocena a
posuzována technická a kvalitativní úroveň nabízeného přístroje MR.
Pro hodnocení kritéria „Technické parametry“ bude zadavatelem použita příloha č. 3
- Technická specifikace a požadavky na magnetickou rezonanci vč. příslušenství (viz
příloha č. 3) doplněná dodavatelem o zadavatelem požadované údaje,
pokud je v této příloze v příslušném řádku sloupce „parametr“ uvedeno označení
„hodnocené, typ B“ resp. „hodnocené, typ C“ jedná se o hodnotící kritérium.
Podrobněji viz následující body tohoto článku.
EKONOMICKÁ VÝHODNOST PODLE VZTAHU CENA –
KVALITA
V rámci veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky hodnocena podle vztahu
cena – kvalita. Nabídky budou nejprve vyhodnoceny podle absolutní hodnoty
nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší, přičemž nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou získá 100 bodů a každá další nabídka pak takový počet bodů,
který odpovídá vzorci:
100 x NN/HN, kde
NN je nejnižší nabídková cena
HN je nabídková cena hodnocené nabídky
Kvalita je pak vyjádřena předem vymezenými technickými parametry nabízeného
přístroje MR (vč. cívek). Tyto parametry jsou v příloze č. 3 označeny žlutě,
minimální (označení „hodnocené, typ B“) nebo volitelné (označení „hodnocené, typ
C“).
Parametry označené „hodnocené, typ B“ budou hodnoceny tak, že nabídka
s maximální hodnotou hodnoceného parametru získá 1 bod a každá další nabídka
pak získá v daném parametru bodovou hodnotu podle vzorce
HP/NP, kde
NP je maximální (nejvyšší) nabízená hodnota parametru
HP je hodnota parametru hodnocené nabídky
Parametry označené „hodnocené, typ C“ budou hodnoceny tak, že nabídka, u níž
nabízený parametr vykazuje vlastnost požadovanou zadávacími podmínkami, získá
1 bod a nabídka, u níž nabízený parametr nevykazuje vlastnost požadovanou
zadávacími podmínkami, získá 0 bodů.
Všechny získané body ve všech hodnocených parametrech budou sečteny a
nabídka, která získá nejvyšší součet počtu bodů, obdrží pro účely hodnocení v tomto
dílčím kritériu 100 bodů a každá další nabídka získá takový počet hodnotících bodů,
který odpovídá vzorci:
100 x HB/NB, kde
NB je maximálně získaný (nejvyšší) počet bodů
HB je počet bodů získaných hodnocenou nabídkou
Poznámka:
Výsledné body budou v každém dílčím hodnoceném parametru zaokrouhleny na dvě
desetinná místa podle matematických zásad (číslovka 5 zaokrouhluje nahoru).
METODA HODNOCENÍ
Metoda hodnocení je stanovena následovně:
Hodnocení ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny
Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny v Kč bez
DPH od nejnižší po nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Hodnocení ekonomické výhodnosti podle vztahu cena – kvalita
Výsledné body v hodnotícím kritériu „Technické parametry“ budou tvořeny
součtem bodů získaných v podkritériu „hodnocené, typ B“ + „hodnocené,
typ C“, jejichž součet dále bude násoben vahou kritéria (indexem
odpovídajícím váze kritéria). Nabídka s nejvyšším součtem bodů z obou
kritérií hodnocení je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější.
VÁHA KRITÉRIA
U každého kritéria vstupujícího do hodnocení je uvedena jeho váha, která bude pro
účely hodnocení převedena na index odpovídající zvolené váze kritéria (např. váha
70% bude převedena na index 0,70)
POSOUZENÍ NABÍDEK
Posouzení nabídek proběhne až po hodnocení nabídek. Nejprve budou nabídky
vyhodnoceny podle kritérií hodnocení a poté provede ustavená komise posouzení
nabídky vybraného účastníka zadávacího řízení (toho, jehož nabídka bude po
provedeném hodnocení umístěna na prvním pořadí) z hlediska splnění podmínek
účasti, z hlediska splnění zadávacích podmínek, z hlediska mimořádně nízké
nabídkové ceny. Pokud zadavatel shledá v nabídce rozpory proti stanoveným
podmínkám, vyžádá si jejich objasnění, popřípadě doplnění. K objasnění či doplnění
nabídky poskytne komise účastníkovi zadávacího řízení přiměřenou lhůtu podle
povahy žádosti zadavatele. Pokud účastník zadávacího řízení na žádost zadavatel
ve stanovené lhůtě neodpoví, může být ze zadávacího řízení vyloučen. To platí i v
případě, pokud objasnění či doplnění nabídky obsahuje nesprávné či neúplné údaje
nebo doklady.