SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ

„HOLMIOVÝ LASER“

Technická specifikace:

- Holmiový, tj. CTH: YAG pulzní laser

- Maximální pulzní výkon 60 W

- Uzavřený, vodou chlazený, systém – pro kontinuální použití

- Vlnová délka laseru 2,1 µm

- Maximální pulzní energie 5 Joulů

- Frekvence pulzů 3 – 60 Hz

- Šířka pulzů 50-1100 µs,

- Automaticky nastavená šířka pulzu dle zvoleného módu bez nutnosti manuálního nastavení

- Nastavení a zobrazení parametrů přes barevný dotykový displej

- Otočný displej kolem své osy pro snadný přístup ze všech stran

- Nastavitelný barevný naváděcí paprsek vlnové délky 532 nm

- Barevný indikátor stavu na čelní straně generátoru – pro jasnou a rychlou orientaci, v jakém stavu se generátor nachází (standby, ready, emise, error ..,)

- Nožní pedál se 3 tlačítky

- Přepínání mezi Stand-by a Ready módem pomocí nožního pedálu bez nutnosti ovládání obsluhou na generátoru (zabránění nechtěné aktivaci)

- Programovatelné přiřazení levého a pravého spínače na pedálu – možnost spínání různých módů laseru bez nutnosti přepínání módů na generátoru

- Přednastavené módy pro dosažení různých účinků na konkrement

- Přednastavené módy pro řešení litiázy

- Mód s nízkou energií a vysokou frekvencí pulzů pro dosažení efektu rychlého „pískování“ konkrementu

- Sací mód – speciální mód pro eliminaci pohybu konkrementu a jeho přitahování ke konci optického vlákna technologií využívající fázi generování a zhroucení dvou kavitačních bublin mezi koncem vlákna a konkrementem. Technologie musí prokazatelně významně snížit dobu trvání laserové fragmentace

- Nastavení pomocí 7 úrovní délky pulzu pro optimální redukci retropulze a volby stupně ablace/koagulace měkké tkáně

- Přednastavené módy pro BPH (benigní hyperplasie prostaty): HoLEP (enukleace), HoLAP (ablace), hemostáza (koagulace) – případně další

- Přednastavené módy pro měkkou tkáň: incize precizní, incize rychlá, ablace tumoru, hemostáza (koagulace) – případně další

- Možnost uložení upravených nastavení do paměti přístroje

- Rozpoznání připojeného vlákna a zobrazení historie jeho použití

- Použití jednorázových i opakovatelně použitelných vláken (sterilizovatelné na 134°C v parním autoklávu) bez omezení počtu provedených výkonů, v závislosti pouze na opotřebení vlákna

- Spektrum připojitelných flexibilních vláken s průměrem jádra 200–1000 µm

- Připojení vlákna s průměrem 272 µm s „ball tip“ koncem pro ochranu pracovního kanálu flexibilního endoskopu

- Integrovaný ochranný štít chránící laserové čočky proti znečištění

Příslušenství:

- integrovaný ochranný štít + 2 ks náhradní

- 3 ks ochranných brýlí pro práci s laserem

- 2bal 10x resterilizovatelného vlákna průměru 200 µm  (1bal/5ks)

- 2bal 10x resterilizovatelného vlákna průměru 272 µm  (1bal/5ks)

- 1bal 10x resterilizovatelného vlákna průměru 365 µm  (1bal/5ks)

- odizolátor na tato vlákna

- nástroj na řez vlákna

Jiné požadavky:

Mobilní provedeni s kolečky pro možnost transportu, madla pro převoz, minimálně 2 kolečka bržděná

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně na e-mail: brunclikova.katerina@nemkyj.cz.

Odpovědi budou zveřejněny přes elektronický nástroj E-ZAK