## RTG
RTG - minimální technická specifikace
Technické parametry | Účastník | Zde doplňte název společnosti
| Název nabízené technologie | Zde doplňte název nabízené technologie
| Výrobce | Zde doplňte název výrobce nabízené technologie
| Požadovaná hodnota | Účastníkem uvedená hodnota
Technické parametry
Zařízení nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro plně digitální skiagrafické RTG pracoviště na principu přímé digitalizace obrazu s plně automatizovanými pohyby sloupového stativu pro RTG zářič se třemi plochými detektory s vysokým rozlišením. Zařízení vybaveno akviziční stanicí. | sloupová | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rameno RTG lampy
Pohyb sloupu - podélný motorický | min. 3000 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Pohyb sloupu - příčný manuální | min. 500 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vertikální pohyb motorický i manuální | min. 3000 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rychlost motorizace v podélném pohybu | min. 0,3 m/s | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rychlost motorizace ve vertikálním směru | min. 0,3 m/s | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rotace RTG lampy kolem horizontální osy | min. 180° | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rotace RTG lampy kolem vertikální osy | min. ± 150° | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Elektromagnetické brzdy | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Antikolizní systém | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče - Autotracking | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Automatické nastavení detektoru a RTG zářiče do potřebné pozice pro předdefinované typy vyšetření - Autoposition | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Dotyková obrazovka (nebo displej s ovládacími prvky v okolí) pro ovládání zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID a možnost nastavení expozice | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zobrazení informace o náklonu detektoru na displeji – zobrazení úhlu volného přenosného detektoru s aktivní plochou min 34x40 cm pro přesné nastavení kolmého paprsku na detektor (velmi rychlé a přesné nastavení kolmosti rtg. paprsku vůči nakloněnému detektoru). | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Ovládání základních funkcí od vyšetřovacího stolu i z ovladovny | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Možnost snímkování na nemocničním lůžku | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
RTG generátor a RTG lampa
Vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem | min. 50 kW | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozsah napětí | max. 40 - min. 150 kV | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Nastavení rozsahu napětí - krok | max. 1 kV | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozsah proudu | max. 10 - min. 650 mA | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozsah mAs | max. 0,5 - min. 800 mAs | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Čas expozice | min. od 1 ms | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
RTG trubice s více ohnisky | min. 2 | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Malé ohnisko | max. 0,6 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Velké ohnisko | max. 1,2 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Tepelná kapacita anody | min. 200 kHU | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Tepelná kapacita zářiče | min. 2000 kHU | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rotace anody | minimálně 9 000 ot./ min. | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Expoziční automatika AEC | Ano, min. trojkomorová AEC | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Předvolba expozičních programů pro orgány APR | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Měření celkové plošné dávky RTG záření na pacienta podle „Atomového“ zákona, DAP metr, automatický přenos do PACS | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
RTG zářič s kolimátorem se světelným zaměřovačem | Automatický a manuální | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozsah přídavné filtrace | max. 0,1 - min. 0,3 mmCu | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vertigraf
Motorizovaný pohyb | Ne | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy | max. 300 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vertikální pohyb | min. 1400 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Elektromagnetické brzdy | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Držáky pro pacienta | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Bucky clona s příslušnou mřížkou pro detektor | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyšetřovací stůl
Pevný | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Délka stolu | min. 2200 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Šířka stolu | min. 750 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Minimální výška stolu | max. 550 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
rozsah elevace stolu | min. 350 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozsah podélného pohybu | min. ± 400 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozsah příčného pohybu | min. ± 140 mm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Nosnost stolu bez limitace pohybu | min. 200 kg | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Bucky clona s příslušnou mřížkou pro detektor | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyjímatelná mřížka | Ne | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Detektory
K požadovanému volnému bezdrátovému detektoru pak požadujeme dodání nabíjecí stanice a 1 ks náhradního akumulátoru | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Detektor pro stůl | Ano
Provedení - fixní | fixní | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Typ plochého digitálního detektoru | min. Csl | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Velikost detektoru s aktivní plochou | min. 34 x 40 cm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozlišení - hloubka šedi | min. 16 bit | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozlišení - velikost bodu | max. 150 µm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
DQE (0,05 lp/mm) | min. 60% | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Detektor pro vertigraf | Ano
Provedení - fixní | fixní | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Typ plochého digitálního detektoru | min. Csl | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Velikost detektoru s aktivní plochou | min. 34 x 40 cm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozlišení - hloubka šedi | min. 16 bit | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozlišení - velikost bodu | max. 150 µm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
DQE (0,05 lp/mm) | min. 60% | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zobrazení snímku (náhled/plný obraz) | max. 5s / 10s | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Volný detektor | Ano; Vzájemná kompatibilita s oběma poptávanými systémy
Provedení | Volný bezdrátový | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Typ plochého digitálního detektoru | min. Csl | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Velikost detektoru s aktivní plochou | min. 34 x 40 cm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozlišení - hloubka šedi | min. 16 bit | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozlišení - velikost bodu | max. 150 µm | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
DQE (0,05 lp/mm) | min. 60% | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zobrazení snímku (náhled/plný obraz) | max. 5s / 10s | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Bezdrátový přenos | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Odolnost minimálně | IPX3 | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Varianta pro volné projekce následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního záření | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Akviziční stanice:
Monitor s úhlopříčkou | min. 21" | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozlišení monitoru | min. 1280 x 1024 | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Jas | min. 300 cd/m2 | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Volba typu vyšetření z ovládací konzoly systému | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Velikost operační paměi RAM | min. 16 GB | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Úložný prostor na HDD | min. 6 TB | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Záznam snímků na CD nebo DVD | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Postprocesing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů a vzdáleností, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky, zobrazení dávky na kůži v mGy, plošná dávka v mGy/cm2 | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Pokročilý processing obrazového zpracování (kontrastně vyvážený obraz ve všech oblastech, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran) | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční techniku (kVp, mA, mAs a čas), zakalkulovanou expoziční dávku, popisky operátora, ID a jméno pacienta | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do HIS/RIS prostřednictvím DICOM | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky prostřednictvím AEC | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Požadavky na specifikaci připojeni do PACS
Rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost | min. 100 Mbps | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším | Ano, min. Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS (Modality Performed Procedure Step), Print, Send, CD recorder | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Příslušenství
Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Mobilní (na kolečkách) výškově stavitelný stojan pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole či pacientském vozíku | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Příslušenství pro provádění výrobcem předepsaných testů a ověřování technických parametrů zařízení, vč. Potřebných fantomů | Ne | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Instalace a montáž
instalace nového přístroje | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Návrh prostorového uspořádání dodávky, technologický projekt | Ano | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru
Ostatní
Záruka | 24 měsíců | účastník vyplní nabízenou hodnotu parametru

## Kalkulace ceny (hidden)
| Odhad ceny komponet |  | Odhad ceny kombinace
| Kč bez DPH | Kč s DPH | Počet | Kč bez DPH | Kč s DPH
| 7300000 | 8833000 |  | 6100000 | 7381000
Přístroj + akviziční stanice | 3500000 | 4235000 | 1 | 3500000 | 4235000
Diagnostická stanice | 800000 | 968000 | 2 | 1600000 | 1936000
Stereotaktická jednotka | 1000000 | 1210000 | 1 | 1000000 | 1210000
3D Tomografie | 1000000 | 1210000 | 0 | 0 | 0
Kontrastní mamografie | 1000000 | 1210000 | 0 | 0 | 0