- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 19 –Elektrická lůžka a pasivní matrace“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Pečovatelské lůžko typ I. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
| 1. | Rozměry ložné plochy délka min. 200 x šířka min. 90 cm | … cm x … cm |
| 2. | Vnější rozměry délka min. 217 – max.238 cm x šířka max. 103 | … cm x … cm |
| 3. | Nosnost lůžka min. 175 kg | …kg |
|  | Ložná plocha |  |
| 4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: … |
| 5. | Rám: lakovaný rám s neodnímatelnými kovovými lamelami , barva TOPAS - světle hnědá nebo světle šedá | … |
| 6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný | … |
| 7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, | … |
| 8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný | … |
| 9. | Pánevní díl: nepolohovatelný | … |
| 10. | Bez podstupování zádového dílu od pánevního dílu | … |
| 11. | Bez podstupování stehenního dílu od pánevního dílu | … |
| 12. | Napájení 24 V | … V |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |
| 13. | Dolní úvrať el. nastav.: max. 40 cm; varianta low entry max. 24 cm nebo varianta extra low entry max. 16 cm | … cm / … cm / …cm |
| 14. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm; varianta low entry min. 64 cm nebo varianta extra low entry min. 78 cm | … cm / … cm / …cm |
|  | Postranice |  |
| 15. | Typ: průběžné dřevěné postranice | … |
| 16. | S pojistkou proti nechtěnému odblokování | … |
| 17. | Výškové pozice postranic (min. 4) | Počet pozicí: … |
| 18. | Postranice musí mít možnost i šikmého nastavení | … |
| 19. | Jednoduchým způsobem bez použití nářadí lze nasadit i sundat z/na lůžko, a to v každé pozici | … |
|  | Čela lůžka |  |
| 20. | Vlastnosti: pevná, hranatá | … |
| 21. | Dekor přírodní buk | … |
| 22. | Možnost dřevěných krytů na hlavová i nožní čela | … |
|  | Podvozek |  |
| 23. | Počet pojezdových koleček: min. 4 | Počet … |
| 24. | Průměr koleček min. 50 mm | … mm |
| 25. | Individuální brždění každého kolečka zvlášť | … |
| 26. | Kolečka jsou spojena kovovými sloupky v rozích lůžka s čely lůžka | … |
|  | Hrazda |  |
| 27. | Povrch: lakovaný | Povrch: … |
| 28. | Nosnost min. 75 kg | … kg |
| 29. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | … |
|  | Ovladač lůžka |  |
| 30. | Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkcí | … |
| 31. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | … |
| 32. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně | … |
|  | Další parametry |  |
| 33. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | … |
| 34. | Antitrendelenburk min. 11° včetně možnosti Fowlerovy polohy kardiackého křesla | … °, … |
| 35. | Skládací konstrukce lůžka na 4 samostatné díly + hrazda, hrazdička a postranice usnadňuje jeho skladování a transport | … |

| Matrace typ I |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |
| 2. | Nosnost min. 200 kg, výška min. 16 cm | … kg, výška … cm |
| 3. | Matrace je oboustranná symetrická, což znemožňuje špatné uložení na lůžko | … |
| 4. | Okraje jsou vyrobeny ze zpevněného materiálu pro snadné vstávání pacienta | … |
| 5. | Šířka okrajů min. 10 cm pro zajištění správné opory pacienta, okraje jsou prořezány v celé své délce pro lepší přizpůsobení ložné ploše lůžka | šířka okrajů … cm, prořezy po celé délce … |
| 6. | Matrace je rozdělena do 5ti zón a vybavena kanálky pro cirkulaci vzduchu pod pacientem | Počet zón …; kanálky … |
|  | Potah |  |
| 7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | … |
| 8 | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | … |
| 9. | Snímatelnost - snadno snímatelný | … |
| 10. | Pružný ve dvou směrech | … |
| 11. | Zip min. na 2 stranách matrace | … |
| 12. | Spoje zabraňující průsaku nečistot do jádra | … |
| 13. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | … |
|  | Rozměr |  |
| 14. | Šířka a délka matrací odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek. | … cm x … cm |
| 15. | Výška matrace min. 16 cm | … cm |