TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem:

„REACT - EU – Imunochemický analyzátor“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek.

V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky je imunochemický analyzátoru pro oddělení klinické biochemie a hematologie v kompletním vybavení viz. níže uvedená specifikace.

| Technická specifikace |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |  |  |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |  |  |  |
| Imunochemický analyzátor |  |  |  |  |  |  |
| - Detekční technologie analyzátoru chemiluminiscence | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Dodání nového nerepasovaného analyzátoru pro in vitro diagnostiku | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Instalace analyzátoru vč. příslušenství bez zásahu do okolních místností a chodeb – vchod šíře 90cm | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Dodavatel zajistí připojení analyzátoru na stávající elektrickou síť 230V/50Hz; případně napojení deionizované vody a napojení na odpady | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Výkon analyzátoru | min. 200 testů za hodinu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Kontinuální zpracování rutinních i statimových vzorků | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Jednoznačná identifikace vzorků značených čárovým kódem | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Schopnost zadání vzorků bez čárového kódu, např. při nedostupnosti LIS | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Schopnost současného použití různých typů vzorkových zkumavek | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Schopnost detekovat hladinu vzorku a sraženiny | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Schopnost eliminace vzájemné kontaminace vzorků | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Schopnost automaticky ředit vzorky dle nastavení uživatele | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Diluční činidla přímo na palubě analyzátoru | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Požadované metody | TSH, TT3, fT4, TT4, hs-Troponin I, BNP, Digoxin, PCT, β-hCG, HbsAg, AFP, CEA, CA19-9, CA 125, tPSA, fPSA, feritin, C-peptid, vitaminy B12 a D, kyselina listová | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Diagnostické soupravy se značkou CE-IVD pro diagnostiku | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Počet aktivních reagencií (metod) na palubě analyzátoru | min. 25 | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Chlazený reagenční prostor | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Vkládání a vyjímání reagencií kontinuálně, bez omezení chodu analyzátoru | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Monitoring množství a životnosti reagencií | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Doba expirace reagencií od vložení do analyzátoru | min. 20 dní | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Reagencie a provozní roztoky dodávány ve stavu „ready to use“ | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Reagencie jsou validovány. Dodavatel bude průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik v souladu s požadavky ISO15189 | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Výměna provozních roztoků a spotřebního materiálu bez přerušení průběhu analýzy | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Návod k obsluze v českém jazyce | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Dodavatel zajistí zaškolení obsluhy. | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Oboustranná komunikace s informačním systémem, který je provozovaný zadavatelem, FONS OpenLims v reálném čase (protokol HL7 a ASTM) včetně nastavení, otestování, zprovoznění a licence v ceně dodávky analyzátoru | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Schopnost dálkové správy analyzátoru ze servisního centra dodavatele prostřednictvím VPN s vysokým zabezpečením | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Schopnost zálohy konfigurace přístroje a schopnost exportu dat přes síťové připojení | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Statistické vyhodnocení kontroly kvality (Levey-Jenningsovy grafy, Westgardova pravidla) | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - V rámci externího hodnocení kvality má vlastní skupinu hodnocení | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - V případě, že analyzátor komunikuje s laboratorním IS prostřednictvím dalších technických prostředků (hardware, software, middleware a pod.), jsou tyto technické prostředky rovněž součástí dodávky a vztahují se na ně identické záruky a servisní zásahy stejné jako na vlastní analyzátor | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Dodavatel garantuje funkčnost celku v jeho dodávce, zajišťuje instalační a konfigurační úkony, nutné licence budou registrovány na zadavatele a budou časově neomezeny | Ano | ANO / NE |  |  |  |  |

Předpokládaný počet vyšetření

| Metoda | 1 rok | 4 roky |
| --- | --- | --- |
| Troponin I | 3 100 | 12 400 |
| Natriuretický peptid | 800 | 3 200 |
| C-peptid | 200 | 800 |
| Feritin | 600 | 2 400 |
| Prokalcitonin | 2 800 | 11 200 |
| Kyselina listová | 300 | 1 200 |
| Vitamin B12 | 300 | 1 200 |
| Vitamin D | 200 | 800 |
| HCG | 400 | 1 600 |
| TSH | 2 700 | 10 800 |
| T3 | 100 | 400 |
| T4 | 100 | 400 |
| fT4 | 2 200 | 8 800 |
| Digoxin | 400 | 1 600 |
| HbsAg | 500 | 2 000 |
| AFP | 400 | 1 600 |
| CEA | 700 | 2 800 |
| PSA | 1 000 | 4 000 |
| fPSA | 100 | 400 |
| CA19-9 | 700 | 2 800 |
| CA125 | 500 | 2 000 |

Předpokládaný počet kontrolních stanovení u jednotlivých testů

| Metoda | 1 rok | 4 roky |
| --- | --- | --- |
| Troponin I | 500 | 2 000 |
| Natriuretický peptid | 400 | 1 600 |
| C-peptid | 200 | 800 |
| Feritin | 300 | 1 200 |
| Prokalcitonin | 500 | 2 000 |
| Kyselina listová | 100 | 400 |
| Vitamin B12 | 100 | 400 |
| Vitamin D | 200 | 800 |
| HCG | 400 | 1 600 |
| TSH | 300 | 1 200 |
| T3 | 100 | 400 |
| T4 | 100 | 400 |
| fT4 | 300 | 1 200 |
| Digoxin | 400 | 1 600 |
| HbsAg | 400 | 1 600 |
| AFP | 200 | 800 |
| CEA | 200 | 800 |
| PSA | 200 | 800 |
| fPSA | 100 | 400 |
| CA19-9 | 200 | 800 |
| CA125 | 200 | 800 |

Hodnocené parametry

| Hodnocený parametr | Hodnota nabízená účastníkem |
| --- | --- |
| Maximální doba od zavedení vzorku do dostupnosti výsledku (hs-Troponin I) - čas analýzy STATIM | minut |
| Maximální objem vzorku na 1 stanovení (Prokalcitonin) | µl |
| Celková instalační plocha analyzátoru | cm |
| Velikost reakční soupravy | počet testů |
| Připojení ke zdroji deionizované vody | Ano/ne |

Já (my) níže podepsaný (í)       (Jméno, Příjmení, Pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(El. podpis osoby/osob oprávněné/ných jednat za dodavatele)