Příloha č.14 materiálu k bodu č.    programu

Technické parametry telemetrického systému

# TELEMETRICKÝ SYSTÉM – Interní JIP

Telemetrická transportní jednotka 8 Ks

Bezdrátový monitor životních funkcí, určen k monitorování fyziologických parametrů pacienta pro všechny skupiny pacientů

Telemetrická jednotka (vysílač) určena k přenosu společně s pohybujícím se pacientem

Uchycení na popruh kolem krku

Displej LCD barevný o velikosti minimálně 3“,

Ovládání pomocí dotykové obrazovky

Zobrazení nejméně 3 křivek současně – min. EKG, SpO2, respirace

Zobrazení nejméně 4 monitorovaných číselných hodnot současně

Programové vybavení vysílače - zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách; detekce arytmie s min. 700 záznamů; vyhodnocení ST úseku; plný záznam tzv. full disclosure min. 1 hod.; tabulkové trendy min. 1 hod.

Vizuální alarm ve více úrovních, registr alarmů pro alespoň 1000 událostí

Provoz na alkalické nebo NiMH baterie typu AA, popř. dobíjecí akumulátory typu AA

Plná komunikace s centrální stanicí, uvedenou níže.

### Monitorované parametry:

Alespoň: 6 svodové EKG; respirace; SpO2; tepová frekvence, srdeční frekvence

### Příslušenství ke každému monitoru:

EKG kabel 3-svodový

Prstové SpO2 čidlo na opakované použití, použitelné také u stávajících monitorů vitálních funkcí výrobce Nihon Kohden v nemocnici TGM Hodonín

Telemetrická transportní jednotka vč. NiBP – 2 ks

Bezdrátový monitor životních funkcí, určen k monitorování fyziologických parametrů pacienta pro všechny skupiny pacientů

Telemetrická jednotka (vysílač) určena k přenosu společně s pohybujícím se pacientem

Uchycení na popruh kolem krku

Displej LCD barevný o velikosti minimálně 3“

Ovládání pomocí dotykové obrazovky

Zobrazení nejméně 3 křivek současně – min. EKG, SpO2, respirace

Zobrazení nejméně 4 monitorovaných číselných hodnot současně

Programové vybavení vysílače - zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách; detekce arytmie s min. 700 záznamů; vyhodnocení ST úseku; plný záznam tzv. full disclosure min. 1 hod.; tabulkové trendy min. 1 hod; trend NiBP min. 100 záznamů

Vizuální alarm ve více úrovních, registr alarmů pro alespoň 1000 událostí

Provoz na alkalické nebo NiMH baterie typu AA, popř. dobíjecí akumulátory typu AA

Plná komunikace s centrální stanicí, uvedenou níže

### Monitorované parametry:

Alespoň: 6 svodové EKG; respirace; SpO2; tepová frekvence, srdeční frekvence

NiBP

### Příslušenství ke každému monitoru:

Manžeta NIBP - 2ks různých velikostí

EKG kabel 3-svodový

Prstové SpO2 čidlo na opakované použití, použitelné také u stávajících monitorů vitálních funkcí výrobce Nihon Kohden v nemocnici TGM Hodonín

- Minimální rozsah pokrytí signálem :

-	Oddělení Interna B ženy, interna A muži ,  lůžkový trakt nemocnice

- Centrální stanice INT – 1ks

- Centrální stanice pro současné zobrazení min. 10 pacientů, komunikace s výše uvedenými vysílači

- Operační systém Windows 10 a vyšší

- Možnost rozšíření zobrazení minimálně na 40 pacientů současně

- Barevný display LCD o velikosti min. 24“

- Zobrazení pacientských údajů, monitorovaných parametrů, všech křivek a fyziologických údajů pacienta z výše uvedených monitorů vitálních funkcí (vysílačů) na centrále

- Možnost přístupu k pacientským datům z intranetu a internetu

- Plné arytmie, snadné intuitivní ovládání se SW v češtině

- Přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů

- Volba alarmů a jejich různých úrovní, vč. uživatelského konfigurování centrály

- Eliminace falešných alarmů

- Laserová síťová tiskárna

- Záložní zdroj UPS