- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 22 – Pečovatelská lůžka a matrace“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost apod). U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry  kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Lůžko s nízkou ložnou plochou

| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
| --- | --- |
| Základní parametry | Parametry nabídky |
| Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 86 (+-4cm) | … cm x … cm |
| Vnější rozměry max. 208 x 106 +-4cm) | … cm x … cm |
| Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg |
| Ložná plocha | … |
| Rám: lakovaný rám s demontovatelnou ložnou plochou | … |
| Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | … |
| Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 80cm | … |
| Nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci | … |
| Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | … |
| Postupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | … |
| Elektricky nastavitelná výška ložné plochy | … |
| Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od. 24 cm | .. |
| Automatická, střední mobilizační poloha - úvrať 40 cm | … |
| Horní ošetřovatelská úvrať min. 80 cm | … |
| Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm bez montáže | … |
| Postranice |  |
| Typ: dělené postranice s hliníkovými profily, horní část s madlem v dekoru lůžka | … |
| Postranice se nesmí vyklápět v žádné poloze mimo lůžko | … |
| 4 výškové pozice postranic | … |
| Spustitelné s výsuvným systémem, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | … |
| Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou | Počet pozicí: … |
| Čela lůžka |  |
| Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | … |
| Madla z dřevěného masivu, čtyřhranný profil, rovné provedení | … |
| Panely z melaminu | … |
| Podvozek |  |
| Počet pojezdových koleček: 4 | Počet … |
| Průměr koleček min. 100 mm |  |
| Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části | … |
| Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | … |
| Vybaven systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy | … |
| Ovladač lůžka |  |
| Ovladač lůžka s háčkem na pověšení | … |
| Opatřen snímačem pohybu a řízeným podsvícením | … |
| Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla, polohy | … |
| Možnost ovládat ovladačem integrovanou lampičku na čtení | … |
| Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně | … |
| Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo“ | … |
| Předprogramovaná poloha „Obrys těla – poloha houpací síť – nohy nad pánví“ | … |
| Zámek ovladače kombinací 2 tlačítek, ne magnet, ne jiný systém | … |
| Další parametry | … |
| Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | … |
| Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |
| Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | … |

| Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |
| 2. | Nosnost min. 190 kg | … kg |
|  | Jádro |  |
| 3. | Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu a nepropustnost proti biologickým látkám a oleji | … |
| 4. | Třívrstvé provedení matrace s profilem zámku, spojení pěnových vrstev nelepeny, pouze okrajová zóna (kontrola dle přiloženého technického listu) | … |
| 5. | Horní vrstva matrace z antimikrobiální VISCO pěny 7 cm o hustotě min. 85 kg/m³ (kontrola dle přiloženého technického listu) | Materiál: …, hustota … kg/m³ |
| 6. | Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny s vysokou nosností o hustotě min. 33 kg/m³ (oblast hlavy a nohou) a 80 kg/m³ (střední část) (kontrola dle přiloženého technického listu) | … |
| 7. | Min. 9 cm vysoká spodní vrstva | … |
| 8. | Zesílená okrajová zóna z polyuretanové pěny min. 40 kg/m³(kontrola dle přiloženého technického listu) | Materiál: …, hustota … kg/m³ |
| 9. | Výška okrajové zóny min. 10 cm | … |
| 10. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě (kontrola dle přiloženého technického listu) | … |
| 11. | Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace | … |
|  | Potah |  |
| 13. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | … |
| 14. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C (kontrola dle přiloženého technického listu) | … |
| 15. | Paropropustný podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C (kontrola dle přiloženého technického listu) | … |
| 16. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji | … |
| 17. | Extra silný třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stály textilní materiál s polyuretanovým zátěrem gramáž 230g/m² (kontrola dle přiloženého technického listu) | Materiál: …, gramáž … kg/m² |
| 18. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | … |
| 19. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | … |
| 20. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) | … |
| 21. | Potah opatřen manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci | … |
|  | Rozměr |  |
| 22. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | … |
| 23. | Výška matrace max. 16 cm min.14cm | … cm |