TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – digitální morfologie“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

A, Automatizovaný mikroskop s digitální kamerou, 1 ks

| Automatizovaný mikroskop s digitální kamerou, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - vhodný pro zdravotnické laboratoře | ANO / NE |  |
| - rozměry umožňující umístění přístroje na pracovní desku hloubky 60 cm | ANO / NE |  |
| - řídící a vyhodnocovací SW pro automatizovaný diferenciální rozpočet krevních buněk součástí dodávky | ANO / NE |  |
| - preklasifikace jaderných buněk do 15 buněčných tříd | ANO / NE |  |
| - preklasifikace erytrocytů do 6 morfologických skupin | ANO / NE |  |
| - možnost vkládání komentáře k výsledku | ANO / NE |  |
| - editace databáze/knihovny krevních buněk uživatelem | ANO / NE |  |
| - výkon min. 10 nátěrů za hodinu | ANO / NE |  |
| - integrovaná čtečka čárových kódů | ANO / NE |  |
| - možnost zadání vzorků bez čárového kódu | ANO / NE |  |
| - manuální aplikace imerzního oleje | ANO / NE |  |
| - manuální vkládání sklíčka s krevním nátěrem | ANO / NE |  |
| - zpracování manuálně zhotovených krevních nátěrů | ANO / NE |  |
| - automatický přenos validovaných výsledků do LIS (laboratorní informační systém) | ANO / NE |  |
| - v případě, že systém komunikuje s LIS prostřednictvím dalších technických prostředků (HW, SW, middleware a pod.), jsou tyto technické prostředky rovněž součástí dodávky a vztahují se na ně identické záruky a servisní zásahy stejné jako na vlastní zařízení | ANO / NE |  |
| - oboustranná komunikace s informačním systémem, který je provozovaný zadavatelem, FONS OpenLims v reálném čase (protokol HL7 a ASTM) včetně nastavení, otestování, zprovoznění, dokumentace tohoto napojení a licence v ceně dodávky | ANO / NE |  |

B, Barvící poloautomat kompatibilní s digitální morfologií, 1 ks

| Barvící poloautomat kompatibilní s digitální morfologií, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - rozměry umožňující umístění přístroje na pracovní desku hloubky 60 cm | ANO / NE |  |
| - počet barvících protokolů min.10 | ANO / NE |  |
| - uživatelem programovatelné barvící protokoly | ANO / NE |  |
| - kapacita sklíček v jednom barvícím cyklu min.5 | ANO / NE |  |
| - manuální vkládání sklíček | ANO / NE |  |
| - barvící program s vizuálním i zvukovým signálem na další krok | ANO / NE |  |
| - provoz bez použití digestoře (reagencie bez metanolu) | ANO / NE |  |
| - barvící roztoky dodávané ve formě ready to use | ANO / NE |  |
| - monitoring doby použitelnosti reagencií | ANO / NE |  |
| - doba použitelnosti reagencií min. 28 dní | ANO / NE |  |
| - dodavatel bude průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik v souladu s požadavky ISO15189 | ANO / NE |  |
| - dodavatel garantuje funkčnost celku v jeho dodávce, zajišťuje instalační a konfigurační úkony, nutné licence budou registrovány na zadavatele a budou časově neomezeny | ANO / NE |  |

C, Předpokládaný počet vyšetření

| Předpokládaný počet vyšetření |  |  |
| --- | --- | --- |
| metoda/parametr | 12 měsíců | 48 měsíců |
| počet nátěrů | 4 000 | 16 000 |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)