- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 24 – Pečovatelská lůžka a matrace“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost apod). U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Pečovatelské lůžko typ II |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
| 1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm | … cm x … cm |
| 2. | Vnější rozměry max. 211 x 106 |  |
| 3. | Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg |
|  | Ložná plocha |  |
| 4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: … |
| 5. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje z důvodu efektivní čištění a údržba | … |
| 6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° a minimální délka zádového dílu 78 cm | Polohovatelnost: …° |
| 7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° | Polohovatelnost: …° |
| 8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° | Polohovatelnost: …° |
| 9. | Pánevní díl: nepolohovatelný | … |
| 10. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | … cm |
| 11. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | … cm |
| 12. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 15 cm | … cm |
| 13. | Napájení 230 V, 50 Hz | … V, … Hz |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |
| 14. | Dolní úvrať el. nastav., max. 25 cm | … cm |
| 15. | Automatické nast. střední mobilizační polohy 40 - 45 cm | … cm |
| 16. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm | … cm |
| 17. | Postranice |  |
| 18. | průběžné se 3 výškovými polohami | … |
| 19. | S oblým madlem, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | … |
| 20. | Výškové pozice postranic (min. 2) | Počet pozicí: … |
| 21. | Postranice při spouštění nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka | … |
| 22. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) | … cm |
|  | Čela lůžka |  |
| 23. | Vlastnosti: pevná s dřevěným madlem | … |
| 24. | Dekor lůžka dle požadavku organizace | … |
| 25. | Panely z melaminu | … |
|  | Podvozek |  |
| 26. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet … |
| 27. | Průměr koleček min. 50 mm | … mm |
| 28. | Zámek koleček: centrální zámek s odbržděním v libovolné poloze | … |
| 29. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic | … |
| 30. | Hrazda |  |
| 31. | Povrch: lakovaný | Povrch: … |
| 32. | Nosnost min. 75 kg | … kg |
| 33. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | … |
|  | Ovladač lůžka |  |
| 34. | Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkcí se světelnou indikací | … |
| 35. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | … |
| 36. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně | … |
| 37. | Automatická poloha kardiacké křeslo | … |
| 38. | Možnost nastavení polohy Trendelemburk / Antitrendelemburk | … |
|  | Další parametry |  |
| 40. | Dekor buk | … |
| 41. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | … |
| 42. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |

| Matrace typ II |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |
| 2. | Nosnost min. 150 kg | … kg |
|  | Jádro |  |
| 3. | Složeno ze 2 typů kvalitních pěn | … |
| 4. | polyuretanová pěna o hustotě min. 38 kg/m³ a 50 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³ |
| 5. | Antidekubitní průřezy po celé délce vrchní strany matrace nebo varianta matrace je profilovaná do 7 anatomických zon | … |
| 6. | Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) | … |
|  | Potah |  |
| 7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | … |
| 8. | Možnost praní – pratelný | … |
| 9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | … |
| 10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: … |
| 11. | Snímatelnost - snadno snímatelný | … |
| 12. | Pružný ve všech směrech | … |
| 13. | Zip min. na 3 stranách matrace | … |
| 14. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra nebo varianta spoje potahu šité | … |
| 15. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | … |
|  | Rozměr |  |
| 16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | … |
| 17. | Výška matrace min. 14 cm | … cm |