TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – lůžka pro intenzivní péči“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

A, Lůžko pro intenzivní péči, 8 ks

| Lůžko pro intenzivní péči, 8 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení | ANO / NE |  |
| - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka | ANO / NE |  |
| - bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg | ANO / NE |  |
| - zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm | ANO / NE |  |
| - čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů | ANO / NE |  |
| - ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování | ANO / NE |  |
| - integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm, pomocí elektromotoru | ANO / NE |  |
| - vážící systém metrologicky ověřitelný a kalibrovatelný | ANO / NE |  |
| - náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru | ANO / NE |  |
| - mechanické spouštění zádového dílu (CPR) | ANO / NE |  |
| - odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení | ANO / NE |  |
| - integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici | ANO / NE |  |
| - výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45 cm a maximálně 50 cm nad ložnou plochou | ANO / NE |  |
| - sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…) | ANO / NE |  |
| - multifunkční ovládací panel oboustranně integrovaný na vnější straně postranice se zobrazením a možností ovládání vážícího systému | ANO / NE |  |
| - v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování | ANO / NE |  |
| - nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování | ANO / NE |  |
| - kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, | ANO / NE |  |
| - 5. kolečko motorizované pro usnadnění manipulace s lůžkem | ANO / NE |  |
| - funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabržděného lůžka, automatická brzda | ANO / NE |  |
| - bezpečnostní čidla detekující předmět mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka zamezující pohyb lůžka (skřípnutí předmětu) | ANO / NE |  |
| - alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (detekuje přenos hmotnosti do oblasti postranic a čel lůžka) | ANO / NE |  |
| - univerzální lišty a držáky na příslušenství | ANO / NE |  |
| - držáky na infuzní stojan a hrazdu | ANO / NE |  |
| - ochranná kolečka v rozích lůžka | ANO / NE |  |
| - zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | ANO / NE |  |
| - potenciálové propojení | ANO / NE |  |
| - příslušenství ke každému lůžku: | ANO / NE |  |
| - hrazda s madlem | ANO / NE |  |
| - infuzní stojan | ANO / NE |  |
| - držák kyslíkové lahve | ANO / NE |  |
| - polička na monitor | ANO / NE |  |
| - držák na bažanta | ANO / NE |  |
| - držák infúzí na hrazdu | ANO / NE |  |
| - držáky na sáček (pod ložnou plochou) | ANO / NE |  |
| - matrace pasivní | ANO / NE |  |
| - preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví | ANO / NE |  |
| - matrace musí být vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | ANO / NE |  |
| - matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech | ANO / NE |  |
| - horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 50 kg/m³ tloušťky min. 5 cm | ANO / NE |  |
| - spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 40 kg/m³ | ANO / NE |  |
| - po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou | ANO / NE |  |
| - nehořlavost pěn min. CRIB 5 | ANO / NE |  |
| - s pratelným, voděodolným potahem | ANO / NE |  |
| - potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu | ANO / NE |  |
| - nehořlavost potahu min. CRIB 5- | ANO / NE |  |
| - zip musí být umístěn minimálně na dvou sousedních stranách matrace krytý lemem proti zatečení | ANO / NE |  |
| - výška matrace min. 14 cm | ANO / NE |  |
| - noční stolek s jídelní deskou | ANO / NE |  |
| - oboustranně přístupný pacientský stolek | ANO / NE |  |
| - konstrukce kovová, snadno dezinfikovatelná, lakovaná rozměr 85 cm x 50 cm x 50 cm (+/- 5 %) | ANO / NE |  |
| - zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky | ANO / NE |  |
| - malá horní zásuvka | ANO / NE |  |
| - velká spodní skříňka s držákem na PET lahve (1.5 l) | ANO / NE |  |
| - odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika) | ANO / NE |  |
| - kolečka min. dvě brzditelná rozměru min. 75 mm | ANO / NE |  |
| - jídelní deska výškově stavitelná s posilujícím mechanismem a automatickou aretací | ANO / NE |  |
| - možnost volby barevného provedení horní desky, čel šuplíků a dvířek stolku | ANO / NE |  |

B, Integrovaná aktivní antidekubitní matrace, 5 ks

| Integrovaná aktivní antidekubitní matrace, 5 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - systém trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů | ANO / NE |  |
| - kompresor nepřesahuje půdorys lůžka (integrován) | ANO / NE |  |
| - ovládání matrace z ovladače lůžka | ANO / NE |  |
| - plně automatický režim bez nutnosti manuálního nastavení tlaku dle váhy pacienta | ANO / NE |  |
| - uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování | ANO / NE |  |
| - mód konstantně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód, transportní mód | ANO / NE |  |
| - automatické přepnutí z max. módu max. po 30 min. | ANO / NE |  |
| - provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti | ANO / NE |  |
| - vodotěsný, snímatelný, paropropustný povlak, rozepínatelný ze čtyř stran | ANO / NE |  |
| - Integrované popruhy sloužící k připevnění k rámu postele | ANO / NE |  |
| - nosnost minimálně 250 kg | ANO / NE |  |
| - rozměr matrace vhodný pro ložnou plochu lůžka 200 x 90 cm | ANO / NE |  |
| - při poškození matrace možnost opravy svépomocí, zalepením pomocí opravného kitu | ANO / NE |  |
| - náhradní vrchní potah ke každé matraci | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)