MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

„BIOMETR“

Specifikace přístroje:

oční optický biometr pro bezkontaktní měření parametrů oka

- swept source technologie

- automatické kalibrování a nastavení optického biometru před zahájením měření

- měřené parametry min.: axiální délka oka, tloušťka rohovky, tloušťka čočky, skutečná hloubka přední komory (ACD), keratometrie, vzdálenost white-to-white

- měření v optické ose oka pacienta

- kalkulace optimální dioptrické síly nitrooční čočky pacienta při operacích šedého zákalu (katarakty)

- telecentrická keratometrie

- keratometrie zadní plochy rohovky

- kalkulace celkové keratometrie

- rozšíření o topografii rohovky v centrální oblasti

- požadovaná přesnost měření v řádu µm

- vzorce pro výpočet čočky: SRK/T, Holladay, Hoffer Q, Haigis, Barrett Universal II, Barrett True-K and Barrett Toric

- vlastní optimalizace „A-konstant“ čoček

- nezávislé opakování jednotlivých měření

- export naměřených dat do produktů 3.stran (min. formáty JPEG, CSV)

- příslušenství:

  - 1ks počítačová stanice s LCD monitorem (externí nebo integrované zařízení), ovládací a výpočetní SW, export dat min. přes USB

  - 1ks laserová tiskárna

  - 1ks výškově stavitelný elektrický stolek

- pravidelné aktualizace softwaru po celou dobu životnosti přístroje

- Požadujeme:

- Referenční snímek oka na optickém biometru pro „Markerless“ řešení a propojení a přenesení dat pacienta do stávajícího operačního mikroskopu přes archivační a databázový software nebo přes flash disk (pro komunikaci s navigačním systémem pro implantaci torických čoček)

Doplnění specifikace počítačové stanice:

Provedení Mini PC                        
Procesor: Intel® Core™ i7 nebo AMD Ryzen 7 a vyšší    8. jádrový procesor o výkonu min. 15000 bodů PassMark (CPU)                    
Operační pamět minimálně 16 GB                        
1x SSD o kapacitě min. 512 GB                        
Windows 11 Ready                        
OS Windows 10 Pro

Displej o velikosti min. 24"        
Typ obrazovky LCD IPS        
Konektory HDMI, DVI        
Vestavěné reproduktory

Požadavek, aby na dodanou stanici mohla být aplikována doménová politika Nemocnice Kyjov.