- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 24 – Matrace“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost apod). U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Matrace typ II |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |
| 2. | Nosnost min. 150 kg | … kg |
|  | Jádro |  |
| 3. | dvouvrstvá matrace s profilovým zámkem, nelepená, s vysoce elastickou pěnou, s vyztuženými okraji 10 cm | … |
| 4. | horní vrstva matrace z vysoce elastické pěny 5 cm - 52 kg/m3 | Materiál: …, hustota … kg/m³ |
| 5. | spodní vrstva matrace ze studené polyetherové pěny s vysokou nosností 9 cm - 41 kg/m3 | … |
| 6. | trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a lepší manipulací s matrací | … |
|  | Potah |  |
| 7. | Extra silný PU potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stálý potah se základními údaji na líci potahu matrace. Potah nesmí obsahovat latex | … |
| 8. | propustnost vodních par podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | … |
| 9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | … |
| 10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: … |
| 11. | Snímatelnost - snadno snímatelný a pratelný | … |
| 12. | Pružný ve všech směrech | … |
| 13. | Zip min. na 2 stranách matrace | … |
| 14. | Spoje šité s ochranou zipu, zabraňující průsaku nečistot do jádra | … |
| 15. | Potah opatřen manipulačními popruhy | … |
|  | Rozměr |  |
| 16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | … |
| 17. | Výška matrace min. 14 cm | … cm |
| Aktivní matrace s kompresorem typ V aktivní s kompresorem |  |  |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
|  | Matrace |  |
| 1. | Nosnost min. 160 kg | … |
| 2. | Rozměry matrace dle velikosti lůžka šířka 86-90 x délka 200-210 | … |
| 3. | Výška matrace maximálně 15 cm | … |
| 4. | Matrace samonosná (bez nutnosti použití původní matrace) | … |
| 5. | 2 celový systém | … |
| 6. | individuální cely se systémem samouzavíratelných ventilů | … |
| 7. | Možnost vyjmutí a odpojení jedné cely v místě rizikové zóny (nulový tlak) bez vlivu na fungování celé matrace | … |
| 8. | Automatická ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta | … |
| 9. | Cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu | … |
| 10. | Možnost rychlého vypuštění matrace - CPR | … |
| 11. | Funkce transportní mód - statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě | … |
|  | Potah |  |
| 12. | Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace | … |
|  | Kompresor |  |
| 13. | Intuitivní s piktogramy funkcí a s dotykovým ovládáním | … |
| 14. | Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí | … |
| 15. | Automatické nastavení tlaku matrace s manuálním donastavením | … |
| 16. | Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut | … |
| 17. | Tlak alternující, maximální a statický | … |
| 18. | Možnost připojení sedáku na kompresor | … |
| 19. | Výška matrace min. 14 cm | … cm |