Příloha č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Chlazená centrifuga - havarijní“

Velkoobjemová samostojící chlazená centrifuga pro transfuzní použití:

- Zdravotnický prostředek třídy IIa

- Napájení 400 V třífázově, 50-60 Hz, příkon maximálně 6000 W

- Robustní konstrukce, centrifugační prostor v nerezovém provedení, bezuhlíkový a bezúdržbový motor

- Kapacita minimálně 12 krevních setů (12x500 ml)

- Chlazení vzduchem s možností temperance a nastavení teploty v rozsahu minimálně 0 až +40 ºC (krok 1 ºC nebo menší)

- Funkce předchlazení prostoru před zpracováním materiálu

- Automatické vypnutí chlazení při otevřeném víku

- Rotor vybavený krytem pro tišší provoz a nižší spotřebu

- Garance udržení teploty +4 ºC i při maximálním obsazení a výkonu

- Ovládací panel/displej umožňující obsluze ovládat v ochranných rukavicích

- Dosažitelná RCF minimálně 6500x g

- Programování času centrifugace v rozsahu minimálně 1 minuta až 10 hodin s krokem alespoň jedna sekunda. Funkce kontinuálního běhu

- Programování rychlosti rozběhu minimálně 9 profilů a rychlosti brzdění minimálně 9 profilů

- Automatický přepočet otáček na přetížení (g)

- Integrátor (garance reprodukovatelnosti)

- Zobrazení aktuálních i naprogramovaných hodnot

- Funkce pro uložení minimálně 25 programů

- Ochrana programů heslem

- Zvukový signál ukončení procesu

- Alarmy - zvukové i optické, signalizace imbalance

- Ovládací panel/displej a software pro monitorování procesu centrifugace v českém jazyce

- Součástí dodávky bude veškeré příslušenství nutné pro zahájení provozu, včetně: Dvoukomorové závěsy s kovovou přepážkou pro naplnění a využití kapacity centrifugy. 2x adaptéry na čtyřvaky pro naplnění kapacity centrifugy. Software pro monitorování procesu centrifugace, identifikace vaků a obsluhy, včetně čtečky čárových kódů.

- Reference tohoto typu zařízení v minimální hodnotě 850 000 Kč bez DPH u dvou odběratelů

- Minimálně 11 let technická podpora

Servis

- Nástup na servis do 24 hodin od nahlášení

- Odstranění závady bez nutnosti náhradních dílů do 48 hodin v případě nutnosti náhradního dílu do max. 5 pracovních dní od nahlášení závady

- Záruční doba min. 24 měsíců

- BTK dle platné legislativy po dobu záruky zdarma včetně všech úkonů potřebných a doporučených výrobcem pro spolehlivý a bezpečný provoz