## Technická spec.
Audiometrická kabina pro tónovou a slovní audiometrii
Příloha č. 5.1. - Minimální technické požadavky
Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
Audiometrická kabina pro tónovou a slovní audiometrii
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Specifikace přístroje
Velikost kabiny min vnitřní rozměr 120 cm x 100 cm | min 120 x 100 cm
Akustické vlastnosti - kabina musí splňovat evropskou normu ČSN EN 8253 | ANO
Neprůzvučnost kabiny - vážený rozdíl hladin DW' = 37 dB. | max 37 dB
Dveře levé (pravé) velikost 800 x 2000 mm s prahem výšky 100 mmm | ANO
Sklopná sedačka (nebo pevná) | ANO
Vnitřní LED osvětlení přes vypínač | ANO
Ventilační systém - pozitivní komínový efekt v odhlučněném labyrintu v podlaze a stropu | ANO
Propojovací krabička pro připojení audiometru | ANO
Reproduktory pro volné pole | ANO
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".