## Technická spec.
Kombinovaný audiometr a tympanometr
Příloha č. 5.2. - Minimální technické požadavky
Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
Kombinovaný audiometr a tympanometr
Specifikace přístroje
České ovládací menu přístroje
Tónová audiometrie pro vzdušné vedení (křivky HL,MCL a UCL) a kostní vedení
Slovní audiometrie v grafickém nebo tabulkovém režimu (křivky SRT, WR, MCL a UCL)
Vestavěný přehravač pro slovní audiometrii, možnost připojení CD přehravače
Vestavěná obousměrná komunikace s pacientem
Testy- SISI,Fowler,Stenger, Langenbeck, binaural speech, , Hughson - Westlake
Barevný velkoplošný grafický LCD displej s úhlopříčkou min. 12cm | min.12cm
Interní datová paměť min . pro 10 000 pacientů | min. 10 000
Podpora více uživatelů (individuální nastavení přístroje pro každého uživatele)
Přímý tisk bez použití PC na standardní tiskárny
Min. 2 x USB (konektor A a B) rozhraní pro připojení klávesnice, myši nebo počítače | min.2
NOAH kompatibilní
Tympanometrické vyšetření 226 Hz v rozsahu tlaků + 400 až - 600 daPa
SW licence zajišťující obousměrný přenos dat do PC
Ipsilaterální a kontralaterální reflexy na 5 frekvencích 500 Hz až 4 kHz (ipsi), resp. 8 frekvencích 250 hz až 8 kHz (kontra)
Test únovnosti reflexu
Dva testy funkčnosti Eustachovy tuby pro intaktní a perforovaný bubínek
Diagnostická sonda s barevnou LED indikací stavu
Propojení s vyšetřovací audiometrickou kabinou
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".