TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – mycí a dezinfekční automaty“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky jsou mycí a dezinfekční automaty s příslušenstvím a v kompletním vybavení viz. níže uvedená specifikace.

| mycí a dezinfekční prokládací automat, 2 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - prokládací provedení s automatickým otevíráním dveří | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rozměry: |  |  |  |  |  |
| - max. šířka obou přístrojů 1 950 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ergonomická výška vkládání koše 850 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vertikální otevírání dveří směrem nahoru | ANO / NE |  |  |  |  |
| - certifikace dle normy EN ISO 15883-1, s ohřevem elektro, s bezpečnostní základovou vanou/podstavcem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - přístroj umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb. v platném znění; | ANO / NE |  |  |  |  |
| - celoskleněné dveře s dvojitým sklem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - snadná instalace přístrojů vedle sebe, servis možný pouze z čisté a nečisté strany | ANO / NE |  |  |  |  |
| - dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vnější povrch; nerezová ocel 1.4301 | ANO / NE |  |  |  |  |
| - mycí prostor z nerez oceli 1.4404 / 316L |  |  |  |  |  |
| - přetlakové těsnění dveří | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 3 barevné osvětlení mycí komory signalizující stav mycího a dezinfekčního cyklu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kapacita: 18 DIN sít, nebo 6 DIN sít + 3 DIN nízké kontejnery s víkem, nebo 4 DIN vysoké kontejnery s víkem, nebo až 3 MIC-OP sety | ANO / NE |  |  |  |  |
| - systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nerezová ostřikovací ramena (1.4301) se zaoblenými rohy | ANO / NE |  |  |  |  |
| - elektrický bezpečnostní zámek dveří | ANO / NE |  |  |  |  |
| - dveře během mycího cyklu blokované |  |  |  |  |  |
| - 2 přípojky Ethernet | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1 přípojka USB | ANO / NE |  |  |  |  |
| - RFID senzor pro automatické rozpoznání modulární sestavy košů vložené do mycí komory a automatické spuštění nejvhodnějšího programu pro danou kombinaci injektorových modulů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - automatické vypnutí přístroje při špičkovém zatížení el. sítě | ANO / NE |  |  |  |  |
| - dávkování: |  |  |  |  |  |
| - 2 membránová vestavěná dávkovací čerpadla pro mycí a neutralizační prostředek s možnosti uložení kanystrů v přístroji: 4 x 5 litrů nebo 1 x 10 litrů + 2 x 5 litrů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost připojení dalších min. 2 vestavěných dávkovacích čerpadel | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kontrola dávkování měřením objemu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - elektronická kontrola rotace všech ostřikovacích/mycích ramen v mycím prostoru | ANO / NE |  |  |  |  |
| - modul pro měření vodivosti mycích a oplachových lázní s DEMI vodou | ANO / NE |  |  |  |  |
| - dvě výkonná oběhová čerpadla | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výpustní ventil do podlahy | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kombinovaná nádrž pro recyklaci a předehřev oplachové demi vody pro urychlení dezinfekčního cyklu objem kombinované nádrže min. 30 l | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nerezové opláštění sušícího agregátu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - oběhová čerpadla: |  |  |  |  |  |
| - oběhové čerpadlo 1 pro ostřikovací ramena mycího prostoru [Qmax l/min]:400 (+/-10%) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - oběhové čerpadlo 2 pro ostřikovací ramena vloženého koše nebo pro injektorové mytí [Qmax l/min]: 600 (+/-10%), s proměnnými otáčkami: 1000 – 4000 ot/min (+/-10%). | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ovládání / programy: |  |  |  |  |  |
| - min. 7‘‘ barevný dotykový displej na čisté i nečisté straně | ANO / NE |  |  |  |  |
| - min. 30 přednastavených mycích a servisních programů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - min. 100 programových pozic (přednastavené a zákaznické programy) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - programování přístroje možné přes displej zařízení i přes webové rozhraní | ANO / NE |  |  |  |  |
| - sušící agregát: |  |  |  |  |  |
| - výkon - 2 x min.100 m³ | ANO / NE |  |  |  |  |
| - filtry - 2 x hrubý filtr + 2 x HEPA filtr třídy H14 | ANO / NE |  |  |  |  |

- připojení médií, která jsou k dispozici:

- studená změkčená voda [počet / kPa] 2 200 – 1000

- DEMI voda k dispozici je nádrž 1400 l, 2,5 -4bar

- zakončení vod, závit vnější ¾‘‘

- stlačený vzduch (technický) 8 bar

- výpustní ventil DN 50

- odpadní vzduch DN 125

- elektro: max. do 25A/3F, jištění 25A/B, proudový chránič 25A/0,03 + stykač, kabel CYKY 5x4

| příslušenství pro obě myčky |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 3 x zavážecí/vyvážecí vozík, zavážecí výška 850 mm, s odtokem pro tekutiny | ANO / NE |  |
| - 1 x injektorový mycí vozík | ANO / NE |  |
| - modulový systém až pro 3 MIC-OP sety | ANO / NE |  |
| - dle osazení lze umístit až 42 dutých nástrojů v 6 modulových vložkách s integrovanými tryskami /adaptéry | ANO / NE |  |
| - připojení pro sušení horkým vzduchem | ANO / NE |  |
| - 2 x koš pro odsávací hadice a kabely | ANO / NE |  |
| - 2 x koš pro rozkládací MIC nástroje | ANO / NE |  |
| - 1 x mycí vozík se 4-6 patry až na 18 mycích DIN sít | ANO / NE |  |
| - 1 x 3 podlažní mycí vozík na 3 kontejnery (V x Š x H – 150 x 300 x 600) vč. vík a 6 DIN sít, s min. 4 výstupy pro injektorové trysky | ANO / NE |  |
| - 18 x mycí DIN síto standardní velikosti vč. krycích sít | ANO / NE |  |
| - 1 x 2 podlažní mycí vozík pro OP obuv s kapacitou min. 28 párů OP obuvi vel. 44-48 | ANO / NE |  |

| mycí a dezinfekční jednodveřový automat, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 6 sít DIN, 48 GYN zrcátek nebo 14 párů OP obuvi | ANO / NE |  |
| - certifikace dle normy EN ISO 15883-1 s ohřevem elektro, max. příkon 9,3 kW | ANO / NE |  |
| - max. vnější rozměry přístroje (v,š,h): 835 (včetně nerezového víka), 600, 600 mm | ANO / NE |  |
| - vnější opláštění nerez | ANO / NE |  |
| - dopředu výklopné celonerezové dveře | ANO / NE |  |
| - mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické | ANO / NE |  |
| - přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (např. Vario TD, OP - obuv, Speciál 93°C-10´, atd.) | ANO / NE |  |
| - bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy |  |  |
| - mycí prostor bez topných těles, topná tělesa skrytá | ANO / NE |  |
| - systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu | ANO / NE |  |
| - vícekomponentový filtrační systém mycí lázně | ANO / NE |  |
| - mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny | ANO / NE |  |
| - kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen | ANO / NE |  |
| - dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací | ANO / NE |  |
| - během mycího cyklu elektricky blokované dveře |  |  |
| - automatické dovírání a uzamykání dveří | ANO / NE |  |
| - vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 47 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,5 %) | ANO / NE |  |
| - výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. 500 l/min | ANO / NE |  |
| - nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby | ANO / NE |  |
| - elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 14 zákl. programů) | ANO / NE |  |
| - modulární koncepce vnitřního košového vybavení | ANO / NE |  |
| - vybavení přístroje: |  |  |
| - 1 vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii | ANO / NE |  |
| - 1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii | ANO / NE |  |
| - vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem | ANO / NE |  |
| - vestavěný změkčovač vody | ANO / NE |  |
| - násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích | ANO / NE |  |

| - mycí koše: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - vozíky pro umístění min. 6 DIN sít standardní velikosti s min. 6 výstupy pro injektorové trysky | ANO / NE |  |
| - 6 mycích DIN sít standardní velikosti | ANO / NE |  |

| další požadavky |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC + software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring kompatibilní se sterilizační technikou provozovanou na pracovišti centrální sterilizace nemocnice Ivančice napojení na IS Stapro Medix, který provozuje zadavatel | ANO / NE |  |
| - archivace provozních dat mycích a dezinfekčních procesů | ANO / NE |  |
| - provedení veškerých přípravných stavebních prací, potřebných k uvedení mycích a dezinfekčních prokládacích automatů do provozu | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)