Robotizovaný laparoskopický nástroj

Robotický přístroj pro použití při laparoskopických operacích měkkých tkání.

Přístroj s kloubovou distální čepelí, která umožňuje držet šicí jehly nebo řezat a preparovat tkáně během laparoskopických operací. Artikulační svorka musí provádět rotace jehelce a disektoru v libovolné ose zvolené obsluhou, včetně otáčení -70°, +70° vzhledem k primární ose nástroje.

Ovládací rukojeť

- Robotický laparoskopický nástroj složený ergonomické rukojeti, se musí otáčet kolem vlastní osy.

- Tato osa musí uživateli umožnit provádět kompletní manuální pronosupinační pohyb, aniž by musel hýbat ramenem

- Ovládací rukojeť musí obsahovat příkazová tlačítka, která aktivují různé stupně volnosti ruky. Všechny osy musí být motorizované: Otevřít/zavřít, vlevo/vpravo, rotace+/rotace-.

- min 7 stupňů volnosti: 3 rotace, 3 posuvné pohyby, 1 otevření/zavření.

- resterizovatelná rukojeť v parní sterilizaci 134 °C/18 minut nebo 5 minut, bez použití sterilního krytu

- rukojeť pro praváky

Přístroj musí umožňovat i připojení rukojeti pro leváky

Ramena

Jehelec

- Kompatibilní se všemi zakřivenými jehlami

- Otáčení hrotu neomezené ve 2 směrech: rotace+/rotace-

- délka hrotu při jeho ohnutí: méně než 18 mm

- Opakované použití min. 40 použití, parní sterilizace 134 °C/18 min nebo 5 min.

Monopolární disektor

- na úchop a preparaci měkké tkáně, možnost připojit ke všem elektrochirurgickým jednotkám

- uzavření úměrné pohybu prstu.

- neomezená rotace hrotu ve 2 osách: rotace+/rotace-

- délka hrotu při jeho ohnutí: méně než 23 mm

- Opakované použití min. 40 použití, parní sterilizace 134 °C/18 min nebo 5 min.

Konzole

Zobrazuje informace: počet použití, typ ramen, stav

- Napájení 100/240 V, 50/60 Hz Aktualizace a údržba softwaru je pomocí USB + síťové připojení při připojení k počítači (Wifi nebo Ethernet).

Příslušenství:

Sterilizační kontejner se sítem pro nástroje.