## List1
příloha 2
„Dialyzační monitor včetně mobilní vodárny“
TECHNICKÉ PARAMETRY
Parametr | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem
Technické a provozní požadavky
Dialyzační monitor 1ks
klasická bikarbonátová a acetátová hemodalýza i on-line henodiafiltrace/homofiltrace | ANO
on-line pre i post diluční hemodiafiltrace/hemofiltrace | ANO
automatické vložení pumpových segmentů dialyzačního setu do krevní/substituční pumpy včetně automatické detekce správného vložení pumpových segmentů/kazety pro zabránění nesprávnému nasetování přístroje | ANO
automatické plnění a nastavené hladiny krve ve venózní komůrce krevního setu | ANO
on-line bolus substitučního roztoku při HD/HDF/HF bez nutnosti ooužití vaků s NaCl a odpadních vaků | ANO
on-line bolus substitučního roztoku v průběhu terapie min. v rozsahu 50-240ml | ≥ 15
použití suchého bikarbonátového koncentrátu | ANO
nastavení průtoku dialyzačního roztoku (QD) v rozmezí 300-800 ml/min u HD, pre a postdiluční HDF a HF | ANO
měření a monitorování dialyzační dávky Kt/V on-line u HD i pre a postdiluční HDF | ANO
přechod z HD na HDF a zpět bez výměny setů | ANO
jednojehlová hemodialýza (alespoň klapková, jednopumpová) | ANO
profilování UF a Na v čase | ANO
programovatelné měření krevního tlaku | ANO
kontinuální i bolusové podávání heparinu | ANO
přehledná barevná,dotyková, otočná obrazovka | ANO
možnost použití pacientské karty | ANO
záložní zdroj energie po dobu min. 15min | ANO
požadované příslušenství
mobilní úpravna vody 1 ks | ANO
mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy splňující požadavky na mikrobiologickou čistotu pro oddělení hemodialýzy v souladu s normou ISO 23500, včetně kompletní předúpravy, jejíž konfigurace bude navržena na základě lřipožených výsledků rozboru vstupní vody | ANO
přístroj musí být v souladu s normou ISO 23500:2011 Guidance for the preparation and quality management of fluids for hemodialysis and related therapies | ANO
přístroj musí být schopen automatického selftestu při zapnutí | ANO
přístroj musí mít výkon minimálně 50l/hod při 10°C a tlaku 1,5 bar | ANO
přístroj musí být umístěn na pojízném vozíku s madlem s dobrou pojízdností a ovladatelností včetně předúpravny vody a změkčovače | ANO
přístroj musí mít kompaktní rozměry maximálně 550 x 850 x 900 mm (š x hl x v) | ANO
přístroj musí být schopen tichého provozu maximálně do 50 dB pro použití na ICU / ARO | ≤ 50 dB
přístroj mus mít plně automatické čistící a dezinfekční programy včetně permetové smyčky | ANO
přístroj musí mít pohotovostní režim stand-by a plně automatický proplach v režimu stand-by | ANO
přístroj musí mít podsvícený displej, na kterém budou k zobrazení parametry permeátu a úpravny vody | ANO
přístroj musí být schopen regenerace nespotřebovaného permeátu a koncentrátu | ANO
přístroj musí mít integrovaný systém předfiltrů a změkčovačů dle vstupní vody z vodovodního řádu | ANO
přístroj musí být schopen monitorace netěsnosti uvnitř systému | ANO
Datum:
podpis dodavatele