Příloha č. 1 Specifikace a technické požadavky

Operační stůl oční

- Nosnost stolu (250 kg)

- Elektrohydraulický pohon

- Konstrukce stolu

  - materiál – nerez

  - uzavřená – IPX4

- Výškový rozsah stolu v poloze vleže  cca (58-87 cm)

- 4 samostatně elektricky polohovatelné části (hlava, trup, stehna, lýtka)

- Přístup pro chirurga superiorně i temporálně, konstrukce stolu nevadí nohám chirurga

- Anatomická opěrka hlavy

  - Ruční náklon všemi směry s rychloupínáním

  - Výškové nastavení

  - Aretovatelný posun nahoru/dolů

- Ruční ovládání (dostupné pro sestru v průběhu zákroku)

  - Všechny polohy samostatně

  - Všechny polohy současně (např. dle nastavené paměti)

  - Aktivační tlačítko

- Nožní ovládání (dostupné pro chirurga v průběhu zákroku)

  - Výška

  - Trup

  - Hlava

  - Nastavení libovolné konfigurace stolu do pamětí min. (8 pamětí)

  - Umístitelné na podvozek i mimo něj na podlahu

- Bezpečnost

  - Aktivační tlačítko na ručním i nožním ovládání (prevence nezamýšleného pohybu)

  - Stop tlačítko (emergency)

  - Popruh pro zabezpečení pacienta

- Mechanický pohyb (pojíždění) stolu všemi směry s aretací

- Převážení pacienta v prostorech sálu

- Bateriový provoz (bezdrátový provoz po celý operační den)

- Snadná údržba

  - Omyvatelné povrchy

  - Vyměnitelné polstrování

  - Indikace nabití baterie

- Antistatická úprava povrchu

- Příslušenství

  - Opěrky rukou pacienta

  - Rukojeti pro převážení v zádové i nožní části

  - Kyslíkové rameno

  - Držák ručního ovládání (dostupnost pro sestru)

  - Držák nožního ovládání (možnost převozu)

  - Eurolišta pro volitelné příslušenství