Artroskopická věž – aktualizace

| Název, typ a výrobce nabízeného zařízení |  |
| --- | --- |

| Parametr nebo vlastnost | Splňuje ANO /NE | Konkrétní vlastnost nabídky; příp. přesný odkaz na popis v nabídce |
| --- | --- | --- |

Monitor primární:

| min. 27‘‘ LCD min. FULL HD monitor, medicínský atest, poměr stran 16:9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| možnost nastavení stojanu horizontálně i vertikálně |  |  |
| uvedení hodnot o ASK pumpě (aktuální průtok a tlak na primárním monitoru |  |  |
| min. obrazové vstupy – SDI, DVI |  |  |
| min. grafický vstup – DVI |  |  |
| min. výstupy – DVI |  |  |
| úhel vertikálního a horizontálního sledování min. 178° |  |  |
| nativní rozlišení min. 1920x1200 |  |  |
| možnost uložení více uživatelských nastavení (min. 5) |  |  |
| stabilní upevnění na ramenu fixně spojeném s endoskopickým vozíkem |  |  |

Kamerová jednotka:

| 2D technologie, medicínský atest |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozlišení kamery min. 1920x1080 pixelů |  |  |
| Multioborové použití + min. 7 uživatelských módů |  |  |
| U každého uživatelského módu možnost nastavení jasu, kontrastu, digitálního zoomu, zobrazení tkáně chrupavky |  |  |
| Digitální zoom min. 1,5x |  |  |
| Vyvážení bílé |  |  |
| Automatická regulace intenzity světla pro optimální zobrazení |  |  |

2D kamerová hlava

| 2D technologie, medicínský atest |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nativní rozlišení kamery min. 1920x1080 pixelů |  |  |
| Technologie CMOS senzoru |  |  |
| Digitální zoom min. 1,5x |  |  |
| Min. 2 ovládací a programovatelná tlačítka na kamerové hlavě, které je možné obsadit 4 libovolnými funkcemi (min. menu kamery, vyvážení bílé, nahrávání (statické snímky i video), digitální zoom a další 4 volitelné funkce) |  |  |
| Systém oddělitelné optiky |  |  |

Zdroj světla

| LED technologie, medicínský atest |  |  |
| --- | --- | --- |
| Životnost min. 30 000 hodin |  |  |
| Plynulá regulace intenzity světla |  |  |
| Úplná kompatibilita se světlovodnými kabely všech výrobců bez nutnosti přechodek/adaptérů |  |  |
| Možnost ovládání světla přímo z kamerové hlavy |  |  |
| Přímé propojení s monitorem a kamerovou jednotkou pro optimální nastavení světelných podmínek |  |  |

Artroskop vč. příslušenství (2ks)

| průměr 4 mm, min. délka 152 mm, úhel pohledu 30° |  |  |
| --- | --- | --- |
| autoklávovatelné min. HD endoskopy s označením na tubusu pod okulárem |  |  |
| safírové sklíčko na distálním konci |  |  |
| artroskopický trokar se 2 kohouty vč. obturátoru ke každé optice |  |  |
| světlovodný kabel průměr min. 4,8mm, délka min. 250 cm ke každé optice |  |  |

Artroskopická pumpa

| dotykový barevný displej pro intuitivní a jednoduché ovládání |  |  |
| --- | --- | --- |
| bezpečné a měřitelné odsávání a oplachování |  |  |
| nastavitelný průtok v rozsahu min. 0-2,5 l/min |  |  |
| nastavitelný tlak v rozsahu min. 15-200 mmHg |  |  |
| arthroskopický mód umožňuje WASH funkci |  |  |
| uvedení hodnot o ASK pumpě (aktuální průtok a tlak na primárním monitoru |  |  |
| ruční ovládání, možnost ovládání nožním spínačem a dálkovým ovladačem |  |  |

Endoskopický vozík

| vozík pro medicínské využití |  |  |
| --- | --- | --- |
| centrální vypínač s ochranou proti přepětí |  |  |
| antistatická úprava |  |  |
| 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná |  |  |
| pohyblivé nastavitelné rameno pro uchycení primárního monitoru |  |  |
| uzavřená zadní strana vozíku |  |  |
| součástí dodávky příslušenství: držák kamerové hlavy, držák infuzních vaků, manipulační madlo, eurolišta, uzemňovací a síťové kabely ke všem dodaným přístrojům, centrální síťový a uzemňovací kabel |  |  |