Operační stůl pro Gynekologické operační sály

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požadavky:** | **Minimální požadavky** | **Účastník vyplní splnění parametru (ANO/NE,**  **popř. hodnotu)** |
| Mobilní operační stůl pro gynekologickou a kompletní chirurgickou operativu | ANO |  |
| Elektromechanický nebo elektrohydraulický pohon - uvést |  |  |
| Základna včetně podvozku operačního stolu z nerezové ocele, plastový kryt základny  není přípustný | ANO |  |
| Mobilní základna (noha) stolu musí zakrývat veškeré mechanické části pohybového  mechanizmu operačního stolu | ANO |  |
| 5-ti segmentová (min.) operační deska RTG transparentní po celé délce s antistatickými  a antidekubitními snadno odnímatelnými polstery | ANO |  |
| Vícevrstvé polstery snižující riziko vzniku dekubitů bez nutnosti použití gelových podložek, snadno odnímatelné a čistitelné, odolné provedení potahu zaručujícího těsnost a odolnost vůči tekutinám | ANO |  |
| Radiální lišty po stranách operační desky stolu pro upnutí příslušenství | ANO |  |
| Bezdrátové i kabelové dálkové ovládání operačního stolu | ANO |  |
| Záložní ovládání integrované z boku sloupu operační základny (v ose pod nožní nebo zádovou částí nepřípustné) a nevyčnívající ze základny operačního stolu | ANO |  |
| Funkce na dálkových ovládáních, identicky na záložním integrovaném ovládání stolu | ANO |  |
| Jednotlačítkový reset polohy stolu na ovládání tzv. „nulové pozice“ | ANO |  |
| Z přístupu z vaginální pozice požadován výřez v základně (pro usnadnění přístupu operatéra, pedálové ovládání atp.), kvalitní přístupnost z boků stolu | ANO |  |
| Aretace operačního stolu s indikací na ovládání zvolené pozice „zabržděno – odbržděno“ | ANO |  |
| Deska operačního stolu |  |  |
| Podložka hlavy s antidekubitním polstrem kloubově stavitelná dvěma klouby, rozsah sklonu: min. + 35 a více – 45 a více | ANO |  |
| Sedací a zádová sekce s antidekubitním antistatickým odnímatelným polstrem | ANO |  |
| Sedací sekce s výřezem pro gynekologickou operativu | ANO |  |
| Podložky dolních končetin dělené 2-segmentové, roztažitelné, sklopné mechanicky, nastavení pro uro/gyn výkony s antidekubitním antistatickým odnímatelným polstrem; | ANO |  |
| V sedací sekci (bez nutnosti připevnění dalších segmentů) integrovaná radiální eurolišta  pro upnutí Amerických i klasických schautů, umožňující elektrické sklopení těchto schautů přes dálkové ovládání operačního stolu | ANO |  |
| **Technické požadavky:** | | |
| Akumulátory s vysokou kapacitou: min. 2 dnů provozu | ANO |  |
| Indikace aktuálního stavu baterie | ANO |  |
| Napájení 230V/50Hz | ANO |  |
| Nosnost operačního stolu min. 400kg | ANO |  |
| Neomezená polohovatelnost při zatížení min. 250kg | ANO |  |
| Nejnižší pozice stolu bez polstrů min. 670 mm | ANO |  |
| Nejvyšší pozice stolu bez polstrů min. 1000 mm | ANO |  |
| Trendeleburg/antiTrendeleburg min. +/-25 | ANO |  |
| Naklápění do stran min. +- 25° | ANO |  |
| Polohování zádová sekce min. +80°/-40° | ANO |  |
| Polohování nožní sekce min. +65°/-85° | ANO |  |
| Řízený podélný posun operační desky oběma směry pro rtg – min. 330 mm | ANO |  |
| Antidekubitní polstrování vysoké min. 80 mm | ANO |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Otočná kolečka min. průměr 100 mm | ANO |  |
| Při aretaci samovyrovnání – nulová pozice operačního stolu | ANO |  |
| **PŘÍSLUŠENSTVÍ:** | | |
| Pažní anesteziologická podložka, stavitelná, s rychlou aretací – 2 ks | ANO |  |
| Úchytka zápěstí k postranní liště stolu – 1 ks | ANO |  |
| Úchytka paže plastová s polsterem – pozice upažení pacienta – aretace pod polstrem op.desky | ANO |  |
| Anesteziologický rám – 1 ks + svorka na eurolištu | ANO |  |
| Americké schauty vč. svorek a antidekubitní výstelky – nosnost min. 150 kg | ANO |  |
| Schauty klasické, včetně upínacích svorek | ANO |  |
| Pás pro fixaci pacienta na suchý zip – 1 ks | ANO |  |
| Ramenní podpěry Trendelenburg s antidekubitním polsterem na eurolištu – 1 pár | ANO |  |
| Odnímatelné odpadní umyvadlo nerezové gynekologické, 1 ks drenážní adapter pro misku a | ANO |  |
| Gelová podložka hlavy - kroužek | ANO |  |
| Nerezový vozík pro příslušenství stolu rozměry min. (DxŠxV) 555 mm x 625 mm x 1450 mm  2 ks drátěný koš  1 ks lišta na příslušenství | ANO |  |
| Vozík pro Americké schauty všech výrobců (pevný a lehký pro uložení a bezpečnou přepravu) | ANO |  |
| Dodávka musí obsahovat veškeré pomůcky a nástroje, potřebné k upínání požadovaného příslušenství | ANO |  |