Příloha č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Elektrochirurgický přístroj s argonem“

Požadavky na elektrochiriurgický přístroj s argonem pro endoskopii

- Elektrochirurgická jednotka nejnovější generace, programovatelná, řízená mikroprocesorem

- Přístroj musí mít minimálně :

- 2 monopolární zásuvky (pro zapojení tříkolíkového nebo jednokolíkového konektoru kabelu o průměru 4 mm)

- 2 bipolární zásuvky (pro zapojení dvoukolíkového konektoru kabelu)

- 1 argonovou zásuvku

- Všechny zásuvky použitelné současně

- Integrovaný argonový modul o výkonu minimálně 200W

- Monopolární maximální VF výkon minimálně 200W

- Bipolární maximální VF výkon minimálně 350W

- Přístroj vybaven přehledným barevným dotykovým displejem, min. úhlopříčka 7“

- Přístroj musí mít menu, ovládání, chybová a informační hlášení v českém a v anglickém jazyce

- Provedení autotestu (tzv. self test) po zapnutí přístroje i v pravidelných intervalech během provozu

- Systém automatické kontroly a automatického řízení proudů pomocí PER v návaznosti na odporu tkáně - konstantní výkon, konstantní napětí

- V případě poruch a chybného použití, zastavení výkonu s indikací stavu zvukovým a vizuálním signálem. Uložení chybových hlášek v paměti přístroje

- Paměť přístroje pro uložení minimálně 50 programů pro nastavení hodnot koagulace a řezu. Textová identifikace programů uživatelem (minimálně jméno, druh výkonu )

- Přednastavené programy pro různé typy výkonů

- Automatická kontrola připojení dělené nebo nedělené neutrální elektrody se zobrazením jejího typu buď na displeji nebo u zásuvky pro neutrální elektrodu, hlídání neutrální elektrody minimálně ve třech úrovních

- Minimálně dvě zásuvky na neutrální elektrodu – pro použití připojovacích kabelů s různými konektory

- Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením – součástí dodávky bude 1 ks dvoupedálový) v případě bipolárního nástroje také AUTOSTARTEM / AUTOSTOPEM, nastavení zpoždění aktivace nutné

- Čelní panel přístroje musí být odolný proti působení dezinfekce určené pro použití na operačních sálech a ambulancích

- Přístroj musí umožňovat nastavení více módů koagulace a řezu.

Požadované typy řezu a koagulace:

-  monopolární řez a koagulace / bipolární řez a koagulace

-  v monopolárním řezu nastavení min. 6 typů režimů včetně pulzních a automatických režimů

-  v bipolárním řezu a koagulaci nastavení min. 4 typy režimů včetně automatické funkce autostart / autostop

-  u argonové koagulace nastavení min. 2 typů režimů

-  režim koagulace i řezu ve fyziologickém roztoku

- Regulace hlasitosti indikačních signálů

- Pohotovostní režim STANDBY

Servis

- Nástup na servis do 24 hodin od nahlášení

- Odstranění závady bez nutnosti náhradních dílů do 48 hodin v případě nutnosti náhradního dílu do max. 5 pracovních dní od nahlášení závady

- Záruční doba min. 24 měsíců

- BTK dle platné legislativy po dobu záruky zdarma včetně všech úkonů potřebných a doporučených výrobcem pro spolehlivý a bezpečný provoz