Příloha č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Ultrazvukový přístroj pro RDO“

Požadavky na základní minimálně vyžadované parametry ultrazvukového přístroje pro RDO

UZ diagnostický přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie, který pokryje celé spektrum požadavků radiologického oddělení nemocnice - kompletní diagnostika orgánů dutiny břišní, vyšetřování štítné žlázy, dopplerovské vyšetření cév, apod. Přístroj musí umožnit vyšetřování orgánů metodou Shear wave elastografie, Strain elastografie a vyšetřování orgánů s pomocí UZ kontrastní látky – CEUS

• přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření

• poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech, současně zcela nezávisle musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu

• printer a záznamová zařízení jsou ovládány z ovládacího panelu přístroje

• minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích

módů, kalkulace, měření apod.

• přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální

klávesnici na dotykovém panelu.

• vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband)

signálu pro 2D zobrazení

• dynamický rozsah systému minimálně 320 dB

• frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 –22 MHz

• dosažitelná obrazová frekvence až 880 snímků za sekundu (časová rozlišovací schopnost)

• přístroj musí mít technologii vysílání a přijímání UZ paprsků, která umožňuje získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole bez dalšího manuálního zaostřování (fokusace)

• držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond

na zem

• držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje

• minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy + 4 pasivní

parkovací slepé konektory

• hmotnost přístroje kvůli dobré manévrovatelnosti musí být do 150 kg

• příkon hlavní jednotky přístroje nesmí překročit 900 VA

• startovací doba přístroje do 100 sekund

• LCD monitor o velikosti min. 23“ s čistým a jasným zobrazením a širokými pozorovacími úhly s rozlišením minimálně FHD (1920 x 1080)

• Požadovaná zobrazení (minimum):

- B-mode na základních frekvencích,

- B-mode na harmonických frekvencích,

- PW – pulzní doppler a panoramatické zobrazení na všech nabídnutých sondách

- M-mode

- Přístroj musí do budoucna umožnovat rozšíření o modul kontinuálního (CW) Dopplera a kontinuální Doppler pak musí být plně funkční jak na konvexní i lineární sondě

- software pro tkáňový Doppler – TDI

- Simultánní zobrazení 2 dopplerovských spekter (PW Doppler) v reálném čase v režimech PW/PW, (TDI/TDI, PW/TDI)

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku

- současné prohlížení B obrazu v reálném čase a zpomaleného obrazu

(např. Dynamic Slow-motion Display)

- nabízený přístroj musí mít software pro nedopplerovské zobrazení krevního toku s vysokou citlivostí rozlišení i velmi drobných cév  (např. prokrvení uzlíků štítné žlázy, prokrvení ledvin apod.)

- přístroj musí umožňovat trapezoidní zobrazení na lineární sondě alespoň 30 stupňů

- úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení

- úhlové (compound) zobrazení musí být aktivní a funkční i při současném zapnutí trapezoideálního zobrazení na lineární sondě

- simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,

- rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

- zobrazení s použitím kontrastních látek - požadováno u konvexní abdominální sondy a lineární sondy, možnost současného zobrazení kontrast/fundamentální zobrazení, možnost pokročilých analýz (time intensity curves).

- přístroj musí umožňovat zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (Strain elastografie) včetně Strain Histogramu a následné možnosti kvantifikace barevné mapy do číselného koeficientu umožňující přesný staging jaterní fibrózy

- přístroj musí umožňovat point  Shear Wave elastografii včetně zobrazení indexu kvality vyšetření/poměr úspěšných a neúspěšných měření/, musí umožňovat měření jak v kPa, tak v m/s, včetně automatického výpočtu mediánu z naměřených hodnot a následného stanovení poměru IQR/medián

- Přístroj musí umožňovat 2D elastografii s možností definovat tvar a velikost oblasti zájmu, měření v m/s i kPa, detekční schopnost až 15m/s

- Automatické měření parametru Atenuace (pro přesný staging jaterní steatózy)

- současné měření Shearwave , Strain elastografie a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následné zobrazení všech výsledků v jednom reportu

- přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o reálnou virtuální sonografii (fúzi) - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI obrazu

- přístroj musí umožňovat v případě dokoupení současné použití fúze a elastografie v reálném čase

- přístroj musí umožňovat měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky (pouze z B-obrazu a Flow)

- přístroj musí být vybaven SW pro automatické měření intimy

• přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie :

o  DICOM Verification/Service

o  DICOM Print

o  DICOM Storage

o  DICOM Worklist

• připojení do PACS pomocí LAN konektoru.

• programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické

Diagnostice

• zobrazení s optimalizací parametrů pro různé typy tkání

• možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

• automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin,

Vmean)

• na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý  použitý parametr – pro lepší přehlednost a orientaci lékaře

• zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu,

možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

• uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou

a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji

• paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, vyšetření pomocí kontrastních látek, nastavitelná délka smyčky minim. 15 minut

• jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy

podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení).

• Přístroj musí umožňovat záznam na interní HDD. Systém musí umožnit archivaci snímků

v PC i DICOM formátu.

- Přístroj musí být vybaven integrovaným ohřívačem sonogelu

- Elektronická konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah min. 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, musí umožňovat zobrazování s pomocí UZ kontrastních látek, dále kompresní /strain/ elastografii i shear wave elastografii

- Elektronická lineární sonda frekvenčního rozsahu 2-12 MHz, délky aktivní plošky do 38 mm k vyšetřování GIT, malých částí a cévního systému, Steering barevné výseče minimálně + 30 až – 30 stupňů

- Elektronická lineární vysokofrekvenční sonda frekvenčního rozsahu 5-18 MHz, délky aktivní plošky do 38 mm. k detailnímu zobrazení štítné žlázy, varlat, hmotných rezistencí v podkoží a muskuloskeletálního systému. Steering barevné výseče + 30 až – 30 stupňů

Možnost dokoupení v budoucnu:

- Transabdominální mikrokonvexní bioptická sonda min. rozmezí 1-6 MHz, zakřivení min. 72°, s odpovídajícím punkčním adaptérem k provádění cílených jaterních biposií, musí umožňovat kontrastní zobrazení a v budoucnu i fúzi s CT/MR obrazem, dále je požadován punkční adaptér k této sondě

- mikrokondenzátorová (bezkrystalová) sonda frekvenčního rozsahu min. 2 – 22 MHz

Servis

- Nástup na servis do 24 hodin od nahlášení

- Odstranění závady bez nutnosti náhradních dílů do 48 hodin v případě nutnosti náhradního dílu do max. 5 pracovních dní od nahlášení závady

- Záruční doba min. 36 měsíců

- BTK dle platné legislativy po dobu záruky zdarma včetně všech úkonů potřebných a doporučených výrobcem pro spolehlivý a bezpečný provoz