## List1
„Doplnění stávajících vrtacích a řezných systémů operačních sálů“
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Parametr | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená dodavatelem
Technické a provozní požadavky na velkou sestavu vrtacího a řezného systému (VRTAČKA VELKÁ)
1 | Nemodulární vrtací systém | ANO
2 | Nerepasovená bateriové sestava | ANO
3 | Systém bez nutnosti olejování během vlastního provozu | ANO
4 | Maximálně jednoduché sestavování, obsluha a ošetřování vlastního systému | ANO
5 | Opticky snadná kontrola sestavení a zajištění jednotlivých komponentů | ANO
6 | Možnost sterilní výměny baterií během provozu | ANO
7 | Výkon min. 250 W | ≥ 250W
8 | Otáčky vrtání regulovatelné minimálně 0–1.000/min. | horní hranice ≥ 1.000 ot/min
9 | Otáčky frézování regulovatelné minimálně 0 –250 ot./min | horní hranice ≥ 250 ot/min
10 | Krouticí moment vrtání proměnlivý minimálně 0 – 5 Nm | horní hranice ≥ 5 Nm
11 | Krouticí moment frézování minimálně v rozmezí 0 – 15 Nm | horní hranice ≥ 15 Nm
12 | Kanyla minimálně 4,0 mm | ≥ 4,0 mm
13 | Možnost mytí v myčce | ANO
14 | Směr otáčení: levý i pravý chod | ANO
15 | Váha včetně baterie maximálně 1,25 kg | ≤ 1,25 kg
16 | Baterie (nesterilní NiMH bez paměťového efektu, integrovaná elektronika, kapacita minimálně 1,95 Ah, hmotnost maximálně 0,425 kg) - uzávěr pouzdra (min. 2 pojistky) | ANO
17 | Kompatibilita s nabíjecí jednotkou Aesculap velké sestavy, kterou zadavatel provozuje | ANO/NE |  | V jednom z těchto řádků musí být hodnota nabízená dodavatelem "ANO"
18 | Nabíjecí jednotka velké sestavy | ANO/NE
19 | Kompatibilita velké sestavy s následujícími nástavci, které má zadavatel k dispozici:
20 | GB 668, 670 - nástavec na úchyt frézy | ANO
21 | GB 621 - sklíčidlo | ANO
22 | GB 635, 636 - nástavec vrtáků | ANO
23 | GB 641 - nástavec na K-dráty | ANO
V případě, že nabídnutá velká sestava není klompatibilní s výše uvedenýmí nástavci, musí nabídka obsahovat nástavec na uchycení frézy, sklíčidlo, nástavec vrtáků (rychlospojku na vrtáky )a nástavec na zavádění K-drátů
Oscilační pila velké sestavy
24 | Výkon min. 250 W | ≥ 250W
25 | Počet kmitů 0 – 13.000 /min | horní hranice ≥ 13.000 kmit/min
26 | Umožňující řezání s pojistkou proti samovolnému spuštění́ | ANO
27 | Plynulá regulace oscilace | ANO
28 | Snadné uchycení a vyjmutí pilového listu, bez použití klíče | ANO/NE
29 | Možnost nastavení pilového listu v osmi polohách | ANO
30 | Váha včetně̌ baterie max. 1,6 kg | ≤ 1,6 kg
31 | Možnost mytí v myčce | ANO
32 | Baterie (nesterilní NiMH bez paměťového efektu, integrovaná elektronika, kapacita min. 1,95 Ah, hmotnost max. 0,425 kg) - uzávěr pouzdra (min. 2 pojistky) | ANO
33 | Zavaděče baterie | ANO
34 | Kompatibilita oscilační pilky velké sestavy s následujícími pilovými listy, které má zadavatel k dispozici:
35 | GE 244 SU - rozměry - d x š x tl v mm - 90 x 23 x 1,0 | ANO
36 | GE 236 SU - rozměry - d x š x tl v mm - 90 x 13 x 1,27 | ANO
37 | GE 245 SU - rozměry - d x š x tl v mm - 90 x 23 x 1,19 | ANO
38
V případě, že nabídnutá oscilační pila není klompatibilní s výše uvedenýmí pilovými listy, musí nabídka obsahovat pilové listy výše uvedených rozměrů
Technické a provozní požadavky na malou sestavu vrtacího a řezného systému (VRTAČKA MINI)
39 | Modulární vrtací a řezný systém | ANO
40 | Nerepasovená bateriové sestava | ANO
41 | Systém bez nutnosti olejování během vlastního provozu | ANO
42 | Maximálně jednoduché sestavování, obsluha a ošetřování vlastního systému | ANO
43 | Opticky snadná kontrola sestavení a zajištění jednotlivých komponentů | ANO
44 | Možnost sterilní výměny baterií během provozu | ANO
45 | Přepínání mezi oscilačním a vrtacím módem | ANO
46 | Rozběh bez zpětného rázu | ANO
47 | Pojistka proti samovolnému spuštění | ANO
48 | Plynulá regulace otáček | ANO
49 | Možnost mytí v myčce | ANO
50 | Směr otáčení: levý i pravý chod | ANO
51 | Výkon min. 85 W | ≥85 W
52 | Váha včetně baterie maximálně 0,85 kg | ≤ 0,85 kg
53 | Baterie (nesterilní LI-ION, bez paměťového efektu, integrovaná elektronika, 9,9 V, hmotnost max. 0,265 kg) - uzávěr pouzdra (min. 2 pojistky) | ANO
54 | Maximální krouticí moment vrtání minimálně 5 Nm | možné maximum ≥5 Nm
55 | Maximální otáčky pohonu minimálně 1.250 ot/min | možné maximum ≥1.250 ot/min
56 | Kanyla minimálně do ø 3,2 mm | možné maximum ≥ 3,2 mm
57 | Kompatibilita s nabíjecí jednotkou Aesculap malé sestavy, kterou zadavatel provozuje | ANO/NE |  | V jednom z těchto řádků musí být hodnota nabízená dodavatelem "ANO"
58 | Nabíjecí jednotka malé sestavy | ANO/NE
59 | Kompatibilita malé sestavy s následujícími nástavci, které má zadavatel k dispozici:
60 | GB 894 - nástavec na K - dráty | ANO
61 | GB 881 0R - nástavec na sklíčidlo | ANO
62 | GB 884 R - nástavec na vrtáky | ANO
V případě, že nabídnutá malá sestava není klompatibilní s výše uvedenýmí nástavci, musí nabídka obsahovat nástavec na K - dráty, sklíčidlo, nástavec vrtáků (rychlospojku na vrtáky )