## Úvod
Veřejná zakázka na dodávky
Obměna vybavení RTG oddělení a lůžkových jednotek Nemocnice Znojmo – mobilní RTG přístroj s C ramenem
SPECIFIKACE
Dokument označený jako „SPECIFIKACE“ je součástí zadávací dokumentace a obsahuje podrobnou specifikaci předmětu plnění
1) Nabídková cena (pořizovací náklady) musí obsahovat veškeré náklady dodavatele na dodání přístroje, jeho dopravu do místa instalace, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluh, předání dokladové části a provádění záručního servisu (podrobně ve smlouvě I)
2) Dodavatel bude poskytovat bezplatný záruční servis a opravy po dobu záruční doby.
3) Dodavatel uzavře servisní smlouvu na sjednání full servisu po dobu 72 měsíců od skončení záruční doby (smlouva II)
4) Dodavatel předloží v nabídce vyplněnou tabulku, která jsou součástí této SPECIFIKACE a technické / produktové listy s vyznačením jednotlivých parametrů požadovaných zadavatelem.
5) V rámci nabídky nelze slučovat pořizovací cenu s cenou servisních nákladů. Tzn., že v rámci pořizovací ceny a servisní ceny (provozních nákladů) musí být oceněno právě to, co v ní má být podle Zadávacích podmínek oceněno. Nelze tedy zahrnovat část provozních nákladů do pořizovacích nákladů a naopak.
6) Pořizovaný přístroj je zdravotnickým prostředkem a jako takový vyžaduje registraci zdravotnického prostředku na SÚKL. Dodavatel přiloží k vyplněné SPECIFIKACI přístroje registraci zdravotnického prostředku na SÚKL nebo alespoň notifikaci podanou na SÚKL s uvedením přiděleného čísla žádosti.

## Mobilní RTG s C ramenem
Obměna vybavení RTG oddělení a lůžkových jednotek Nemocnice Znojmo – mobilní RTG přístroj s C ramenem
Mobilní RTG přístroj s C ramenem - 1 ks
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Geometrie C-ramena
1 | motorizovaný vertikální pohyb | ≥ 40 cm |  | mandatorní požadavek
2 | horizontální pohyb | ≥ 20 cm |  | mandatorní požadavek
3 | vyklonění (panning) | min. +/-10° |  | mandatorní požadavek
4 | rotační pohyb | min. +/-180° |  | mandatorní požadavek
5 | orbitální pohyb | ≥ 130° |  | mandatorní požadavek
6 | ohnisková vzdálenost | ≥ 95 cm |  | mandatorní požadavek
7 | vnitřní hloubka oblouku | ≥ 60 cm |  | mandatorní požadavek
Rentgenka a kolimátor
8 | rentgenka se dvěma ohnisky | ANO |  | mandatorní požadavek
9 | rozměry ohnisek | ≤ 0,6 mm / ≥1,2 mm |  | mandatorní požadavek
10 | tepelná kapacita anody rentgenky | ≥ 50 kHU |  | mandatorní požadavek
11 | rychlost ochlazování anody rentgenky | ≥ 30 kHU/min |  | mandatorní požadavek
12 | iris clona a obdélníkové clony s možností rotace | ANO |  | mandatorní požadavek
13 | nastavení a rotace clon bez záření | ANO |  | mandatorní požadavek
14 | přídavná filtrace | ANO |  | mandatorní požadavek
15 | DAP metr nebo systém pro kalkulaci dávky | ANO |  | mandatorní požadavek
Generátor
16 | výkon generátoru | ≥ 3 kW |  | mandatorní požadavek
17 | nastavení napětí v rozsahu | min. 40 kV - 110 kV |  | mandatorní požadavek
18 | dosažitelný proud | ≥ 30 mA |  | mandatorní požadavek
19 | pulzní fluoroskopie | min. 10 pps |  | mandatorní požadavek
14 | spot mód (standardní radiografický snímek) | ANO |  | mandatorní požadavek
15 | cine mód (obrazová smyčka) | ANO |  | mandatorní požadavek
16 | nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů | ANO |  | mandatorní požadavek
Detekční systém
17 | průměr obrazového zesilovače | ≥ 20 cm, ≤ 30 cm |  | mandatorní požadavek
18 | digitální videokamera s vysokým rozlišením | ≥ 1K2 |  | mandatorní požadavek
19 | hloubkové rozlišení při digitálním zpracování | ≥ 12 bitů |  | mandatorní požadavek
20 | možnost volby minimálně 3 formátů obrazového pole | ANO |  | mandatorní požadavek
Akvizice a zpracování obrazu
22 | rozlišení pro zpracování obrazu v celém řetězci | ≥ 1024 x 1024 |  | mandatorní požadavek
23 | Last Image Hold | ANO |  | mandatorní požadavek
24 | dynamická detekce pohybu pro eliminaci pohybových artefaktů | ANO |  | mandatorní požadavek
25 | základní nástroje pro zpracování obrazu (zoom, rotace, inverze, redukce šumu, zvýraznění hran, elektronické clony, anotace, měření délek a úhlů) | ANO |  | mandatorní požadavek
26 | úložná kapacita pro statické snímky | ≥ 10000 snímků |  | mandatorní požadavek
27 | možnost exportu snímků přes USB port | ANO |  | mandatorní požadavek
28 | zobrazení na dvojici barevných LCD monitorů umožňující LIFE a REF obraz min. 1280 x 1024 nebo jeden 32" dělitelný monitor umožňující LIFE a REF obraz | ANO |  | mandatorní požadavek
29 | maximální jas monitoru | ≥ 250 cd/m2 |  | mandatorní požadavek
30 | dotykový displej monitoru | ANO |  | mandatorní požadavek
Propojení se systémy PACS/NIS
31 | DICOM Send; Store; Modality Worklist; Radiation Dose Structured Reports; Print | ANO |  | mandatorní požadavek
36 | přenos snímků do systému PACS prostřednictvím LAN připojením kabelu RJ45 | ANO |  | mandatorní požadavek
37 | zajištění zobrazení všech potřebných údajů o dávce v rámci stávajícího systému PACS (Agfa Impax) | ANO |  | mandatorní požadavek
Příslušenství
38 | Provedení deinstalace stávajícího rtg přístroje s C-ramenem BV Libra 9" včetně ekologické likvidace a vydání protokolu o ekologické likvidaci | ANO |  | mandatorní požadavek
39 | integrovaný laser pro navádění na straně zesilovače obrazu | ANO |  | mandatorní požadavek
40 | typ video výstupů pro paralelní zobrazení na externích monitorech: analogový TV standard CCIR 50 Hz + digitální DVI-D | ANO |  | mandatorní požadavek
41 | nožní spínač (fluoroskopie, uložení snímků), ruční spínač | ANO |  | mandatorní požadavek
42 | sterilizovatelné kryty vč. upínacího mechanizmu | ANO |  | mandatorní požadavek
Požadavky na záruční a pozáruční zajištění
43 | Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech ( to znamená že záruka je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním záruky ( doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 24 měsíců |  | mandatorní požadavek
44 | Plné pozáruční servisní zajištění přístroje bez výjimky na komponentech ( to znamená že plný servis je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním plného pozáručního servisu ( doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 72 měsíců |  | mandatorní požadavek