## SO 002
VYBAVENÍ KONZERVÁTORSKÉ LABORATOŘE
Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně
1.NP – část a)
Číslo | Číslo místnosti | Název | Ks | Rozměry š x h / v | Cena/ks bez DPH | Instalace/ks bez DPH | Cena celkem bez DPH
|  |  |  | [mm] | [Kč] | [Kč] | [Kč]
01 | 1.14 | přístroj pro přípravu čisté demineralizované vody kvality pro užití v laboratoři spotřeba min. 5l za den stavebnicové provedení - kolona filtrační, adsorpční s aktivním uhlím, reverzně-osmozní a iontoměničovou Odsolení min. 90-92%, nízká spotřeba vody cca 3 až 4 l na 1 l čisté vody 230V | 1
05 | 1.14 | Celokovová skříňová laboratorní digestoř se zdvojenou stěnou a výsuvným čelním oknem s posuvnými skly z bezpečnostního lepeného skla tl.6,5 mm, Pracovní deska vysokotlaký chemicky odolný laminát tl. 20mm, vnitřní plocha digestoře chráněna poplastováním PP Výška pracovní plochy 900mm 1 x Vpusť polypropylénová oválná včetně sifonu, rozměr 76x150 mm 1 x armatura studená voda - umístění na levé straně digestoře 1 x osvětlení vnitřního prostoru zářivkové - vně pracovního prostoru Instalace ovládání na panelu pod pracovní plochou: 5 x zásuvka 230V/16A s ochranným krytem 1 x vypínač osvětlení, 1 x vypínač ventilátor Průměr hrdla vzduch. odtahu 200 mm, hrdlo polypropylén, se záchytem a svodem kondenzátu, Spodní skříňka na kyseliny a louhy - nízká (1400x570x630 mm)- dvoukřídlé provedení, 4 výsuvné police (polypropylénové záchytné vany) + dveře pravé s policí - bez vestavěného ventilátoru (max. přípustná celková hmotnost 100 kg). Vzduchotechnické dopojení digestoře a spodní skříňky na připravený připojovací bod (přípojné místo prům. 200 mm) | 1 | š.1500 mm,hl.870mm, v. 2300/2500 mm
08 | 1.12 | Ocelová skříň na chemikálie, dvoukřídlá uzamykatelná, 3 police, 1 záchytná vana, bez vestavěného ventilátoru (odtahové hrdlo prům. 75 mm, min. objem odvád. vzduchu 9 m³/h, tlak. ztráta 2 Pa), + napojení na technickou ventilaci budovy | 1 | min.rozměry - š. 1050mm, hl. 500mm, v. 1900 mm
|  | Univerzální plechová skříň na uskladnění chemikálií 4 přestavitelné police ve tvaru vaničky (každá objem min. 20l) s robustním perforovaným pozinkovým roštem a jednou hlubší vaničkou na dně skříně bez roštu Perforované dveře, kapsa pro uložení dokumentů k uskladněným chemikáliím Nosnost police při rovnoměrném zatížení je 60 Kg | 1 | min. š. 900mm, hl.500mm , v. 1950mm
09 | 1.13 | Skříň šatní dvoudvéřová, 1/2 5 polic, 2/2 šatní 2 police, korpus lamino 1 zámek, S plastovým soklem v.100 mm, barva stříbrno-šedá, | 1 | Šířka max. 900mm Hloubka max. 600Mm Výška 2000mm
11 | 1.13 | Pojízdná ordinační stolička otočná, výškově nastavitelná od 450 do 580 mm, sedačka (zvýšené čalounění) potah koženka, konstrukce chromovaná, kruhová trnož výškově stavitelná, Nosnost 150kg, 5 let záruka | 1
16 | 1.14 | Jednostranný laboratorní stůl, pracovní deska odolná vůči chemikáliím – vysokotlaký laminát, Skříňka dvoudveřová s 1 zásuvkou, 1 police Skříňka se čtyřmi zásuvkami (3+1) Korpus lamino Plastový sokl v.100 mm, barva stříbrno-šedá | 1 | š. 1520mm, hl. 600mm, v. 900mm
| 1.14 | Skříň policová dvoudvéřová, 5 nastavitelných polic Korpus lamino | 1 | š. max. 900mm hl. max. 600Mm, v. min. 2000mm
|  | sušárna s ventilátorem, vnitřní úprava z nerezové oceli součástí 2 police rozsah teplot +10°C nad teplotu okolí do +300°C objem komory min. 255 litrů, barevný displej s vysokým rozlišením, Časovač od 1 min Bezpečnostní prvky proti přehřátí a překmitům teploty 230V, 50/60 Hz, příkon: max. 3500 W, jazyk: čeština | 1 | Max. 700X840/1200
|  | laboratorní topná deska s termostatickou regulací Výkon min. 1800W, ohřev 50 - 300°C, 230V | 1 | min. 300x300x170
|  | laboratorní přesné váhy, elektronické, Váživost min. 2200G, citlivost na 0,01g, automatická interní kalibrace, 230V Rozměry vážicí plochy min. 180×160 mm, materiál nerezová ocel | 1
|  | ultrazvuková lázeň s celkovou kapacitou pracovního prostoru min. 28l, pracovní objem alespoň 19l Vnitřní materiál nerezová ocel Vnitřní rozměr min. 500x300x200 Výkon ultrazvuku min. 1200W, frekvence 35kHz 1 nerezový košík a 1 víko, Funkce odplynění kapalin (degas) a funkce prevence tvorby stojatých vln pro větší účinnost čištění | 1 | 535x325x400
|  | digitální magnetická míchačka s ohřevem 100 - 1400 otáček za minutu rozsah ohřevu 20 - 300°C, přesné nastavení teploty deska z eloxovaného hliníku o průměru 145 mm | 1
|  | Skleněný exsikátor s plastovým hmatníkem a se skleněným kohoutem Vnější průměr 390mm, vnitřní průměr 90mm + porcelánová deska | 2
|  | přenosná membránová vývěva malé rozměry, tichý chod, minimálními nároky na údržbu Kabel do zásuvky 230V/50 Hz membrána z PTFE čerpací rychlost 16l/min mezní tlak 20mbar | 1
|  | Přenosný přístroj pro měření pH, teploty (-5°C až +105°C) a koncentrace iontů pomocí iontové selektivní elektrody, rozsahy pro měření pH rozsah pH 0-14 Na baterie, s USB vstupem + součístí nízkoúdržbová pH elektroda s gelovým elektrolytem a teplotním senzorem pro měření pH v laboratoři i v terénu, vláknová membrána + součástí kombinovaná ISE elektroda pro měření chloridů s redukcí BNC/DIN | 1
|  | germicidní lampa 30W intenzita záření ve vzdálenosti 1 m 2,3 W/m2 efektivní oblast působení lampy: 12-15 m2 se stojanem – výška stojanu 1800 mm 230 V / 50 Hz | 1
1. NP část b)
Číslo | Číslo místnosti | Název | Ks | Rozměry š x h / v | Cena/ks bez DPH | Instalace/ks bez DPH | Cena celkem bez DPH
|  |  |  | [mm] | [Kč] | [Kč] | [Kč]
01 | 1.14 | Tryskací box z ocelového plechu na dlouhých nohách (900x650) - bezešvá pískovací kabina s průzorem z dvojitého skla a párem vinilových rukavic, s pevným roštem a s tryskací pistolí s tryskou z borkarbidu Nožní ovládací pedál Napájení 230V | 1 | cca 900x650mm
02 |  | Hrubý odlučovač prachu (cyklon) velký | 1
03 |  | Kompresor tichý se sušičkou a výměníkem výkon min. 1000 l/min, tlak min. 4 bar - připojení přes rychlospojku - pohon přes klínový řemen příkon 2,2 kW, napětí 230 V, max. tlak 10 bar, objem tlakové nádoby 50 l, nasávané množství 450 l/min výkonnost 330 l/min, otáčky 950 ot/min, hlučnost 97 dB | 1 | 800x390x820 mm
04 |  | Odsávací a filtrační jednotka – třímotorový průmyslový vysavač s dvoustupňovou filtrací Napětí: 230V, průtok vzduchu min: 510 m³, kapacita sběrné nádoby min. 75l. | 1
05 |  | Mikrotryskač s ovládáním (tryska průměr 2mm) objem 1 litr | 1
06 |  | Úprava na protahování dlouhých předmětů - boční dvířka s prachotěsnými protahovacími otvory | 1
07 |  | Odsávací pistole | 1
08 |  | Ofukovací pistole | 1
09 |  | Polohovací držák tryskací pistole | 1
10 |  | Točna | 1
Cena zahrnuje instalaci - odbornou montáž včetně připojení a materiálu potřebného k připojení a na zakončení stavebních rozvodů médií, včetně vzduchotechnických systémů.
Cena zahrnuje odborné zaškolení v užívání jednotlivých zařízení, včetně prokázání funkčnosti.

## Konzervátorská laboratoř - kryc
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021-059 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000D_ _x000D_ 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000D_ _x000D_ 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek
|  | Stavba: |  |  |  |  | Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ:
|  | Místo: |  |  |  |  | Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín | [6 empty] | Datum: |  | 2021-06-15
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00090352
|  |  | Masarykovo muzeum v Hodoníně | [10 empty] | DIČ:
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 04679199
|  |  | T PROJEKT AED s.r.o | [10 empty] | DIČ:
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | #N/A
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | #N/A |  |  |  | #N/A
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | #N/A |  |  |  | #N/A
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | #N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | #N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | #N/A |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | #N/A
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021-059
| Stavba: | [6 empty] | Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně
| Místo: | [6 empty] | Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín |  |  |  |  | Datum: |  | 2021-06-15
| Zadavatel: | [6 empty] | Masarykovo muzeum v Hodoníně |  |  |  |  | Projektant: |  | T PROJEKT AED s.r.o |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat._x000D_ náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená_x000D_ [CZK] | DPH snížená přenesená_x000D_ [CZK] | Základna_x000D_ DPH základní | Základna_x000D_ DPH snížená | Základna_x000D_ DPH zákl. přenesená | Základna_x000D_ DPH sníž. přenesená | Základna_x000D_ DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/ |  | C |  |  |  | Vybavení konzervátorské laboratoře | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | STA | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A