TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

Medicínský účel:  Diagnostika a terapeutické metody navigované CT.

Požadujeme rychlý a výkonný systém výpočetní tomografie. Počet současně skenovaných (ne jakýmkoliv způsobem dopočítaných) vrstev během celé 360° otáčky minimálně 128 při helikálním skenování - pro splnění tohoto parametru zadavatel zásadně nepřipouští technologie typu Overlap rekonstrukce, Conjugate cone-beam akvizice, ConeBeam akvizice (COBRA-Cone Beam Reconstruction Algorithm) nebo „half and half „akvizici.

CT přístroj musí být vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce a detektory poslední generace, pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál. Požadovaný přístroj je určený pro CT vyšetření zejména v oblasti traumatologické, neurologické, břišní a pánevní, plicní a gastroenterologické, a to včetně plánování intervencí v sagitální a koronární rovině , angiografie, CT fluoroskopie , virtuální kolonoskopie, CT angiografie koronárních tepen, CT vyšetření srdce, CT angiografie hrudníku s EKG synchronizací , vybavený inteligentním systémem redukce dávky.

Požadovaný systém se skládá z vlastního CT přístroje s akviziční konzolí, monitoru na stropním závěsu, injektoru na stropním závěsu a multimodalitního nezávislého serverového portálu s pracovními stanicemi. Součástí dodávky je kompletní DICOM komunikace přístroje s nemocničním PACS systémem.

Technické požadavky:

Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.

Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.

Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, data sheet k nabízenému modelu CT přístroje).

| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce, resp. datovém listu (data sheet) |
| --- | --- | --- |
| rychlý a výkonný systém výpočetní tomografie umožňující simultánně skenovat min. 128 klinicky hodnotitelných řezů v ose Z na jednu rotaci 360° | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| CT přístroj je vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce a detektory poslední generace, pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| kamera pro sledování pacienta | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| CT přístroj je vybavený inteligentním systémem redukce dávky - automatická modulace dávky prostřednictvím kontinuálního přizpůsobování proudu na rentgence pro všechny skenované oblasti a to jak v průběhu 360 st. rotace, tak i v ose Z (úhlová a podélná modulace). | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| součástí dodávky je kompletní DICOM komunikace přístroje s nemocničním PACS systémem. | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Gantry |  |  |
| velikost otvoru gantry min. 80 cm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| sklon gantry min. +/- 25° | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Detekční systém – počet simultánně skenovaných řezů v ose z min. 128 | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| maximální šíře vrstvy v každé řadě matrixového detektoru (nominální kolimace) 0,65 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| celková efektivní šířka detektorového pole v izocentru min. 38 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| nastavitelná kolimace ve vyšetřovacím modu min. 128 x max. 0,65 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| detektory poslední generace pro nejlepší detekci záření (např. Stellar, Gemstone, Purevision, NanoPanel) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Rentgenka-tepelná kapacita anody rentgenky (nebo ekvivalent chladícího výkonu) min. 7,5MHU (nebo ekvivalent k chladícímu výkonu min. 20MHU) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Generátor |  |  |
| výkon generátoru min. 100 kW | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Pacientský stůl |  |  |
| nosnost pacientského stolu min. 300 kg | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| skenovací rozsah pacientského stolu v ose Z min. 1800 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| rychlost posunu stolu při helikálním skenu min. 170 mm/s | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Skenovací parametry |  |  |
| maximální možné FOV min. 500 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| rotační čas RTG lampy 360 ° max. 0,5 s (hodnocený parametr) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| možné volby napětí min. 80 kV - 135 kV (hodnocený parametr) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| maximální volitelný proud min. 700 mA | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| maximální skenovací čas min. 60 s | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| automatické nastavení kV podle typu vyšetření a velikosti pacienta, možnost volby napětí po 10 kV | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení srdce s EKG synchronizací | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| skenování duální energií (kV switching, dual layer detektor, twin beam) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| CT fluoroskopie s monitorem ve vyšetřovně na stropním závěsu, joystick pro ovládání pohybu stolu, ochrana rukou intervenujícího lékaře vypínáním záření ve zvolených segmentech | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Parametry zobrazení |  |  |
| rekonstrukční matrice min. 512x512 (hodnocený parametr) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| nejmenší nutná dávka v mGy pro nízkokontrastní rozlišení 5 mm @ 0,3 %, nebo 3 HU maximálně 11 mGy | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| aktivní kolimátor (nástroj pro restrikci záření v okrajích, resp. mimo vyšetřované pole) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| prostorové rozlišení při vysokokontrastním zobrazení min. 15 lp/cm pro 10 % MTF v rovině x/y | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Akviziční konzole |  |  |
| 1 x monitor velikost min. 23“ | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| operační paměť RAM - min. 16 GB | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| úložná kapacita pro RAW data – min. 1000 GB | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| automatická optimalizace mA v průběhu skenování | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| automatické nastavení kV před skenováním | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| automatická tvorba sérií MPR dle orgánových programů | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| dedikované vyšetřovací protokoly pro dětské pacienty | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| program optimalizace synchronizace podání kontrastní látky (bolus tracking) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| sada algoritmů na bázi AI umožňující rychlé nastavení skenování podle vyšetřovaného orgánu včetně nastavení rozsahů rekonstrukcí | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| skenování srdce s EKG triggeringem včetně možnosti prospektivního hradlování | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| nejmodernější iterativní rekonstrukce (ASIR-V, IMR, AIDR3D ENHANCED, ADMIRE) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Kostní denzitometrie s vyhodnocením T-score a Z-score na akviziční konzoli | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| rekonstrukční rychlost obrazu iterativní metodou z RAW dat (ASIR-V, IMR, AIDR3D ENHANCED, ADMIRE) min. 40 obr./s | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| možnost importu pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Query/Retrieve | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| SW pro odstranění metalických artefaktů (O-MAR, iMAR, SEMAR, SmartMAR ) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| SW pro rekonstrukce 2D, 3D, MPR, MPR curved, MPR thick, MIP, VRT | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| SW pro automatické odstraňování kostí | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| prostředky pro podporu správného nacentrování pacienta a detekci izocentra (hodnocený parametr) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| archivační jednotka CD/DVD | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| zálohování systému pomocí UPS s min. délkou zálohy 15 minut Komunikace injektoru a CT akviziční konzoly | ano/ne ano/ne | (doplní dodavatel) (doplní dodavatel) |
| Multimodalitní nezávislý serverový portál-požadujeme dodávku nového nebo s možností využití stávajícího doplněného o požadované sw vybavení a funkce |  |  |
| možnost min. 10 pracovních míst a min. 6 současně pracujících uživatelů pro základní diagnostiku | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| konfigurace pro server: operační paměť min. 192 GB, kapacita HDD min. 4 TB | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Dicom Storage, Print, Q/R | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| kompletní postprocessing-2D, 3D, MPR, MPR curved, MPR thick, MIP, VRT | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| SW pro automatické odstraňování kostí | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| virtuální kolonoskopie včetně automatické analýzy i vyhledávání polypů, automatické subtrakce faecal tagging, virtuální disekce pro min. 2 současně pracující uživatele | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| CT angiografie zahrnující možnosti automatické vaskulární analýzy a kvantifikace stenóz, curved reconstruction, plánování endovaskulárních výkonů (tj. automatické trasování středu lumina) pro min. 3 současně pracující uživatele | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| SW pro hodnocení vyšetření srdce – Calcium Score, hodnocení věnčitých tepen, zakřivené rekonstrukce podél tepen , funkční analýza srdce, dynamické vizualizace v různých rovinách a typech rekonstrukcí (MIP, MPR, VRT) pro min. 1 pracujícího uživatele | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| volumové 3D kalkulace pro min. 2 současně pracující uživatele | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| segmentace a analýza plicních uzlů včetně automatického srovnání změny velikosti lézí v čase, automatické vyhledávání plicních uzlů (CAD) pro min. 2 současně pracující uživatele | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Software pro zpracování a hodnocení vyšetření provedených víceenergetickým skenováním pro min. 2 uživatele současně: - možnost výpočtu virtuálně nativních obrazů (včetně jater) - monoenergetické zobrazení s volbou různé energetické hladiny - odstranění skeletu z CTA vyšetření - rozlišení kalcifikovaných plaků v cévách od jódové kontrastní látky - segmentace a zobrazování kostní dřeně - rozlišení krvácení od kontrastní látky v mozku - zobrazení a charakterizace ledvinových kamenů | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Analýza sycení parenchymových orgánů a patologických ložisek | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Pracovní stanice |  |  |
| 3 pracovní stanice pro práci s portálovým serverem vybavené jedným diagnostickým 30' , 6 MPx monitorem, grafickou kartou s medicínskou licencí a jedným NIS monitorem minim. 24'. 1 počítač s CD/DVD RW mechanikou | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| operační paměť RAM - min. 32 GB | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| úložná kapacita SSD – min. 500 GB | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství: |  |  |
| případné potřebné kotevní komponenty, podlahové kabelové trasy, elektrický rozvaděč | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| chlazení pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem (hodnocený parametr) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| automatický tříhlavý tlakový infuzní injektor pro podání kontrastní látky a fyziologického roztoku, plně synchronizovaný s CT tomografem (automatický start), ovládání z vyšetřovny i ovládací místnosti, bezdrátový systém, bateriové napájení, zavěšený na stropním závěsu | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| demontáž a odvoz stávajícího CT kromě pracovních stanic | ano/ne | (doplní dodavatel) |