Příloha č. 1 - Technická specifikace

### 2 ks Parní sterilizátor pro centrální sterilizaci min 440 litrů (6 STJ) – napojení na centrální zdroj páry

- využitelný objem komory min. 6 sterilizačních jednotek (min. 440 litrů)

- prokládací dvoudveřové provedení

- celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu

- splňující normu ČSN EN 285+A1 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů

- validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A1, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU

- napájení: externí zdroj medicinální páry

- detektor koncentrace zbytkových nekondenzovatelných plynů v komoře

- motorické ovládání dveří sterilizační komory

- vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou

- USB pro záznam dat o sterilizačních cyklech

- intuitivní ovládání dotykovým displayem v ČJ

- zavážecí systém (min. 2 ks transportní vozík a min. 1 ks zavážecí vozík) musí být kompatibilní se stávajícím transportním systémem používaným na CS

- vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

- integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji nebo bezpečnostní vana pod přístroj

- parní sterilizátor musí být rozměrově kompatibilní s prostorem na CS, kde jsou instalovány současné přístroje a dodavatel musí zajistit dokrytování PS do podhledu z čisté i nečisté strany včetně demontáže stávajícího zařízení a odvozu k ekologické likvidaci. Maximální rozměry prostoru jsou: šířka 150 cm, hloubka 125 cm, výška 270 cm.