## 1-ORTOPEDIE
Elektricky polohovací lůžko
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
"DNS 20 - Lůžka"
Elektricky polohovací lůžko - 24 ks ( 22ks ORT + 2 ks CHIR III)
Varianta A
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění
díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost
bezpečná pracovní zátěž minimálně 300 kg | 300kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 27-75 cm pro bezpečnou péči a mobilizaci rizikového pacienta, bezpečnou práci personálu | 27-75 cm
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha pro matraci 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | 200x90
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 25 cm (snadno dostupné z čela lůžka pomocí jednokrokového ovládání) | 25cm
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta | 12°
mechanické rychlo spouštění zádového dílu při KPR
čela, výplň HPL s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů
dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, tj. mezery mezi postranicemi, čely a postranicemi navzájem musí být dle norem maximálně 60mm, výška postranic dostatečná pro použití aktivního AD systému, tj. minimálně 40cm | výška min. 40cm
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a před naprogramovanými důležitými polohami ( minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, případně další)
podsvícený pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka
dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm | 125mm
alarm nezabrzděného lůžka
univerzální lišty a držáky na příslušenství
zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač
ochranná kolečka v rozích lůžka
svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel
noční podsvícení lůžka s barevnou signalizací nejnižší polohy
příslušenství:
hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí / madlo
infuzní stojan
držák na berle
koš na bažanta/bačkory
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

## 2-CH3
Elektricky polohovací lůžko
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
"DNS 20 - Lůžka"
Elektricky polohovací lůžko - celkem 19 ks (pro oddělení CHIII)
Varianta B
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr doplní účastník | Poznámka
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění
Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů
Pevná ocelová konstrukce v rozích s nárazovými kolečky
Ložná plocha pro matraci 200x90cm
Maximální celková šířka lůžka 100 cm (včetně bočnic) | max.100
Nosnost minimálně 230 kg | min.230
Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem s automatickým odsunem při polohování (dvojitá autoregrese min. 16 cm)
Lýtkový díl polohovatelný mechanicky pomocí hřebenu
Mechanické rychlo spouštění zádového dílu při KPR
Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu
Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru
Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm | 40-75 cm
Postranice:
Integrované spustitelné, dělené, plastové postranice s funkcí soft drop a s pojistkou proti náhodnému spuštění
Čela s aretací proti samovolnému vytažení, celoplastová odnímatelná s možností volby barevného provedení*
Podvozek:
Mobilní lůžko - 4 ks koleček, Ø minimálně 150 mm, centrální brzda (brzda v každém rohu lůžka), směrová aretace
Páté kolečko ( usnadňuje transport a udržuje přímý směr)
Ovladač lůžka
Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu
Další parametry
Napájení 230 V, 50 Hz
Zálohová baterie
Ochrana elektromotorů proti přetížení
Univerzální lišty a držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové a nožní části
Univerzální lišty na příslušenství po stranách lůžka s držáky na močové sáčky
Polička na lůžkoviny
Příslušenství
příslušenství:
hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí / madlo
infuzní stojan
držák na berle
koš na bažanta/bačkory
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

## 3-DětskéJIP
Elektricky polohovací lůžko
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
"DNS 20 - Lůžka"
Elektricky polohovací lůžko s integrovanou vahou vč.matrace - 1 ks (1ks JIP)
Varianta C
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění
díly ložné plochy plastové kmpaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost
vnější rozměr lůžka max. 100 x 220 cm
rozměr ložné plochy min. 90 x 205 cm | 90 x 205
bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg | 250
vážící systém s možností uložení do paměti
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 45-75 cm | 45-75
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha- minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování
multifunkční ovládací panel integrovaný na vnější straně postranice se zobrazením a nastavením vážícího systému
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta | 12°
mechanické rychlé spuštění zádového dílu při KPR (CPR)
odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů
integrované dělené sklopné plastové postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění s fcí. tlumeného spuštění (soft-drop)
výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou
postranice s možností opuštění lůžka bez volání personálu (krátká střední postranice zajišťující bezpečí pacienta
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a před naprogramovanými důležitými polohami ( minimálně resuscitační poloha KPR, ortopnoické křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, Trendelenburgova případně další)
v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
podsvícený pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm | 125 mm
automatická brzda (lůžko se zabrzdí po připojení do el. sítě)
alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (alarm je aktivován přenesením váhy pacienta na postranice nebo do oblasti čel lůžka) prevence pádů
čidla detekující předmět mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka zamezující výškové nastavení a tím skřípnutí předmětu (části těla)
zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač
ochranná kolečka v rozích lůžka
univerzální lišty a držáky na příslušenství
potenciálové propojení
příslušenství:
vestavěná polička na lůžkoviny
hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí / madlo
infuzní stojan
držák na berle, na močové lahve
koš na bažanta/bačkory
Technický popis matrace:
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví
Matrace musí být vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů
Matrace musí být vyrobena ze tří typů pěn o různých vlastnostech
Spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m³ | 30 kg/m³
Horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m³, tloušťky min. 5 cm | 85 kg/m³, min. 5 cm
Po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ | 50 kg/m³
Nehořlavost pěn min. CRIB 5
S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm)
Potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyř směrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu
Nehořlavost potahu min. CRIB 5
Zip musí být umístěn na min. na dvou sousedních stranách matrace, krytý lemem proti zatečení
Výška matrace min. 14 cm | 14cm
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
Note on F22: BRUNCLÍKOVÁ Kateřina: vložte Váš paramatr prosím
Note on F23: BRUNCLÍKOVÁ Kateřina: potřebujeme vytvořit tech.specifikaci pro vypsání soutěže