## PL typ III
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
"DNS 22 - Lůžka a matrace"
Pečovatelské lůžko typ III - 4 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm | Počet dílů: …
2. | Vnější rozměry max. 218 x 103/(+ -2cm) | …cm
3. | Nosnost lůžka min. 200 kg | … cm x … cm
Ložná plocha
4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | …
5. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° minimální délka zádového dílu 78 cm | Polohovatelnost: …°
6. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° | Polohovatelnost: …°
7. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° | Polohovatelnost: …°
8. | Pánevní díl: nepolohovatelný | …
9. | Podstupování zádového a stehenního dílu od pánevního dílu min. 8 cm | … cm
10. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 15 cm včetně prodloužení postranic bez mezer | … cm
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
11. | Dolní úvrať el. nastav., max. 43 cm | … cm
12. | Horní úvrať el. nastav., min. 81 cm | … cm
Postranice
13. | Trojdílné postranice s ochrannými lištami | …
14. | Možnost spuštění: spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | …
Čela lůžka
15. | pevná s hliníkovým madlem | …
16. | možnost vyjmutí celých čel (pouze rukou) z důvodu přístupu k hlavě a nohou bez omezení | …
17. | Dekor lůžka dle požadavku organizace | …
18. | Panely čela z HPL materiálu v kombinaci s hliníkem | …
Podvozek
20. | Poloha laterálního náklonu 16° | …
21. | Průměr koleček min. 150 mm, min. 4 kolečka | … mm, počet …
22. | Centrální zámek s možností aretací 1 kolečka | …
23. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic | …
Hrazda
24. | Povrch: lakovaný | Povrch: …
25. | Nosnost min. 75 kg | … kg
26. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | …
Ovladač lůžka
27. | Sesterský centrální ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování s piktogramy jednotlivých poloh, opatřený tlačítkem CPR z důvodu bezpečnosti | …
28. | Předprogramované polohy (min. poloha resuscitační, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelenburg/Antitrendelemburk, laterální náklony) | …
29. | Možnost uzamčení předprogramovaných poloh | …
30. | Ruční ovladač pro klienty se zabudovanou LED svítilnou | …
31. | Nožní ovladač na laterální náklon na každé straně lůžka | …
Další parametry
32. | Zálohová baterie s ukazatelem kapacity | …
33. | Držáky na drobné příslušenství | …
34. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání, odlupování barvy, výskyt fleku) | …
35. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
36. | Certifikát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | …

## M typ III
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
"DNS 22 - Lůžka a matrace"
Matrace typ III - 4 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 150 kg | … kg
Jádro
3. | dvouvrstvá matrace s profilovým zámkem, nelepená, s vysoce elastickou pěnou, s vyztuženými okraji 10 cm | …
4. | horní vrstva matrace z vysoce elastické VISCO pěny 5 cm - 52 kg/m3 | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | spodní vrstva matrace ze studené polyetherové pěny s vysokou nosností 9 cm - 41 kg/m3 | …
6. | trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a lepší manipulací s matrací | …
Potah
7. | Extra silný PU potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stálý potah se základními údaji na líci potahu matrace. Potah nesmí obsahovat latex | …
8. | Propustnost vodních par podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | …
9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
11. | Snímatelnost - snadno snímatelný a pratelný | …
12. | Pružný ve všech směrech | …
13. | Zip min. na 2 stranách matrace | …
14. | Spoje svařované, s ochranou zipu, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
15. | Potah opatřen manipulačními popruhy | …
Rozměr
16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | …
17. | Výška matrace min. 14 cm | … cm