## Pasivní antidekubitní matrace
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
"DNS 23 - Pasivní antidekubitní matrace - 40 ks"
Pasivní antidekubitní matrace - 40 ks
Technický popis matrace:
Číslo parametru nabídky | Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte obchodní označení nabízeného typu)
1. | Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví |  | ANO/NE
2. | Antidekubitní matrace pokrývající rizikovost vzniku dekubitů na 4. stupeň dle EPUAP (European pressure ulcer advisory panel). Požadavek musí být doložen objektivním ověřením parametrů snížení tlaku s kladným výsledkem hodnocení parametru „snížení tlaku“ min. +10% Certifikátem nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert). | 4. stupeň dle EPUAP | ANO/NE
3. | Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg vážícího ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg . Požadavek musí být prokázán doložením výsledků měření. |  | ANO/NE
4. | Matrace vhodná pro použití při terapii bolesti. Požadavek musí být prokázán vhodnou studií podle dokumentu MEDDEV 2.7.1 Národního informačního systému zdravotnických prostředků |  | …..............
5. | Vhodné pro pacienty až do hmotnosti 150 Kg | min. 150 Kg | …..............
6. | Materiál matrace | se zvýšenou paropropustnutí pro regulaci mikroklimatu | ANO/NE
7. | Provedení matrace | 3 vrsty | ANO/NE
8. | Provedení z ekologické pěny | ekologická pěna se sníženou zátěží CO2 při výrobě | ANO/NE
9. | Odpor proti stlačení vrchní vrstvy pěny | max. 2,2 kPa | …..............
10. | Materiál se sníženou hořlavostí | min. CRIB 5 | …..............
11. | Vyztužení boků matrace pro stabilizaci sedu pacienta | vyztužení boků matrace pro stabilizaci sedu pacienta | ANO/NE
12. | Potah matrace: | pružný PU potah, materiál min. 170 g/ m | …..............
13. |  | snadno snímatelný potah se zipem po celém obvodu | ANO/NE
14. |  | zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám | ANO/NE
15. |  | ultrazvukově svařované spoje | ANO/NE
16. |  | voděodolný, min 1850 mm vodního sloupce | …..............
17. |  | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | ANO/NE
18. |  | prodyšný | ANO/NE
19. |  | pratelný na 95 °C | ANO/NE
20. |  | dezinfikovatelný dezinfekčními prostředky s 1 % obsahem chloru | ANO/NE
21. | Značení potahu štítkem podle požadavků EU-MDR | značení štítkem podle požadavků EU-MDR | ANO/NE
22. | Rozměr matrace | 90x200 cm | …..............
23. | Výška matrace | 15cm (+ - 1cm) | …..............
24. | Záruční doba | min. 5 let | ….............
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".