## List1
příloha 2a
Ultrazvukový přístroj
TECHNICKÉ PARAMETRY
Jednoznačné typové označení nabízeného výrobku
Parametr | minimální / maximální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem | * Možnost ověření v nabídce
Základní parametry
diagnostika vaskulárních onemocnění karotických tepen a mozkových tepen | ANO
diagnostika poruch periferních nervů, vyšetření úžinových syndromů | ANO
diagnostika a léčba poruch spasticity po iCMP i s aplikací BTX injekcí | ANO
nový přístroj, na podvozku, lehce transportovatelný, madlo pro převoz | ANO
- hmotnost přístroje | max.100 kg
- šířka přístroje | max. 60 cm
LCD/LED monitor s FullHD rozlišením o velikosti | min. 23"
- na rameni, výškově i stranově stavitelný | ANO
Ovládací panel s trackballem - kuličkou (nikoliv touchpad) | ANO
- výškově stavitelný v rozsahu | min. 70 - 100 cm
- integrovaný dotykový LCD panel o velikosti | min. 12"
- HW textová klávesnice výsuvná z ovládacího panelu | ANO
Frekvenční rozsah přístroje | min. 1 - 22 MHz
Počet aktivních konektorů pro připojení 2D sond | min. 4
Podpora uz sond typu single crystal a matrix (víceřadé sondy) | ANO
Rychlý start přístroje (z vypnutého stavu) | max. 60 s
Napájení přístroje 240V | Uveďte: příkon
[W popř. VA]
Třída elektrické ochrany přístroje | Uveďte:
[I, II]
Požadované režimy zobrazení:
2D zobrazení (B – mód) | ANO
Trapezoidní (lichoběžníkové) zobrazení na všech lineárních sondách | ANO
PW – pulzní doppler s možností steeringu na cévní lineární sondě v rozsahu | min. +/- 30°
CFM (Colour Flow Mapping) - barevné zobrazení toku krve | ANO
Dynamický doppler - barevné zobrazení krevního toku s vysokou rozlišovací schopností a přesnou konturací (bez přebarvených hranic cévních stěn) | ANO
Zobrazení mikrovaskularizace – barevného zobrazení drobného cévního zásobení nízkých rychlostí, za vysoké obrazové frekvence a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toků (akumulační mód) – využití na všech nabízených sondách | ANO
Zobrazení krevního toku za subtrakce základního 2D obrazu bez použití kontrastních látek - nedopplerovská metoda | ANO
Duplexní zobrazení (2D + PW; 2D + CFM; 2D + mikrovaskularizace) v reálném čase u všech nabízených sond | ANO
Triplexní zobrazení (2D + CFM + PW a 2D + mikrovaskularizace + PW) v reálném čase u všech nabízených sond | ANO
Simultánní duální zobrazení - rozdělení monitoru na zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase u všech nabízených sond | ANO
Modul rekonstrukce 3D objemu pomocí konvenčních 2D sond | ANO
Zvýšená vizualizace bioptické jehly (nastavení ve více úrovních) | ANO
Požadavky na úpravu zobrazení a měření:
Automatická optimalizace 2D obrazu a dopplerovské křivky | ANO
Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | ANO
Možnost manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí | ANO
Měření a vyhodnocení v historii na uložených obrazových záznamech | ANO
Programové vybavení pro provedení všech typů měření a výpočtů používaných v obecné ultrazvukové diagnostice: délka, plocha, objem, úhel | ANO
Automatizované trasování dopplerovské křivky vč. automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D na zmraženém záznamu i v aktivním režimu snímání | ANO
Neurosonologické výpočty - pro karotické řečiště: CCA, ECA, ICA, Vert, Subc, IMT, % stenózy, automatické měření IMT - pro TCD: MCA, ACA, PCA, Vert, Basilar. Vše přehledně seřazeno a zobrazeno v závěrečném protokolu. | ANO
Vascularity index – výpočet procentuálního prokrvení v definované oblasti | ANO
Požadavky na archivaci:
Interní HDD pro archivaci statických snímků a obr. sekvencí o kapacitě | min. 1 TB
Archivace obr. nálezů v hrubých datech formátu RAW, pro export možnost konverze do běžných nelicencovaných formátů (např. jpg, bmp, avi, mpeg4, …) | ANO
USB porty pro připojení dokumentačních a paměťových zařízení typu Flash disk (alespoň 1 ks v dosahu obsluhy – na monitoru nebo ovládacím panelu) | ANO
Napojení do nemocničního informačního systému typu PACS, NIS s podporou WiFi připojení | ANO
Požadované sondy:
1 ks Sektorová UZ sonda – k transkraniální duplexní sonografii určena k diagnostice vaskulárních onemocnění intracereberálních tepen | rozsah min. 2 - 6 MHz, zobr.úhel min. 120°
1 ks lineární UZ sonda k vyšetření karotických tepen | rozsah min. 3 - 10 MHz, šířka záběru max. 45mm
1 ks muskuloskeletální ideálně matrixová lineární sonda k vyšetření svalů na HK a DK, intervenční sonda tzn. s doplňkovým gravírovaným na středě sondy určena k aplikaci BTX injekcí | rozsah min. 5 - 14 MHz, šířka záběru min. 60mm
1 ks lineární sonda typu "hokejka" k vyšetření jemných nervových struktur na ruce s doplňkovým gravírovaným na středě sondy | rozsah min. 10 - 22 MHz, šířka záběru max. 25mm
Ostatní požadavky | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | * Možnost ověření v nabídce
označení CE | ANO
servisní podpora a náhradní díly po dobu min. 5 let | ≥ 5 let
takto označená pole vyplní dodavatel
* | dodavatel uvede dokument a číslo stránky k ověření parametru
razítko a podpis dodavatele