## List1
příloha 2
Inkubátory
TECHNICKÉ PARAMETRY
Jednoznačné typové označení nabízeného výrobku
Parametr | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem | * Možnost ověření v nabídce
1. Základní parametry
požadovaný počet - 2 ks | 2 ks
inkubátor pro nedonošené děti vhodný pro intenzivní i intermediální péči | ANO
centrální ovládací prvek – LCD displej sdružující všechny funkce přístroje, | ANO
uzamykatelný display s pamětí (trendy) | ANO
minimálně jeden inkubátor musí mít integrovaný modul pro neonatální pacientský monitor s technologií MASIMO | ANO
požadavek na průtokoměr 02 s manuálním nastavením ovládaným z venku na stupnici O2 (rozsah měření 02 min. 21–66 % obj.) | rozsah měření 02 ≥ 21–66 % obj.
automatický test po zapnutí a během provozu | ANO
automatické nastavení vlhkosti jedním tlačítkem AUTO | ANO
servořízení vlhkosti v rozsahu od 10 do 95 % (tolerance ±2 %) | 10 do 95 % (tolerance ±2 %)
servořízení teploty v rozsahu od 20° do 39 °C (tolerance ±2°) | 20° - 39 °C (tolerance ±2°)
elektronická regulace teploty – zobrazení dvou měřených teplot | ANO
technologie detekce otevření dveří pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát | ANO
dostatek vstupů pro vent. hadice, kabely senzorů apod. | ANO
vyklopení podélných bočnic na obou stranách | ANO
oboustranně výsuvná matrace | ANO
vnitřní prostor inkubátoru minimálně 40 cm x 80 cm – nutnost poskytování resuscitační péče novorozenci | vnitřní prostor ≥ (40 x 80) cm
zásuvka pro RTG kazetu umístěná pod lůžkem novorozence bez nutnosti jakékoli manipulace s novorozencem při jejím použití | ANO
plynulé nastavení sklonu lůžka | [uveďte +/- stupně]
nízká provozní hlučnost přístroje i při plném provozním zatížení vč. aktivované servoregulace O2 | [uveďte v dB]
nastavení výšky inkubátoru | ANO
možnost výměny systémového filtru uživatelem bez použití nářadí | ANO
možnost péče o novorozence mimo inkubátor, s kontinuální monitorací teploty kůže | ANO
hygienická, omyvatelná matrace | ANO
ochrana před konvekčními tepelnými ztrátami novorozence aktivní systém tepelné ochrany – tepelný štít při otevření inkubátoru | ANO
Požadované příslušenství
polohovací pomůcky uvádějící novorozence do polohy téměř jako v děloze | ANO
výškově nastavitelný venkovní držák na infuze | ANO
Ostatní požadavky | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | * Možnost ověření v nabídce
označení CE | ANO
servisní podpora a náhradní díly po dobu min. 5 let | ≥ 5 let
vyplní uchazeč
* dodavatel vyplní dokument a číslo stránky k ověření splnění parametru
razítko a podpis dodavatele