- Příloha č. 6 – testování vzorků

- „DNS 28 – Lůžka, matrace a stolky“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Domov na Polní, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Polní 252/1, 682 01 Vyškov |
| IČO: | 00226556 |
| Zastoupena: | doc. Ing. Danou Martinovičovou, Ph.D., MBA, ředitelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorků budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určené k dodání splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ lůžka, matrace a stolku dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

Elektrické lůžko základní ekonomické s průběžnými postranicemi

|  | Požadavky zadavatele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Hodnota nabízená uchazečem | Výsledek testování |
| 1. | Vnější rozměry max. 220 x 103 (+-4cm) | … cm x … cm |  |
| 2. | Ložná plocha pro matrace 87 - 90 x 200 | … cm x … cm |  |
| 3. | Nosnost lůžka min. 185 kg | …kg |  |
| Ložná plocha |  |  |  |
| 4. | 4 dílná ložná plocha z kovových lamel | … |  |
| 5. | Antitrendelenburgova pozice min 12° | … |  |
| 6. | Výškové nastavení 40 – 80cm | … |  |
| 7. | Nastavení opěradla 70° +/- 5° | … |  |
| 8. | Nastavení lýtkové části – ručně | … |  |
| 9. | Rám lůžka je vybaven 4 kovovými úchyty proti skluzu matrace při polohování | … |  |
| Postranice |  |  |  |
| 10. | Typ: průběžné postranice | … |  |
| 11. | 2 výškové pozice postranic a možnost šikmého naklopení postranic | … |  |
| 12. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 38 cm nad ložnou plochou | … |  |
| Čela lůžka |  |  |  |
| 13. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | … |  |
| Podvozek |  |  |  |
| 14. | Podjezdnost podvozku pro zvedáky minimálně 15 cm | Počet … |  |
| 15. | Průměr koleček min. 100 mm |  |  |
| 16. | Každé kolečko se samostatnou brzdou | … |  |
| 17. | Umístění koleček v krajích lůžka tak, aby pod lůžkem vznikla co největší plocha pro manipulaci | … |  |
| 18. | Vybaven systémem nouzového odblokování zádového dílu ložné plochy (při výpadku proudu) | … |  |
| Ovladač lůžka |  |  |  |
| 19. | Lůžko ovládané ergonomicky tvarovaným dálkovým ovladačem na kabelu. | … |  |
| 20. | Nastavení výšky, zádového dílu, stehenního dílu, antitrendelenburgovy pozice | … |  |
| Další parametry |  |  |  |
| 21. | Rukojeť s hrazdou |  |  |
| 22. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům | … |  |
| 23. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |  |
| 24. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | … |  |
| 25. | Záruční doba min. 24 měsíců |  |  |

Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou

|  | Požadavky zadavatele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Hodnota nabízená uchazečem | Výsledek testování |
| 1. | Vnější rozměry max. 212 x 105 (+-4cm) | … cm x … cm |  |
| 2. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 90 (+-4cm) | … cm x … cm |  |
| 3. | Nosnost lůžka min. 225 kg | …kg |  |
| Ložná plocha |  |  |  |
| 4. | Rám: lakovaný rám, kovová ložná plocha | … |  |
| 5. | Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | … |  |
| 6. | Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 72 cm | … |  |
| 7. | Zvuková signalizace při snižování ložné plochy pod 20 cm, po celou dobu snižování | … |  |
| 8. | Postupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | … |  |
| 9. | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy s podjezdností podvozku minimálně 14 cm | … |  |
| 10. | Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od 15 cm | .. |  |
| 11. | Programovatelné střední mobilizační polohy dle výšky klienta | … |  |
| 12. | Horní ošetřovatelská úvrať min. 80 cm | … |  |
| 13. | Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm | … |  |
| Postranice |  |  |  |
| 14. | Typ: dělené postranice v délce 90 cm a 110 cm, připevněné pouze k rámu lůžka ve dvou úchytech | … |  |
| 15. | Možnost sejmutí postranic bez použití nástrojů | … |  |
| 16. | 3 výškové pozice každé postranic s možností šikmého naklonění | … |  |
| 17. | Možnost variabilního rozmístění postranic podle potřeby uživatele bez nutnosti použití nástrojů. Volba 90 cm / 110 cm postranice u hlavy nebo u nohou. | … |  |
| 18. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 41 cm nad ložnou plochou | … |  |
| Čela lůžka |  |  |  |
| 19. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | … |  |
| 20. | Čela lůžka připevněna k rámu lůžka ve dvou úchytech | … |  |
| 21. | Možnost sejmutí čel bez použití nástrojů | … |  |
| Podvozek |  |  |  |
| 22. | Bezrámový křížový podvozek, pro snadnou manipulaci pod ložnou plochou lůžka | … |  |
| 23. | Průměr koleček min. 50 mm | … |  |
| 24. | Brzdy po párech 2 x 2 | … |  |
| 25. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | … |  |
| Ovladač lůžka |  |  |  |
| 26. | Ovladač lůžka s podsvícením | … |  |
| 27. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla | … |  |
| 28. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) | … |  |
| 29. | Zámek ovladače ovládaný magnetem umístěným v plastovém držáku matrace | … |  |
| Další parametry |  |  |  |
| 30. | Rukojeť s hrazdou |  |  |
| 31. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | … |  |
| 32. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |  |
| 33. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | … |  |
| 34. | Záruční doba min. 24 měsíců |  |  |

Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům

|  | Požadavky zadavatele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní parametry |  | Hodnota nabízená uchazečem | Výsledek testování |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace na vysoké riziko stupně vzniku dekubitů. Výška matrace 16 cm | Typ matrace: … |  |
| 2. | Požadovaný rozměr dle lůžka |  |  |
| 3. | Nosnost min. 200 kg | … kg |  |
| Jádro |  |  |  |
| 4. | Složené z kvalitní studené pěny o hustotě 50 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³ |  |
| 5. | Profilování horní strany matrace - prořezy |  |  |
| 6. | Střední část kryta vložkou z visko-elastické pěny |  |  |
| Potah |  |  |  |
| 7. | Antibakteriální | … |  |
| 8. | Pružný ve všech směrech | … |  |
| 9. | Zip na 2 stranách matrace | … |  |
| 10. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | … |  |
| Rozměr |  |  |  |
| 11. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek. | … |  |
| 12. | Záruka min. 24 měsíců | … |  |

Pacientské stolky

|  | Požadovaný parametr |  | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Výsledek testování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stolek - základní parametry |  |  |  |  |  |
| 1. | Délka záruční doby |  | min. 24 měsíců |  |  |
| 2. | Pojízdnost: pojízdný noční stolek |  | ano |  |  |
| 3. | Jídelní deska: plynule výškově nastavitelná s posilovací pružinou a automatickou aretací |  | ano |  |  |
| 4. | Zatížení jidelní desky min. 14 kg |  | ≥ 14 kg |  |  |
| 5. | rozměr (tolerance ± 5 cm) | výška | 75 cm |  |  |
| 6. |  | šířka | 60 cm |  |  |
| 7. |  | hloubka | 53 cm |  |  |
| 8. | Spodní skříňka: velká, bez zámku s min. 1 držákem na PET lahev (1,5 l). Akceptována bude jen skříňka v provedení jako výsuvný kontejner. |  | ano |  |  |
| 9. | Odkládací plocha mezi zásuvkou a skříňkou (nika) |  | ano |  |  |
| 10. | Horní zásuvka malá s madly a uzamykatelná |  | ano |  |  |
| 11. | Jídelní deska sklopná o rozměru 55 x 35 cm (+- 5 cm) |  | ano |  |  |
| 12. | Horní deska nočního stolku rovná |  | ano |  |  |
| 13. | Dekor světlý přírodní |  | ano |  |  |
| 14. | Materiál: lamino, kovové prvky lakované |  | ano |  |  |
| 15. | Jídelní deska připevněná na samostné noze je odnímatelná od stolku bez použití nástrojů |  | ano |  |  |
| 16. | Povrch celého stolku dezinfikovatelný běžnými prostředky |  | ano |  |  |
| Stolek - podvozek |  |  |  |  |  |
| 17. | Čtyři kolečka, minimálně dvě brzditelná |  | ano |  |  |
| 18. | Průměr koleček minimálně 50 mm |  | ≥ 50 mm |  |  |