Příloha kupní smlouvy č. 1

Minimální zadavatelem požadované technické parametry

| Předmět plnění | Počet ks | Typové označení a obchodní název přístroje |
| --- | --- | --- |
| Dodávka, montáž a uvedení do provozu - Monitorovací systém pro ARO | 1 |  |

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Lůžkový monitor 6 ks: |  |  |  |
| Dodavatel | x |  |  |
| Výrobce | x |  |  |
| Modulární barevný monitor vitálních funkcí, český SW; | Ano |  | Podmínka |
| barevná obrazovka, plochá, medical grade; min 19“; | Ano |  | Podmínka |
| počet zobrazených křivek: min. 8 křivek současně; | Ano |  | Podmínka |
| trendy - grafické i numerické; min. posledních 24 hod. | Ano |  | Podmínka |
| jednoduché intuitivní ovládání; | Ano |  | Podmínka |
| možnost doplnit o dálkový ovládač; | Ano |  | Podmínka |
| možnost připojení čtečky čárových kodů | Ano |  | Podmínka |
| Základní multiparametrický modul: | Ano |  | Podmínka |
| - sledované parametry: EKG (3, 5 svodů), analýza ST (včetně trendů) a arytmií s ukládáním do paměti, | Ano |  | Podmínka |
| - respirace, NIBP, 4IBP, SpO2, 2 teploty | Ano |  | Podmínka |
| - autonomní provoz modulu (plná monitorace) minimálně po dobu min. 20 min po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším přístrojem); | Ano |  | Podmínka |
| - kompatibilní s monitory na anesteziologických přístrojích v rámci OS, tj. připojení modulu k stávajícím anesteziologickým monitorům (CARESCAPE B650, GE Healthcare), bez nutnosti přepojování příslušenství pacienta a následné přenesení naměřených trendů z modulu do lůžkového monitoru a uložení těchto trendů do centrální stanice na ARO | Ano |  | Podmínka |
| - EKG snímané z minimálně 5 svodů, rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu | Ano |  | Podmínka |
| - automatická analýza, záznam a tisk arytmií z min. 4 svodů (minimálně asystolie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.) | Ano |  | Podmínka |
| lékové kalkulace, hemodynamické výpočty; | Ano |  | Podmínka |
| možnost současného zobrazení parametrů EKG, analýza ST segmentu ve všech svodech vč. grafického trendu, NIBP, teplota, SpO2, 4 x IBP, C.O., CO2 | Ano |  | Podmínka |
| monitor propojený do monitorovací sítě, přístup z lůžkového monitoru na každý lůžkový monitor na ARO, vč. sledování alarmů; | Ano |  | Podmínka |
| Další vybavení |  |  |  |
| modulový box pro umístění minimálně 2 dalších modulů; | Ano |  | Podmínka |
| 6ks přenositelný modul pro měření EtCO2 (možnost použití i na stávajících ventilátorech R860, GE, Healthcare | Ano |  | Podmínka |
| 1ks přenositelný modul pro měření 4kanálového EEG s AEP | Ano |  | Podmínka |
| Využití stávajících modulů pro měření kalorimetrie – 3 ks Moduly E-sCOVX, použitelné i na stávajících ventilátorech R860, GE, Healthcare | Ano |  | Podmínka |
| Všechny moduly jako součást monitorovacího systému – neakceptujeme externí zařízení | Ano |  | Podmínka |
| příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu; | Ano |  | Podmínka |
| Centrální stanice pro min. 6 monitorů |  |  |  |
| český sw | Ano |  | Podmínka |
| kapacita: možnost připojení až 16 monitorů; | Ano |  | Podmínka |
| obousměrná komunikace s připojenými monitory; | Ano |  | Podmínka |
| možnost sledování až 4 křivek u každého pacienta (až 16 pacientů) v reálném čase; | Ano |  | Podmínka |
| možnost zobrazení, vyhodnocení a záznamu alarmů na centrále, tisk alarmů | Ano |  | Podmínka |
| archivace a možnost zobrazení kompletních křivek za posledních 24 hod; | Ano |  | Podmínka |
| režim pro zobrazení vybraného monitoru, možnost ovládat monitory dálkově z centrálního monitoru (alarmy, nastavení, apod.) | Ano |  | Podmínka |
| technická realizace monitorovací sítě monitorů + centrály (prosíťování monitorů s centrálou); | Ano |  | Podmínka |
| 2x plochý displej min. 27“ | Ano |  | Podmínka |
| laserová tiskárna; | Ano |  | Podmínka |
| příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu; | Ano |  | Podmínka |
| jednotné příslušenství (kabely, čidla, spotřební materiál) se všemi monitory v rámci ARO | Ano |  | Podmínka |
| Požadované příslušenství |  |  |  |
| v rozsahu požadovaných klinických aplikací; | Ano |  | Podmínka |
| kompletní SW a HW (včetně kabeláže, všech propojení, signalizace, atd.) pro bezproblémovou instalaci, uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti; | Ano |  | Podmínka |

V ……………….……….…… dne ……….….…………….

…………………………………………………………………………………..

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení