Příloha kupní smlouvy č. 1

Minimální zadavatelem požadované technické parametry

| Předmět plnění | Počet ks | Typové označení a obchodní název přístroje |
| --- | --- | --- |
| Dodávka, montáž a uvedení do provozu - Ultrazvuk pro oddělení neurologické JIP | 1 |  |

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvuk pro oddělení neurologické JIP 1 ks |  |  |  |
| Dodavatel | x |  |  |
| Výrobce | x |  |  |
| Mobilní High-end ultrasonograficky přístroj pro multioborové zobrazeni. | Ano |  | Podmínka |
| Aplikační balíčky pro vyšetřeni neurologii, abdominální, vaskulární, kardiologické, štítné žlázy, měkkých částí. | Ano |  | Podmínka |
| Váha přístroje včetně příslušenství max. 90 kg. | Ano |  | Podmínka |
| Monitor o velikosti min 21” s full HD (1920x1080) rozlišením polohovatelný ve všech třech osách. | Ano |  | Podmínka |
| Frekvenční rozsah přístroje min 1 až 20 MHz. | Ano |  | Podmínka |
| Baterie umožňující transportní mód přístroje s náběhem po převozu do maximálně 20 sekund. | Ano |  | Podmínka |
| Výškově nastavitelný ovládací panel pravolevě polohovatelný nezávisle na těle přístroje o vice jak 300°. | Ano |  | Podmínka |
| Technologie širokopásmového (broadband) zpracovaní 2D signálu s možností změny jednotlivých frekvenci. | Ano |  | Podmínka |
| Ovládáni pomocí dotykového displeje o velikosti min 12". | Ano |  | Podmínka |
| Min 4 porty pro připojeni pinless sond a min 1 port dopplerový. | Ano |  | Podmínka |
| Optimalizace upravující 2D i dopplerovské módy (baseline, zesílení a rychlostní škálu pro PW) podle podmínek vyšetřovaného objektu jedním tlačítkem. | Ano |  | Podmínka |
| Automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu. | Ano |  | Podmínka |
| Záznam obrazové informace na interní HDD o velikosti min 0,5 TB. | Ano |  | Podmínka |
| Archivace snímků min v PC formátech, DICOM a systémových datech. | Ano |  | Podmínka |
| Přistroj musí být vybaven min 3 USB porty, z toho alespoň jeden na ovládacím panelu. | Ano |  | Podmínka |
| Manuální úprava TGC pomoci mechanických jezdců i pomocí dotykového displeje. | Ano |  | Podmínka |
| Automatická i manuální úprava LGC. | Ano |  | Podmínka |
| Požadované zobrazovací metody: |  |  |  |
| 2D zobrazeni s pulzním kódováním a formováním, s frekvenčním skládáním a možností harmonického zobrazeni na všech sondách. | Ano |  | Podmínka |
| Funkce zobrazeni UZV obrazu na celém monitoru. | Ano |  | Podmínka |
| M mód a anatomicky M mód. | Ano |  | Podmínka |
| M mód barevny doppler. | Ano |  | Podmínka |
| M mód tkáňový doppler. | Ano |  | Podmínka |
| THI s pulzní inverzí. | Ano |  | Podmínka |
| Širokopásmový barevný doppler. | Ano |  | Podmínka |
| Simultánní 2D a M mód. | Ano |  | Podmínka |
| Barevny energeticky doppler. | Ano |  | Podmínka |
| 3D plastické zobrazeni krevního toku. | Ano |  | Podmínka |
| Duplexní a simultánní 2D/PW doppler. | Ano |  | Podmínka |
| Duplexní CW doppler včetně automatické optimalizace nastaveni energie. | Ano |  | Podmínka |
| Duplexní barevný doppler a CW doppler. | Ano |  | Podmínka |
| High-PRF PW doppler. | Ano |  | Podmínka |
| Colour TDI a PW TDI. | Ano |  | Podmínka |
| Duplexní 2D, barevný doppler a PW dopler. | Ano |  | Podmínka |
| Duplexní 2D energeticky doppler a PW doppler. | Ano |  | Podmínka |
| Nezávislý triplex pro simultánní 2D, barevný doppler a PW doppler. | Ano |  | Podmínka |
| Nezávislý triplex pro simultánní 2D, energeticky doppler a PW doppler. | Ano |  | Podmínka |
| Duální zobrazováni. | Ano |  | Podmínka |
| Možnost rozšířeni o panoramatické zobrazeni. | Ano |  | Podmínka |
| Trapezoidní zobrazení na lineární sondě 20”. | Ano |  | Podmínka |
| HD zoom a Pan zoom. | Ano |  | Podmínka |
| Automatická inverze barevného spektra při vyšetření barevným dopplerem. | Ano |  | Podmínka |
| Uhlové zobrazení na všech sondách. | Ano |  | Podmínka |
| Odstraněni šumu ve více krocích. | Ano |  | Podmínka |
| Real time současné zobrazení módu a B módu s CFM. | Ano |  | Podmínka |
| Možnost volby uspořádání 2D a dopplerovského spektra na monitoru. | Ano |  | Podmínka |
| Možnost rozšíření o TEE matrixovou sondu – s min. 2500 elementy. | Ano |  | Podmínka |
| Přistroj musí obsahovat HW i SW pro DICOM Verification/Service, Print, Storage a Worklist. | Ano |  | Podmínka |
| Přistroj musí umět zobrazit dříve provedenou studii s real time prováděnou studií. | Ano |  | Podmínka |
| Přístroj musí být vybaven funkcí vytváření vlastní databáze s možností vyhledávání dle jména diagnózy či vyšetření. | Ano |  | Podmínka |
| Přístroj musí být vybaven funkcí měření v živém i zmrazeném obraze. | Ano |  | Podmínka |
| Přístroj musí být vybaven funkcí roztaženi diagnostické výseče na celou obrazovku. | Ano |  | Podmínka |
| Přístroj musí být vybaven funkcí -automatizované měření parametrů (Pl, RI, Vmax a Vmin) na živé i zmrazené dopplerovské křivce. | Ano |  | Podmínka |
| Součástí dodávky musí být černobílá tiskárna s možností nastavení velikosti textu. | Ano |  | Podmínka |
| Součástí dodávky musí být nesledující sondy: |  |  |  |
| Konvexní (břišní) sonda pro diagnostiku břicha o frekvenčním rozsahu min 2-6 MHz. | Ano |  | Podmínka |
| Sektorová (echo) sonda s technologii single crystal pro kardiologické použití TCD o frekvenčním rozsahu min 1-5 MHz. | Ano |  | Podmínka |
| Lineární (cévní) sonda pro vaskulární použití o frekvenčním rozsahu min 3-12 MHz. | Ano |  | Podmínka |

V ……………….……….…… dne ……….….…………….

…………………………………………………………………………………..

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení