Příloha 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel vymezuje níže minimální závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

Medicínský účel: Sestava pro flexibilní endoskopii

Sestava pro flexibilní kolonoskopii, jejíž součástí je:

## Videoprocesor se zdrojem světla – 1 ks

## Elektrochirurgická jednotka - 1 ks, včetně následujících položek:

- nožní pedál bezdrátový

- neutrální jednorázová pacientská destička

- HF Cable Endo Therapy, monopol

- síťový kabel E/F

- Videokoloskop s vysokým rozlišením (HR - high resolution) – 1 ks

- Endoskopický vozík + 4K monitor  – 1 ks

Požadavek na kompatibilitu se stávajícím vybavením zadavatele:

U nabízené zdravotnické techniky je požadována kompatibilita se sušící a skladovací skříní endoskopů EDC Plus, výrobce Olympus, kterou je vybaveno stávající Endoskopické pracoviště Gastroenterologické ambulance zadavatele.

Technické požadavky:

Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru již uveden požadovaný interval nebo číselný údaj max. nebo min., nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.

Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, data sheet k nabízenému modelu přístroje).

| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce, resp. datovém listu (data sheet) |
| --- | --- | --- |
| Videoprocesor se zdrojem světla |  |  |
| Endoskopická jednotka vybavená světelným zdrojem s 5-LED technologií, osvětlení zajišťující pět LED diod (fialová, modrá, zelená, okrová a červená) s průměrnou životností min. 10.000 provozních hodin | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Úzkopásmové zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti využitím úzkého pásma vlnových délek centrovaná 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Okrová a červená vlnová délka pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Postprocesingové zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení úpravy jasu s udržováním kontrastu. Zachovává jas ve světlých oblastech endoskopického obrazu a koriguje jas v tmavých oblastech. Toto nastavení platí pro režimy pozorování bílého světla a úzkopásmového zobrazení | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: Normal: hloubka pole 3–100 mm Near: hloubka pole 1,5– 5,5 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Zobrazovací systém pro CCD čip, CMOS (barevný, černobílý) čip s rozlišením SDTV nebo HDTV 1080i | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Obrazový výstup 16:9 nebo 4:3 pro HDTV monitor | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Nastavení velikosti zobrazení Medium, Semi-full, Full screen + elektronický zoom 0,5–3,0× | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Kontrast 2 možnosti (H, L) High, Low | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Nastavení barevného odstínu R, B, Chroma min. +/- 8 kroků | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Digitální výstup analogový VBS composite a Y/C digitální 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M) |  |  |
| Video výstup: 1× 12G-SDI Out (4K/HD) 1× 3G-SDI Out (HD) 1× Composite Out 1× Printer Out | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Nastavení bílé automaticky nebo ručně přes čelní dotykový panel | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Potlačení odlesků v obraze Iris Mode celoplošné / místní / kombinované | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Zmrazení obrazu z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka dotekového panelu | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Zmrazení obrazu zajišťuje výběr nejostřejšího obrazu pro archivaci za použití interního bufferu | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| PIP/POP možnost výběru mezi zobrazením POP nebo PIP | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Uživatelská nastavení pro 20 různých uživatelů | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Identifikace používaného endoskopu typ endoskopu, výrobní číslo, volitelný údaj, počet užití, přístup nástroje, technické parametry endoskopu (úhel pohledu, šíře pracovního kanálu, průměr prac. tubusu a distálního konce) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Archivace obrázků pomocí USB flash disku ve formátu TIFF nebo JPEG | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| DICOM rozhraní přímo a digitálně přes Ethernet; možnost nepřímého napojení do NIS | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Rozměry max. 370 × 198 × 488 mm (Š × V × H) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost max20 kg | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Plná kompatibilita s nabízeným koloskopem, medicínským monitorem a endoskopickým vozíkem |  |  |
| medicínský 4K monitor |  |  |
| Medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s endoskopickými systémy. | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Kontrast min. 1000:1 | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Technologie LCD s aktivní maticí TFT | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Rozlišení min. 3840 × 2160 (při poměru stran 16:9) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Pozorovací úhel min. 178° / 178° | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Jas min. 450 cd/m2 | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Velikost displeje min. 31,5" (800,8 mm) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Podsvícení LED | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| 4K vstupy – min. 2× 12G-SDI, 1× Display Port, 1× HDMI | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| 4K výstupy – min. 2× 12G-SDI | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| 2K vstupy – min. 1× 3G-SDI, 1× DVI-D | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| 2K výstupy – min. 1× 3G-SDI | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Možnost rotace o min. 180° | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Módy zobrazení PIP a POP | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost max. 11,8 kg | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Rozměry max 753,9 × 476,3 × 79,2 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Připevnění VESA standard (100 × 100 mm) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Antireflexní úprava | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Plná kompatibilita s nabízenou endoskopickou jednotkou včetně LED zdroje světla a přístrojovým endoskopickým vozíkem | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Endoskopický vozík | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění endoskopického vybavení | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Oddělovací transformátor s přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Kloubové nastavitelné rameno s držákem monitoru, nosnost 6,5 až 12 kg | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Boční manipulační madla | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| 5 polic (1 výsuvná) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Integrovaná příprava elektroinstalace | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Bržděná kolečka | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| rozměry: max. 1 400 mm (V) × 675 mm (H) × 665 mm (Š) | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| maximální nosnost: horní odkládací plocha – 20 kg, police – 31 kg, dolní plocha – 35 kg | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Držák hadic k oplachu | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Zásuvka pro klávesnici | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Držák pro dva endoskopy | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Plná kompatibilita s nabízenou endoskopickou jednotkou včetně LED zdroje světla monitorem a videokolonoskopem |  |  |
| Videokoloskop s vysokým rozlišením |  |  |
| Zobrazovací systém endoskopu barevným CMOS čipem s rozlišením HDTV | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Technologie tubusu nastavitelná rigidita tubusu ve třech stupních | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Integrovaná technologie pro 3D vizualizování polohy endoskopu během vyšetření, kompatibilním se zařízením | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Tři světlovody | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Konektor umožňující připojení endoskopu k videořetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor je vodotěsný bez nutnosti použití vodotěsného krytu | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Zorné pole 170° v normálním módu zorné pole 160° v přiblíženém módu | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Směr pohledu přímý | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Hloubka pole 1‚5–100 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 4‚0 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: 1. Normální – hloubka pole 3‚0–100 mm, 2. Přiblížený – hloubka pole 1‚5–5‚5 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Zevní průměr distálního konce max. 13,2 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Zevní průměr tubusu max. 12,8 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Pracovní délka min. 1650 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Celková délka min. 2000 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Pracovní kanál s vnitřním průměrem min. 3,7 mm | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Rozsah angulace min. nahoru 180°, dolů 180°, doprava 160°, doleva 160° | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Vybaven přídavným oplachovým kanálem | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Elektrochirurgická jednotka |  |  |
| 4 módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit: - Čistý řezací mód, - Smíšený řezací mód, - Pulsní pomalý mód, - Pulsní rychlý mód | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| 4 módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit: - Jemná koagulace, - Povrchová koagulace s vyšší schopností oddělování tkání, - Povrchová koagulace s omezenou schopností oddělování tkání, - Špičkové napětí pro povrchovou koagulaci bez kontaktu mezi VF nástrojem a tkání | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Bipolární řezání s nastavitelnými efekty 3 různé intenzity | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| 3 módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 9 různých intenzit: - Bipolární koagulace bez generování jisker pro hluboké účinky v tkáni, - Bipolární koagulace bez generování jisker pro kontrolované účinky v tkáni s detekcí automatického ukončení procedury, 3. Bipolární výstup pro hloubkovou koagulaci v závislosti na odporu | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Základní frekvence - 430 kHz | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Maximální výstup - 120 W | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Ovládání výstupu nožním bezdrátovým pedálem | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Displej dotykový, menu v českém jazyce | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilita s modulem pro argon plasma koagulaci | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Jednorázové dělené neutrální elektrody s integrovaným kabelem pro připojení ke generátoru min. 15 ks | ano/ne | (doplní dodavatel) |
| Monopolární kabel pro připojení aktivní elektrody určený k opakovanému použití | ano/ne | (doplní dodavatel) |