## Technická spec.
Operační svítidlo pro centrální operační sály
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min. Hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ) 1 ks
Základní požadavky
Stropní operační svítidlo dvouramenné s LED technologií svítidel včetně kompletní kabeláže a montáže
Certifikace zdravotního prostředku
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m: hlavní světlo min. 160 000 LUX, satelitní světlo min. 160 000 LUX | 160 000 LUX
Příprava pro integrovanou full HD kameru
Průměr světelného pole ve vzdálenosti 1m nastavitelný v rozmezí min. 20 - 27 cm | 20 - 27 cm
Intenzita osvětlení nastavitelná v rozmezí min. 30 - 100% | 30 - 100 %
Endo osvit – osvětlení zatemněného operačního sálu
Barevná teplota (chromatičnost) regulovatelná min. od 3 800 K do 4 800 K plynule nebo po krocích | 3 800 - 4 800 K
CRI (Index podání barev): min. 96 | 96
R9 (Index podání červené barvy): min. 97 | 97
Hloubka osvětlení L1+L2 (20 % Ec) min. 940 mm | 940 mm
Hhloubka osvětlení L1+L2 (60 % Ec) min. 490 mm | 490 mm
Homogenní osvětlení operačního pole
Multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla (i s možností na stěně operačního sálu )
Ovládání základních funkcí světla pomocí resterilizovatelné rukojeti (průměr světelného pole, poloha), dodávka min. 4 ks sterilizovatelných rukojetí | 4
Životnost LED diod min. 60 000 hod | 60 000 hod.
Možnost samostatného i souběžného ovládání hlavního svítidla a satelitu
Montáž umožňující plynulé otáčení svítidel v rozsahu 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici
Nízký nárůst teploty v operačním poli
Snadné čištění a dezinfekce světel
Napájení 230V AC
Možnost automatického přepojení na náhradní elektrický zdroj při výpadku sítě se zachováním 100 % intenzity
Možnost doplnění ramena pro monitor
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".