## Technická spec.
Flexibilní endoskop + optický okruh ORL – část 1 - flexibilní endoskop a optický okruh
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ) 1 ks
Kamerová řídicí jednotka
Medicínská certifikace
FullHD zobrazení (min. 1 920 x 1 080) | 1 920 x 1 080
Jednoduché ovládání kamerové jednotky pomocí tlačítek na čelním panelu
Digitální zoom až 2x nastavitelný v min. 4 stupních
Výstupy: 1x HDMI, 2x SDI
Možnost nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně na čelním panelu nebo tlačítkem na videoendoskopu
Funkce zmrazení obrazu
Možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
Možnost uložení uživatelských předvoleb
Ovládání jednotky je možné pomocí tlačítek na videoendoskopu nebo kamerové hlavě
Archivace obrázků a videí pomocí USB rozhraní
Plná kompatibilita se stávajícím nemocničním systémem Medirecord pro dicomizaci snímků
Umožňuje úzko-pásmové zobrazení pomocí osvětlení v oblasti vlnových délek 415 nm a 530 nm až 540 nm pro lepší zobrazování struktur obsahujících krevní barvivo (NBI)
Funkce pro případné rozšíření režimu stroboskopie bez nutnosti instalace dalších modulů
Videoendoskop
CCD čip na distálním konci
Vnější průměr na distálním konci max. 3,9 mm
Zorné pole 110°
Délka pracovní části 300 mm
Pozorovací vzdálenost v rozsahu 5 – 50 mm
Ohyb distálního konce min. 130° nahoru i dolů | 130°
Možnost využití úzkopásmového zobrazení
Min. 3 programovatelná tlačítka | 3
Tester těsnosti
Zobrazovací monitor
LCD technologie
Medicínská certifikace
Úhlopříčka min. 27″ | 27“
Rozlišení obrazu min. 1 920 x 1 080 | 1 920 x 1 080
Poměr stran min. 16:9 | 16:9
Kontrast min. 1000:1 | 1000:1
Svítivost min. 800 cd/m2 | 800 cd/m2
Funkce obraz v obrazu, rotace obrazu o 180°
Zobrazovací úhel min. 178° horizontálně i vertikálně | 178°
Vstupy: 2x HDMI, 1x DP, 2x SDI
Výstupy: 1x HDMI, 2x SDI
Antireflexní úprava obrazovky
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".