## Technická spec.
Flexibilní endoskop + optický okruh ORL – část 2 - videomanagement systém
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min. Hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ) 1 ks
Videomanagement systém pro ORL ambulanci
FullHD záznamové zařízení certifikované pro použití ve zdravotnictví
Umožňuje nastavení max. délky záznamu včetně možnosti vypnutí tohoto omezení
Možnost automatického dělení záznamu dle doby definované uživatelem
Odbavování snímků pomocí kamerové hlavy endoskopické sestavy, bezdrátovým pedálem nebo přes uživatelské rozhraní
Zadávání dat a ovládání pomocí SW klávesnice – dotykové rozhraní min. 15“ monitoru nebo MWL/HL7 WorkList (DICOM/HL7) | 15“
Interní paměť s kapacitou min. 4 TB pro záznamy | 4 TB
Obrazové výstupy: HDMI, DisplayPort, 4x MiniDP
Obrazové vstupy plně integrované v přístroji: SDI/HDMI
Export (manuální i automatický) obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat)
Min. 5x USB 3.1 a 1x USB-C | 5x USB 3.1 a 1x USB-C
Export záznamů jednotlivě nebo hromadně podle zvolených kritérií (datum, období, typ výkonu, jméno pacienta, jméno operatéra atd.) vše přímo z rozhraní aplikace
Synchronizace nahrávek a oboustranná komunikace s centrální jednotkou pro ukládání pacientských dat a přístup k databázi
Záznamové zařízení s plnou podporou LDAP/AD
Kompatibilní s DICOM 3.0
Automatické odesílaní snímků do PACS
Záznam videa ve formátu Full HD MPEG-4
Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG
Možnost označení záznamů uživatelsky definovanými názvy a zpětného fulltextového vyhledávání
Plná kompatibilita se stávajícím nemocničním systémem Medirecord pro dicomizaci snímků
Editace snímků uložených v zařízení (např. Střih, automatický střih, slučování výstřižků)
Možnost porovnávání min. 9 záznamů/snímků v rámci uživatelského rozhraní a interního archivu | 9
Umístění na endoskopické sestavě
Systém plně v souladu se všemi požadavky a nařízeními NÚKIB a požadavky GDPR
Licenčně neomezený provoz, s licenčně neomezenou velikostí úložiště a možností uživatelského rozšiřování dle aktuálních potřeb
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".