## postel laterální s bočním nákl.
DNS 36 - Lůžka a matrace (DS Sokolnice)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Specifikace lůžka s laterálním náklonem
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Lůžko s laterálním náklonem do boční strany | …
2. | Rozměry ložné plochy (matrace 200 x 90 cm)(+-2cm) | … cm x … cm
3. | Vnější rozměry max. 219 x 99,5(+-2cm) | … cm x … cm
4. | Nosnost lůžka min. 260 kg | … kg
5. | Dekor lůžka světlý - dle výběru organizace, dekor všech kovových částí stříbrná RAL 9006 | …
Ložná plocha
6. | 4 dílná ložná plocha | …
7. | Zádový díl - maximální úhel nastavení 70° minimální délka zádového dílu 80 cm | …
8. | Dvojitá autoregrese (vzdálenost zádového dílu minimálně 5 cm/ vzdálenost stehenního dílu) minimálně 3 cm | …
9. | Trendelemburk / Antitrendelemburk 14° | …
10. | Plastové segmenty po celé ploše ložné plochy, plocha se musí dát jednoduše rozebrat bez použití nářadí | …
11. | Prodloužení lůžka libovolně o 20 až 30 cm, prodloužení lýtkového dílu minimálně o 20 cm | … cm
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
12. | Minimální zdvih 44 cm – střední automatická poloha 56 cm – maximální nastavení výšky ložné plochy 94 cm nad podlahou (bez matrace) tolerance +- 2 cm | … cm … cm … cm
13. | Postranice
14. | 2 hliníkové, dělené postranice na každé straně 100 x 100 cm, minimální výška postranic od ložné plochy 43 cm | …
15. | Postranice minimálně se 4 stupni výškového zdvihu, teleskopický systém, bez vyklápění, bez středového sloupku | …
Čela lůžka
16. | pevná s hliníkovým nebo kovovým madlem | …
17. | možnost vyjmutí celých čel (pouze rukou) z důvodu přístupu k hlavě a nohou bez omezení nebo varianta vyjímané výplně čela s horním madlem, opatřeno pojistkou | …
18. | Čelo u nohou opatřeno výsuvnou poličkou (pro sesterský ovladač, nebo na umístění koše pro ložní prádlo) | …
19. | Panely čela z HPL materiálu v libovolném dekoru, v kombinaci s hliníkem nebo kovem se 4 horizontálními rohovými nárazovými kolečky | …
Podvozek
20. | Kolečka s centrální brzdou, průměr 150 mm | …
21. | Možnost nastavení brzdového pedálu pro aretaci jednoho kolečka pro jednodušší manipulaci a jízdu | …
22. | Minimální podjezdnost podvozku ve standardní poloze 12,4 cm | …
23. | Noční podsvícení + podsvícení lůžka signalizující nejnižší, bezpečnou polohu. Indikace změny barvy podsvícení | …
Ovladač lůžka
24. | Sesterský hlavní ovladač: označen piktogramy jednotlivých poloh (polohy ložné plochy, laterální náklon, TR/ATR, kardiacké křeslo, CPR, mobilizační poloha, ovládání osvětlení lůžka a možnost uzamčení všech poloh dalších ovladačů lůžka.) Ovladač opatřen světelným indikátorem stavu nabití akumulátoru + stavu napájení ze sítě. | …
25. | Ruční ovladač: základní funkce pro používání pacientem/klientem + osvětlení LED diody nahrazující baterku | …
26. | Nožní ovladač na laterální náklon s ochranným rámem: umožňující polohování bočního náklonu + automatická poloha CPR | …
Další parametry
27. | Laterální náklon maximálně 15° | …
28. | Maximální úhel zádového dílu 70° | …
29. | Rukojeť se samonavíjecí hrazdou, s minimální nosností 75 kg | …
30. | Zálohová baterie s ukazatelem kapacity stavu | …
31. | Pár postranních lišt na příslušenství (u nožní části) | …
32. | Výklopné mobilizační madlo na každé straně lůžka, podporující samostatnost klienta při vstávání | …
33. | 2 x USB port, integrovaný na každé straně lůžka, ideálně v prostřední části, na dosah uživatele (pro nabíjení telefonu, tabletu a do budoucna i jiných podobných zařízení) | ...
34. | Příprava lůžka na dodatečnou instalaci monitorovacího systému sestra-pacient
35. | Dekor dle výběru organizace
36. | Záruční doba min. 24 měsíců | ...

## matrace aktivní s kompresorem
DNS 36 - Lůžka a matrace (DS Sokolnice)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Aktivní matrace s kompresorem typ aktivní
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
| Typ matrace: aktivní antidekubitní matrace min. do VI. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
1. | Nosnost min. 160 kg | ….
2. | Rozměry matrace šířka 86-90 x délka 200 | …
3. | Výška matrace maximálně 15 cm | …
4. | Matrace samonosná (bez nutnosti použití pasivní matrace) | …
5. | 2 celový systém | …
8. | Automatická ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta nebo varianta manuální tlačítko na zvětšení tlaku | …
9. | Cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu | …
10. | Možnost rychlého vypuštění matrace - CPR - bezpečnostní systém s pojistkou proti nechtěnému vypuštění | …
11. | Funkce transportní mód - statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě | …
12. | Matrace se samouzavíratelnými ventily s možností odpojení jednotlivých cel matrace v místě požadovaného nulového tlaku | …
Potah
13. | Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace | …
14. | Horní potah: Obousměrně elastický PU povlak. Prodyšný, protiskluzný, vodotěsný, pratelný do 95 °C, antibakteriální
15. | Spodní potah: Nylon se 4 upevňovacími popruhy a minimálně 2 popruhy
Kompresor
16. | Tichý chod s automatickým nastavením tlaku dle váhy osoby
17. | Piktogramy funkcí s dotykovým ovládáním | …
18. | Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí | …
19. | Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut | …
20. | Možnost manuláního nastavení tlaku, alternující, maximální a statický | …
21. | Vyžadován velmi tichý chod, bez vibrací
22. | Kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení | …
23. | Záruční doba min. 24 měsíců | ...