## Základní lůžko
DNS 37 - Lůžka a matrace (DS Bažantnice)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Elektrické lůžko základní s nízkou ložnou plochou a průběžnými postranicemi - 5 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Vnější rozměry max. 205 x 100 (+-4cm) | … cm x … cm
2. | Ložná plocha pro matrace 87 - 90 x 200 | … cm x … cm
3. | Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg
| Ložná plocha | …
4. | 4 dílná ložná plocha z kovových lamel | …
5. | Zádový díl, dlouhý minimálně 80 cm | …
6. | Výškové nastavení 25 – 80cm | …
7. | Nastavení opěradla 70° +/- 5° | …
8. | Nastavení lýtkové části – ručně | …
9. | Rám lůžka je vybaven 4 kovovými úchyty proti skluzu matrace při polohování | …
10. | Autoregrese celkem 16 cm - odstupňování dílů ložné plochy v oblasti pánve u zádového a stehenního dílu | …
11. | Příprava lůžka na možnost prodloužení o 20 cm
Postranice
12. | Typ: průběžné postranice | …
13. | 3 výškové pozice postranic a možnost šikmého naklopení postranic | …
14. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou | …
Čela lůžka
15. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo, v nožní části s dřevěným madlem a mezerou | …
Podvozek
16. | Podjezdnost podvozku pro zvedáky minimálně 15 cm | Počet …
17. | Průměr koleček min. 100 mm
18. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici | …
19. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | …
20. | Vybaven systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy (při výpadku proudu) | …
Ovladač lůžka
21. | Lůžko ovládané ergonomicky tvarovaným dálkovým ovladačem na kabelu s rezidentním a ošetřovatelským režimem. | …
22. | Nastavení výšky, zádového dílu, stehenního dílu, dvojitá automatická poloha autokontura | …
23. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo, Trendelemburg, Folwlerova poloha“ | …
| Další parametry | …
24. | Rukojeť se samonavíjecí hrazdou
25. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům | …
26. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
27. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | …
28. | Dekor dle výběru organizace
29. | Záruční doba 24 měsíců

## Lůžko s laterálním náklonem
DNS 37 - Lůžka a matrace (DS Bažantnice)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Lůžko s laterálním náklonem - 3 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Lůžko s laterálním náklonem do boční strany | …
2. | Rozměry ložné plochy (matrace 200 x 90 cm)(+-2cm) | … cm x … cm
3. | Vnější rozměry max. 219 x 99,5(+-2cm) | … cm x … cm
4. | Nosnost lůžka min. 260 kg | … kg
5. | Dekor lůžka světlý - dle výběru organizace, dekor všech kovových částí stříbrná RAL 9006 | …
Ložná plocha
6. | 4 dílná ložná plocha | …
7. | Zádový díl - maximální úhel nastavení 70° minimální délka zádového dílu 80 cm | …
8. | Dvojitá autoregrese (vzdálenost zádového dílu minimálně 5 cm/ vzdálenost stehenního dílu) minimálně 3 cm | …
9. | Trendelemburk / Antitrendelemburk 14° | …
10. | Plastové segmenty po celé ploše ložné plochy, plocha se musí dát jednoduše rozebrat bez použití nářadí | …
11. | Prodloužení lůžka libovolně o 20 až 30 cm, prodloužení lýtkového dílu minimálně o 20 cm | … cm
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
12. | Minimální zdvih 44 cm – střední automatická poloha 56 cm – maximální nastavení výšky ložné plochy 94 cm nad podlahou (bez matrace) tolerance +- 2 cm | … cm … cm … cm
13. | Postranice
14. | 2 hliníkové, dělené postranice na každé straně 100 x 100 cm, minimální výška postranic od ložné plochy 43 cm | …
15. | Postranice minimálně se 4 stupni výškového zdvihu, teleskopický systém, bez vyklápění, bez středového sloupku | …
Čela lůžka
16. | pevná s hliníkovým nebo kovovým madlem | …
17. | možnost vyjmutí celých čel (pouze rukou) z důvodu přístupu k hlavě a nohou bez omezení nebo varianta vyjímané výplně čela s horním madlem, opatřeno pojistkou | …
18. | Čelo u nohou opatřeno výsuvnou poličkou (pro sesterský ovladač, nebo na umístění koše pro ložní prádlo) | …
19. | Panely čela z HPL materiálu v libovolném dekoru, v kombinaci s hliníkem nebo kovem se 4 horizontálními rohovými nárazovými kolečky | …
Podvozek
20. | Kolečka s centrální brzdou, průměr 150 mm | …
21. | Možnost nastavení brzdového pedálu pro aretaci jednoho kolečka pro jednodušší manipulaci a jízdu | …
22. | Minimální podjezdnost podvozku ve standardní poloze 12,4 cm | …
23. | Noční podsvícení + podsvícení lůžka signalizující nejnižší, bezpečnou polohu. Indikace změny barvy podsvícení | …
Ovladač lůžka
24. | Sesterský hlavní ovladač: označen piktogramy jednotlivých poloh (polohy ložné plochy, laterální náklon, TR/ATR, kardiacké křeslo, CPR, mobilizační poloha, ovládání osvětlení lůžka a možnost uzamčení všech poloh dalších ovladačů lůžka.) Ovladač opatřen světelným indikátorem stavu nabití akumulátoru + stavu napájení ze sítě. | …
25. | Ruční ovladač: základní funkce pro používání pacientem/klientem + osvětlení LED diody nahrazující baterku | …
26. | Nožní ovladač na laterální náklon s ochranným rámem: umožňující polohování bočního náklonu + automatická poloha CPR | …
Další parametry
27. | Laterální náklon maximálně 15° | …
28. | Maximální úhel zádového dílu 70° | …
29. | Rukojeť se samonavíjecí hrazdou, s minimální nosností 75 kg | …
30. | Zálohová baterie s ukazatelem kapacity stavu | …
31. | Pár postranních lišt na příslušenství (u nožní části) | …
32. | Výklopné mobilizační madlo na každé straně lůžka, podporující samostatnost klienta při vstávání | …
33. | 2 x USB port, integrovaný na každé straně lůžka, ideálně v prostřední části, na dosah uživatele (pro nabíjení telefonu, tabletu a do budoucna i jiných podobných zařízení) | ...
34. | Příprava lůžka na dodatečnou instalaci monitorovacího systému sestra-pacient
35. | Dekor dle výběru organizace
36. | Záruční doba 24 měsíců | ...

## Bariatrické lůžko
DNS 37 - Lůžka a matrace (DS Bažantnice)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou - 2 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 120 (+-4cm) | … cm x … cm
2. | Vnější rozměry max. 208 x 137 (+-4cm) | … cm x … cm
3. | Nosnost lůžka min. 300 kg | …kg
| Ložná plocha | …
4. | Rám: lakovaný rám s demontovatelnou ložnou plochou bez nástroje | …
5. | Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | …
6. | Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 80cm | …
7. | Nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci | …
8. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | …
9. | Postupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | …
10. | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy s podjezdností podvozku minimálně 14 cm | …
11. | Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od. 27 cm s bezpečnou mezerou proti skřípnutí prstů | ..
12. | Automatická, střední mobilizační poloha - úvrať 42 cm | …
13. | Horní ošetřovatelská úvrať min. 82 cm | …
14. | Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm bez montáže s jednoduchým systémem | …
Postranice
15. | Typ: dělené postranice s hliníkovými profily, horní část s madlem v dekoru lůžka | …
16. | Při maximálním spuštění postranic směrem dolů, nesmí být dolní hrana postranic níže než je dolní hrana čela lůžka. | …
17. | 4 výškové pozice postranic | …
18. | Spustitelné s výsuvným systémem, s mechanickým indikátorem bezpečného nastavení | …
19. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou | …
Čela lůžka
20. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | …
21. | Madla z dřevěného masivu, čtyřhranný profil, rovné provedení | …
22. | Panely z lamina | …
Podvozek
23. | Počet pojezdových koleček: 4 | …
24. | Průměr koleček min. 125 mm | …
25. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici | …
26. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | …
27. | Vybaven systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy (v případě výpadku el.proudu) | …
Ovladač lůžka
28. | Ovladač lůžka s háčkem na pověšení | …
29. | Opatřen snímačem pohybu a řízeným podsvícením | …
30. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla, polohy | …
32. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) | …
33. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo a Fowlerova poloha“ | …
34. | Zámek ovladače kombinací 2 tlačítek, ne magnet, ne jiný systém (bezpečnost) | …
| Další parametry | …
35. | Rukojeť se samonavíjecí hrazdou s vysokou zátěží
36. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | …
37. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
38. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | …
39. | Dekor dle výběru organizace
40. | Záruční doba 24 měsíců

## Matrace na bariatrické lůžko
DNS 37 - Lůžka a matrace (DS Bažantnice)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Pasivní matrace na bariatrické lůžko - 2 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů. Výška matrace maximálně 16 cm | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 230 kg | … kg
Jádro
3. | Složené z více elastických pěn pro ideální prevenci proti dekubitům | …
4. | Čtyřvrstvé provedení matrace s profilem zámku, spojení pěnových vrstev bez lepidla, pouze okrajová zóna | …
5. | Horní vrstva matrace z visco pěny 5 cm o hustotě min. 85 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
6. | Střední vrstva 2 cm polyetherové pěny min. 41/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
8. | Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny 9 cm s vysokou nosností o hustotě min. 46 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
9. | Zesílená okrajová zóna z polyuretanové pěny min. 40 kg/m³. Výška okrajové zóny min. 10 cm | Materiál: …, hustota … kg/m³
10. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | …
11. | Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace | …
Potah
13. | Voděodolný proti vnějším tekutinám a se zvýšenou paroporpustností pro regulaci mikroklimatu | …
14. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C | …
15. | Paropropustný podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | …
16. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji | …
17. | Extra silný třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stály textilní materiál s polyuretanovým zátěrem gramáž 230g/m² | Materiál: …, gramáž … kg/m²
18. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | …
19. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
20. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) | …
21. | Potah opatřen manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci | …
Rozměr
22. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy počtu dodaných lůžek. | …
23. | Výška matrace max. 16 cm | … cm
24. | Záruka min. 24 měsíců | …