**Technická specifikace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Systém pro řízení teploty pacienta** | | |
| **Obchodní název a typ nabízeného plnění:** (*doplní účastník*) | | |
| **zadání** | **splňuje** | **účastník nabízí** |
| 1. Přenosové médium - voda | ANO / NE |  |
| 1. Chlazení a ohřev pacienta v teplotním rozsahu 30 až 40 ⁰C | ANO / NE |  |
| 1. Nastavitelná teplota vody 4 až 42 ⁰C | ANO / NE |  |
| 1. Průtok min. 110l/h | ANO / NE |  |
| 1. Tepelný výkon min. 800 W | ANO / NE |  |
| 1. Alarm pro vysokou teplotu, nízkou hladinu kapaliny, vadný senzor apod. | ANO / NE |  |
| 1. Min. 3 úrovně bezpečnostních teplotních limitů | ANO / NE |  |
| 1. Min. 3 okruhy pro případné samostatné připojení 3 podložek | ANO / NE |  |
| 1. Komunikační port USB | ANO / NE |  |
| 1. Pojízdná jednotka s koly a brzdami | ANO / NE |  |
| 1. Napájení 230 V/ 50 Hz | ANO / NE |  |
| 1. Display pro zobrazení nastavené teploty | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V      dne

…………..………………………….

(*Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele*)