KUPNÍ SMLOUVA

______________________________________

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno:	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:				Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající:			MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

Kontaktní osoba:	Bc. Romana Pochylá, MBA, e-mail: pochylar@zzsjmk.cz, tel. +420 545 113 109

IČO:				00346292

DIČ:				CZ00346292

Zápis v OR:			Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu):	MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

(dále jen „kupující“)

a

Jméno:				[doplní účastník]

Sídlo:				[doplní účastník]

Jednající:			[doplní účastník]

Kontaktní osoba:		[doplní účastník]

IČO:				[doplní účastník]

DIČ:				[doplní účastník]

Zápis v OR:			[doplní účastník]

Bankovní spojení (číslo účtu):	[doplní účastník]

(dále jen „prodávající“)

- Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím:

5 ks přístroje pro umělou plicní ventilaci.

Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví Jihomoravského kraje, jako svého zřizovatele, za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy je instalace zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě splnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy.

- Součástí dodávky zboží dle čl. 1 této smlouvy je také dodání veškerých návodů k obsluze, odpovídající technické dokumentace v tištěné a datové podobě, dodání dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, zejm. dodání příslušných atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce. Součástí dodávky zboží podle článku 1 této smlouvy je rovněž provádění bezpečnostně technických kontrol a servisu dle pokynů výrobce po dobu záruční lhůty dle čl. 8 této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do 60-ti dnů od účinnosti kupní smlouvy. Závazek prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný po instalaci zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

- Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši:

[doplní účastník] Kč bez DPH, tj. [doplní účastník] Kč včetně DPH.

Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona. Změna výše ceny bude možná pouze na základě změny sazby DPH vyhlášené příslušným zákonem.

- Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po řádném splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: podatelna@zzsjmk.cz a pochylar@zzsjmk.cz. Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P25V00001721. Součástí faktury bude rovněž kopie podepsaného předávacího protokolu dle čl. 4 této smlouvy. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je kupující oprávněn vrátit takovou fakturu prodávajícímu k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

- S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání nejméně 24 měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 48 hodin od doručení příslušné reklamace kupujícího. Za odstranění vady v uvedené lhůtě se přitom považuje i bezplatné zapůjčení náhradního srovnatelného plnění v této lhůtě, a to na dobu nezbytnou k odstranění reklamované vady.

- Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

- Neprovede-li prodávající odstranění vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

- Pro případ prodlení prodávající se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy nebo jeho závazku k provedení bezpečnostně technických kontrol podle čl. 3 této smlouvy ve lhůtě dle příslušného právního předpisu se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

- Pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

- Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy o více, než 2 týdny je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc s tím, že nárok kupujícího na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 12 této smlouvy, vzniklý do tohoto odstoupení, nezaniká. Stejné právo má kupující, vyskytne-li se v době záruky za jakost podle čl. 8 této smlouvy na zboží podle čl. 1 této smlouvy neodstranitelná vada nebo tři a více vad, a i to postupně.

- Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.

- Prodávající je povinen zajistit, aby v rámci plnění nedošlo k porušení pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.

- Prodávající je povinen zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace (ILO).

- Nezajistí-li prodávající dodržování předpisů dle čl. 15 a 16 této smlouvy zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé zjištěné porušení. Takovou pokutu lze udělit opakovaně, a to až do úplného splnění povinnosti.

- Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.

- Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 24 této smlouvy.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 21 této smlouvy.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  jedno vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavřena elektronickými prostředky, obdrží každá smluvní strana jeden identický elektronický soubor.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 	Technická specifikace

| V Brně dne ……….. |  | V [doplní účastník] dne [doplní účastník] |
| --- | --- | --- |
| MUDr. Hana Albrechtová |  | [doplní účastník] |
| ředitelka |  | [doplní účastník] |
| kupující |  | prodávající |

Technická specifikace

| Model - typové/výrobní označení: |  | [doplní účastník] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce: |  | [doplní účastník] |  |
| Cena za ks bez DPH: |  | [doplní účastník] |  |
| Cena za ks vč. DPH: |  | [doplní účastník] |  |
| Požadavky zadavatele |  |  | Účastníkem nabízená hodnota |
| 1 | Mikroprocesorem časově řízený, objemově a tlakově řízený transportní ventilátor pro dětské a dospělé pacienty vyžadující plně řízenou a také asistovanou ventilaci s dechovým objemem 50 ml a více. |  | [doplní účastník] |
| 2 | Tlakově limitovaná, objemově nekonstantní ventilace v případě dosažení nastaveného Pmax. |  | [doplní účastník] |
| 3 | Široké spektrum ventilačních režimů, minimálně: - objemově řízená ventilace (VC-CMV), - objemově řízená ventilace, asistovaně řízená (VC-AC), - objemově řízená ventilace se synchronizací (VC-SIMV), - tlakově řízená ventilace umožňující spontánní dýchání během celého respiračního cyklu a exspirační synchronizaci (PC-BIPAP), - spontánní dýchání s kontinuálním pozitivním přetlakem (SPN-CPAP), - apnoická ventilace. |  | [doplní účastník] |
| 4 | Tlaková podpora pro ventilační režimy: VC-SIMV, PC-BIPAP a SPN-CPAP. |  | [doplní účastník] |
| 5 | Neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností. |  | [doplní účastník] |
| 6 | Inspirační hold/manuální dech. |  | [doplní účastník] |
| 7 | Režim inhalace O2. |  | [doplní účastník] |
| 8 | Nastavitelný dechový objem VT minimálně v rozmezí 50 až 2 000 ml. |  | [doplní účastník] |
| 9 | Nastavitelná dechová frekvence f minimálně v rozmezí 2 až 60 dechů/min. |  | [doplní účastník] |
| 10 | Nastavitelný poměr I:E i v inverzním poměru minimálně v rozmezí 1:100 až 50:1. |  | [doplní účastník] |
| 11 | Nastavitelný inspirační tlak Pinsp minimálně v rozmezí 3 až 55 cmH2O. |  | [doplní účastník] |
| 12 | Nastavitelný maximální inspirační tlak Pmax minimálně v rozmezí 20 až 60 cmH2O. |  | [doplní účastník] |
| 13 | Plynule nastavitelná inspirační koncentrace FiO2 minimálně v rozmezí 40 až 100 % s krokem 1 %. |  | [doplní účastník] |
| 14 | Integrované elektronicky nastavitelné řízení PEEP minimálně v rozmezí 0 až 20 mbar. |  | [doplní účastník] |
| 15 | Nastavitelná citlivost flowtriggeru v rozsahu minimálně 1 až 15 l/min s krokem 1 L/min. |  | [doplní účastník] |
| 16 | Nastavitelná tlaková podpora (Psupp) v rozsahu minimálně 0 až 35 mbar. |  | [doplní účastník] |
| 17 | Nastavitelná strmost inspiračního tlaku Pinsp, min. 3 varianty. |  | [doplní účastník] |
| 18 | Monitorace dechových křivek – tlak, flow. |  | [doplní účastník] |

| Požadavky zadavatele |  | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 19 | Monitorace hodnot – minutová ventilace MVe, FiO2, dechová frekvence f, dechový objem VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, spontánní minutová ventilace MVesp, spontánní frekvence fspon. | [doplní účastník] |
| 20 | Akustické a vizuální alarmy chybových stavů – nízký/vysoký Paw, únik, vysoká fspon, nízká/vysoká MVe, nízký tlak med. plynu, detekce špatně zvoleného dýchacího okruhu. | [doplní účastník] |
| 21 | Možnost použití kompletně jednorázových pacientských okruhů pro děti i dospělé. | [doplní účastník] |
| 22 | Integrované madlo na těle přístroje pro transport přístroje osobou s možností jeho zavěšení ventilátoru na lůžko při transportu. | [doplní účastník] |
| 23 | Dobrá čitelnost obrazovky za všech světelných podmínek (i při přímém osvícení) – monochromatický display s velkým kontrastem. Úhlopříčka obrazovky minimálně 4,7“. | [doplní účastník] |
| 24 | Automatická kompenzace okolního tlaku a teploty. | [doplní účastník] |
| 25 | Kompenzace měření flow na stavu plic pacienta (s teplotou plic 37 °C, plynem nasyceným vodními parami a atmosférickým tlakem). | [doplní účastník] |
| 26 | Provoz na interní baterie minimálně 7,5 hodiny. | [doplní účastník] |
| 27 | Zdroj napětí: AC 100 až 240 V nebo DC 12 až 28 V. | [doplní účastník] |
| 28 | Napojení na rozvod medicinálního O2 nebo tlakovou lahev O2. | [doplní účastník] |
| 29 | Nezávislost na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu. | [doplní účastník] |
| 30 | Nízká spotřeba med. plynu pro vnitřní řízení, maximálně 0,5 L/min. | [doplní účastník] |
| 31 | Snadná přenositelnost přístroje vč. příslušenství jednou osobou, nízká hmotnost přístroje maximálně 5,8 kg (včetně baterie). | [doplní účastník] |
| 32 | Jednoduchá údržba a čištění. | [doplní účastník] |
| 33 | Jednoduché a přehledné ovládání. | [doplní účastník] |
| 34 | Základní ovládání funkcí přístroje pomocí otočných ovladačů v kombinaci s hardwarovými tlačítky. | [doplní účastník] |
| 35 | Nastavení základních ventilačních parametrů (VT, RR, Pmax a FiO2) pomocí určených otočných ovladačů (bez použití dalších tlačítek/potvrzení) pro jejich rychlou volbu a rychlé nastavení i za ztížených podmínek provozu. | [doplní účastník] |
| 36 | Ovládání, alarmy a SW v českém jazyce. | [doplní účastník] |
| 37 | Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu. | [doplní účastník] |
| 38 | Možnost doplnění o nosný systém pro integraci tlakové lahve O2. (není součást dodávky) | [doplní účastník] |
| 39 | Součástí dodávky je držák přístroje pro instalaci do sanitního vozu s bezpečnou aretací v mobilním prostředku. | [doplní účastník] |
| 40 | Kompatibilita se stávajícími ventilátory a jejich držáky ve vozidlech z důvodu migrace vozidel a personálu. | [doplní účastník] |
| 41 | Součástí dodávky je dodávka veškeré nezbytné kabeláže a hadic nutných pro provoz vč. zajištění dobíjení z 12 V. | [doplní účastník] |
| 42 | Součástí dodávky (pro každý přístroj): - masky pro neinvazivní plicní ventilaci (NIV), masky velikostí 1 ks S, 1 ks M, 1 ks L a 1 ks XL, - testovací plíce, - jednorázový ventilační okruh (5 ks dospělých + 5 ks dětských). | [doplní účastník] |
| 43 | Přístroj bude nastavený pro používání jednorázových okruhů. | [doplní účastník] |

Pozn: v rámci položek sloupce „Účastníkem nabízená hodnota“ dodavatel doplní ANO, nebo jinak vhodně popíše splnění každého jednotlivého požadavku zadavatele tak, aby bylo zřejmé splnění požadavku.