## Technická spec.
Resterilizovatelný flexibilní ureterorenoskop s videoprocesorem
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ) 1 ks
Požadované parametry flexibilního ureterorenoskopu:
Min. 275˚ deflekce v obou směrech | 275˚
Max. 8.4F ureteroskop
Min. 3.6F pracovní kanál | 3.6F
Digitální CMOS čip v distálním konci vč. led světla
Pracovní délka nástroje min. 68 cm | 68 cm
Min. 2 vstupních porty – voda, laserové vlákno/prac. nástroj | 2
Zorné pole min. 120˚ | 120˚
Hloubka ostrosti 3 – 200 mm
Max. Hmotnost 250g
Rozlišení min. 1920 x 1080 | 1920 x 1080
Přenos videosignálu ureteroskopu bezdrátově (pomocí bluetooth, nebo wifi)
Přenos videosignálu ureteroskopu také klasicky - kabelem
Požadované parametry videoprocesoru:
Ovládání pomocí dotykového panelu
Rozlišení min. 1920 x 1080 | 1920 x 1080
Video výstup – DVI, SDI, S-video
Schopnost nahrávání :
Video (MP4)
Fotky (JPG, BMP)
Možnost ukládání videí a fotek – USB Disk, SD karta
Elektrické požadavky - 240V, 50/60Hz
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".